Указатель

1	ВВЕДЕНИЕ 	5

1.1	Принцип Измерения	6

1.2	Предназначение	6

1.3	Описание Системы	7

1.3.1	Термический Углеродный Принтер	8

1.3.2	Оптический Узел	8

1.3.3	Гидравлическая и Аспирационная Система	9

1.3.4	Боковая Панель	10

1.3.5	Задняя Панель	12

1.4	Этикетки и Символы	12

1.5	Технические и Операционные Характеристики	13

1.6	Ограничения Использования	14

1.7	Нормативные Стандарты	15

1.7.1	Директива 2004/108/EC: Электромагнитная Совместимость	15

1.7.2	Директива 2006/95/EC: Низкое Напряжение (Безопасность)	15

1.7.3	Директива 2012/19/EU: Отходы Электрического и Электронного Оборудования	15

1.7.4	Директива 98/79/CE Для устройств  In Vitro Диагностики (Если Указано для Этого)	15

1.8	Предупреждения	16

1.8.1	Все права защищены	16

1.8.2	Ограничения и Обязательства	16

1.9	Расходные Материалы и Принадлежности, подлежащие Износу и Использованию	16

2	ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	17

2.1	Опасности	18

2.2	Меры предосторожности	19

3	УСТАНОВКА	20

3.1	Траноспортировка и Хранение	20

3.2	Распаковка/Упаковочный Лист	20

3.3	Руководство по Установке	21

3.3.1	Требования к расположению	21

3.3.2	Установка периферических устройств	22

3.3.3	Установка сливной трубки и Бутылки для отходов	24

3.3.4	Установка печатной бумаги	25

3.3.5	Подключение Шнура Питания к Подходящему Источнику Питания	26

3.3.6	Включение Анализатора	26

3.3.7	Проверка Прибора	27

3.3.8	Персонализация Системы	28

3.3.9	Дайте Расширенное Пояснение Пользователю	29

3.4	Подготовка cyanvision Для Отправки	29

3.5	Открытие прибора для Проверки	30

4	ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	30

4.1	Вход 	30

4.2	Главное Меню	30

4.3	Выполнение Теста	32

4.3.1	Режим Пациента	33

4.3.2	Выбор Программы	37

4.3.3	Выбор Набора	40

4.3.4	Автообнуление	41

4.3.5	Бланк Реагента	44

4.3.6	Стандарт/Калибратор Теста	47

4.3.7	Контроль Качества Теста	51

4.3.8	Измерение Образца	55

4.3.9	Инструкции для специфических программ и Формулы	59

4.4	Результаты	64

4.4.1	Результаты Образцов	64

4.4.2	Отчет Пациента	66

4.4.3	Контроли Качества	68

4.4.4	результаты Калибровки	70

4.4.5	Управление	72

4.5	Техническое Обслуживание	73

4.5.1	Обзор	73

4.5.2	Автообнуление	75

4.5.3	Калибровка Насоса	77

4.6	Параметры	79

4.6.1	Настройка Метода	80

4.6.2	Программирование	81

4.6.3	Значения CAL	90

4.6.4	Значения QC	93

4.6.5	Единицы измерения	96

4.6.6	Справочные Диапазоны	97

4.6.7	Профили	98

4.7	Опции	99

4.7.1	Программное обеспечение	100

4.7.2	Региональные настройки	100

4.7.3	Настройка Отчетов	102

4.7.4	Настройки Температуры	105

4.7.5	Тест Фильтра	106

4.7.6	Другие настройки	107

4.8	О программе……	108

4.8.1	Контактная Информация	108

4.8.2	Счетчик Тестов	109

4.8.3	Инструмент	109

4.8.4	Управление Аккаунтом	110

5	Ежедневное обслуживание	113

5.1	схема ежедневного обслуживания	113

5.2	Подготовительная работа	114

5.2.1	Подготовка Анализатора	115

5.2.2	Выполнение AD zero	115

5.2.3	Подготовка Реагента	115

5.2.4	Подготовка Образцов	115

5.3	Ввод Информации о Пациенте	115

5.4	Начало Анализа Образцов	115

5.4.1	Информация о наборе реагентов	116

5.4.2	Значение Полного Сигнала (Автообнуление)	116

5.4.3	Измерение Бланка	117

5.4.4	Измерение Стандарта/Калибратора	117

5.4.5	Измерение Контроля Качества	118

5.4.6	Измерение Образца	119

5.5	Конец Теста	119

5.6	Оценка Результатов	119

5.6.1	Флаги	119

5.7	Отключение – Конец Дня	120

5.8	Еженедельная Проверка	120

6	МЕТОДЫ	122

6.1	Введение	122

6.2	Инициализация	122

6.3	Конечная точка	122

6.3.1	Классическое RBL измерение	122

6.3.2	Коррекция Бланка Образца	124

6.3.3	Бихроматическое измерение	126

6.4	2 – Точки (или фиксированное время)	128

6.5	Кинетика	129

6.6	Примеры	130

7	ОБСЛУЖИВАНИЕ	134

7.1	пунктуальное Обслуживание	134

7.2	Текущее Обслуживание	134

7.2.1	Мойка	135

7.2.2	Очистка внешней поверхности	136

7.2.3	Проверки	136

7.3	Замена специфических частей	136

7.3.1	Очистка внешней поверхности	137

7.3.2	Внутренняя мойка	137

7.3.3	График Замены	137

7.3.4	Замена кассеты перистальтического насоса	138

8	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК & ОШИБКИ	139

8.1	операционные 	139

8.2	Технические	142

ФОРМА УСТАНОВКИ

ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед работой с прибором и убедитесь, что установка выполнена правильно.

Если инструкции по установке, использованию и обслуживанию, приведенные в данном руководстве, не соблюдаются должным образом и/или не соблюдаются указания по безопасности, Cypress Diagnostics не может гарантировать правильное функционирование прибора. Неправильное использование может поставить под угрозу безопасность оператора и его окружения и аннулировать гарантию. На расходные материалы гарантия не распространяется.

Перечисленные ниже символы указывают на опасности, связанные с работой анализатора. Все рекомендуемые меры предосторожности см. В главе 2 «Информация о безопасности».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Риск получения травм. Анализатор содержит электрические компоненты. Не пытайтесь разбирать анализатор, чтобы избежать поражения электрическим током.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ:

Риск заражения. Тщательно обращайтесь со всеми расходными материалами и отходами, образующимися во время процедур анализа. Всегда используйте средства   индивидуальной защиты.

- введение

Биохимический анализатор CYANVision нового поколения разработан для достижения беспрецедентных результатов измерения. Благодаря инструкциям и советам операционная система помогает предоставлять точные и надежные результаты.

Ключевые преимущества использования полуавтоматического биохимического анализатора CYANVision:

Экономия затрат

• Минимальный реакционный объем 500 мкл снижает стоимость теста.

• Требуются ограниченные расходные материалы

• Дополнительные расходные материалы включены в поставку (пять рулонов бумаги)

• Встроенный принтер, насос и проточная ячейка

• Долговечная оптическая система

• Надежность анализатора при минимальном ежедневном обслуживании.

• Анализатор направляет пользователя и тем самым сокращает количество ошибок.

Гибкость

• Встроенный принтер для автоматической печати или печати по запросу.

• Восемь длин волн (фильтры 340, 405, 450, 510, 546, 578, 620 и 670 нм) охватывают все клинические диагностические приложения.

• Пять методов расчета (оптическая плотность, конечная точка, двухточечный, кинетический, бихроматический) и три метода калибровки (факторная, калибратор и многоточечная калибровка) обеспечивают множество вариантов обработки с помощью одной системы

• Три варианта бланка (холостая проба, бланк реагента и вода) обеспечивают корректировку фона реагента и окраску пробы.

Удобство

• Все биохимические реагенты Cypress Diagnostics предварительно запрограммированы при доставке.

• Возможность программирования 100 открытых каналов для неограниченного тестирования

• Память до 100 000 результатов проб

• Большой размер шрифта радует глаз и снижает трудозатраты.

• Многоязычность

• Возможности экранной клавиатуры для сенсорных экранов

• Автоматическая загрузка калибратора и контрольной информации с помощью (дополнительного) сканера штрих-кода.

• Автоматическое обновление программы (опционально) сканером штрих-кода.

• Возможность встроенного контроля качества для каждой программы.

• Минимальное ежедневное обслуживание, которое автоматически отслеживается в программном обеспечении.

• Простой экспорт диагностической информации.

• Возможность резервного копирования и восстановления информации и результатов пациента

Принцип Измерения

CYANVision - это полуавтоматический биохимический анализатор. Образцы готовятся вручную вне прибора, и после периода инкубации (внутри или вне прибора), образцы измеряются в проточной ячейке и анализатор вычисляет результат.

Светодиод излучает свет, который проходит через фильтр, выбирающий необходимую длину волны. Затем свет фокусируется через образец в проточной ячейке. Образец будет пропускать или отражать доли света. Детектор будет измерять, сколько света было отражено от образца или прошло через него. Затем это измерение усиливается и преобразуется в цифровое число для дальнейших вычислений. Эти расчеты могут быть выполнены, поскольку существует взаимосвязь между количеством отраженного/пропускаемого света и концентрацией веществ в образце.

Светодиоды + фильтр для объединения лучей 		Детектор кювет

Предназначение

Полуавтоматический анализатор CYANVision - это медицинское устройство для диагностики in vitro, предназначенное только для профессионального использования. (Полу) автоматические биохимические анализаторы широко применяются в больницах и исследовательских институтах для количественного определения различных биохимических веществ и других характеристик в различных биологических образцах. Оценка этих измеренных свойств крови и других жидкостей может быть полезна при диагностике заболевания.

Типы диагностических тестов in vitro, которые можно проводить на этом анализаторе, включают уровни ферментов (например, многие тесты на функции печени), уровни ионов (например, натрия и калия) и другие контрольные химические вещества (такие как глюкоза, сывороточный альбумин или креатинин). Ферменты можно измерить по скорости, с которой они меняют одно окрашенное вещество на другое; в этих тестах результаты для ферментов представлены как активность, а не как концентрация фермента. В других тестах используются колориметрические изменения для определения концентрации рассматриваемого химического вещества. Также можно измерить мутность.

Автоматизация лабораторных испытаний не устраняет необходимость в человеческом опыте, но сводит к минимуму возможные человеческие ошибки, что приводит к более высокой точности и воспроизводимости. Кроме того, это уменьшает необходимые объемы образцов и реагентов и увеличивает скорость тестирования по сравнению с измерениями с помощью спектрофотометра.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать реагенты Cypress Diagnostics. Анализатор поставляется со всеми запрограммированными биохимическими методами тестирования Cypress Diagnostics. Эти методы были тщательно проверены и оптимизированы. В адаптационных приложениях вы можете найти подробную информацию о подготовке образцов и проведении тестов для всех наборов Cypress Diagnostics. Используя эти заранее запрограммированные методы и правильно следуя инструкциям по приготовлению, Cypress Diagnostics гарантирует точность и воспроизводимость, как указано во вкладыше к набору. После регистрации на нашем веб-сайте (www.diagnostics.be) вы можете найти последние адаптационные приложения в разделе «ПродуктыАнализаторы  CYANVision».

Описание Системы

CYANVision - это независимое устройство на базе микрокомпьютера, управляющее несколькими системами: встроенным термопринтером, системой оптического обнаружения с проточной ячейкой и системой аспирации.

1

2

3

4

5

| 1 | Термопринтер |
| --- | --- |
| 2 | Кнопка аспирации |
| 3 | Вход аспирации |
| 4 | Гидравлическая система |
| 5 | Крышка с оптической системой под ней |

После определенного времени бездействия (запрограммированного в настройках системы), прибор переходит в энергосберегающий «Ждущий» («Standby »)режим, в результате чего внешний монитор становится черным.

Углеродный термопринтер

CYANVision оснащен встроенным термопринтером. Текст или диаграмма распечатываются на мелованной бумаге Long-Life. Эта бумага избирательно нагревается при прохождении через термопечатающую головку, в результате чего покрытие в этих местах становится черным, создавая изображение. Одним из больших преимуществ термального принтера перед обычным принтером является то, что он не требует дорогих расходных материалов, таких как тонер.

Оптический Узел

Оптическая система является ключевым функциональным элементом прибора. Она содержит источники света, фильтры для выбора длины волны, проточную ячейку с механизмом нагрева и печатную плату, содержащую фотодиодный детектор. Эта плата предварительного усилителя также преобразует сигнал обнаружения света из аналогового в цифровой сигнал для дальнейшей обработки на материнской плате. На плате подсветки вмонтированы восемь светодиодов и крышка фильтра. Свет направляется к зеркалу, которое фокусирует свет на проточную ячейку, длина пути которой составляет 10 мм. Проточная ячейка нагревается с помощью элемента Пельтье до 25 ° C, 30 ° C или 37 ° C, и нагрев регулируется датчиком температуры. В конечном итоге, свет улавливается кремниевым фотодиодом на плате предварительного усилителя. Этот фотоприемник имеет диапазон 300-900 нм. Эти восемь длин волн охватывают все клинические диагностические приложения: фильтр 340, 405, 450, 510, 546, 578, 620 и 670 нм. Точность определения длины волны составляет ± 10 нм.

1

3

5

6

4

2

1

6

2

3

4

5

| 1 | Шаговый двигатель |
| --- | --- |
| 2 | Держатель фильтра |
| 3 | Плата подсветки, вкл. светодиоды |
| 4 | Держатель проточной ячейки |
| 5 | Плата детектора |
| 6 | Проточная ячейка |

Гидравлическая и аспирационная система

Перистальтический насос расположен в верхней части анализатора. Его можно активировать следующими способами:

- Кнопка «Аспирировать» в программном обеспечении.

- Нажатие кнопки аспирации на панели анализатора

После активации перистальтического насоса гидравлическая система всасывает количественный объем. Это непрерывная линия, состоящая из различных трубок, соединителей, проточной ячейки и заканчивающаяся емкостью для отходов.

| Трубки | Код | Название |
| --- | --- | --- |
|  | Часть CY014-S02 | Впускная трубка проточной ячейки (внутренняя) |
|  | Часть CY014-S04 | Аспирационный вход с внешней защитой |
|  | Часть CY014-S02 | Трубка проточной ячейки (внешняя) |
|  | CY014-S05 | Трубка от проточной ячейки к перистальтическому насосу |
|  | CY014-S08 | Кассета перистальтического насоса |
|  | CY014-S10 | Трубка для отходов |
| Коннекторы | Код | Название |
| 1 | Часть CY014-S04 | Внешняя защита коннектора аспирационного входа (включая винт) |
| 2 | Часть CY014-S02 | Коннектор впускной трубки проточной ячейки |
| 3 | Часть -S03 | Выходной Коннектор проточной ячейки |
| 4 | CY014-S06 | Впускной коннектор перистальтического насоса |
| 5 | CY014-S09 | Выходной коннектор перистальтического насоса |

Боковая панель

На боковой панели анализатора  CYANVision находится кнопка ON / OFF, USB порт и вход питания постоянного тока.

3

2

1

| 1 | Кнопка ON/OFF |
| --- | --- |
| 2 | USB порт |
| 3 | Вход питания постоянного тока |

Задняя панель

Задняя панель CYANVision вмещает 2 порта USB, а также 1 порт Ethernet и HDMI. Также видна трубка для отходов.

1

2

3

4

| 1 | USB / USB |
| --- | --- |
| 2 | Ethernet |
| 3 | Трубка для отходов |
| 4 | HDMI порт |

Этикетки и символы

У каждого инструмента есть свой серийный номер, который можно найти на задней этикетке, а также в меню «Об инструменте - Инструмент»( ’About - Instrument’). Пожалуйста, указывайте этот серийный номер при каждом обращении в службу технической поддержки.

Символы на внешней коробке анализатора:

| Symbol | Explanation |
| --- | --- |
|  | Внимание: Перед использованием прочтите инструкции в руководстве пользователя. См. Главу 2 для подробного описания. |
|  | Предупреждение, потенциальная биологическая опасность. Осторожно обращайтесь со всеми расходными материалами и отходами, образующимися во время процедур анализа. Утилизация отходов должна производиться в соответствии с местными нормативными актами. Рекомендуется периодически / ежедневно проверять уровень в контейнере для отходов, чтобы избежать переполнения. |
|  | Справочный код анализатора: CY014 |
|  | Серийный номер |
|  | Дата производства анализатора |
|  | Адрес производителя |
|  | Перед использованием внимательно прочтите инструкции в руководстве пользователя. |
|  | Постоянный ток. Вход источника питания |
|  | Индикатор включения. Выключатель питания, указывающий на то, что прибор включен. |
|  | Индикатор выключения. Выключатель питания, указывающий на то, что прибор выключен. |
|  | CE маркировка |
|  | Медицинское устройство для In vitro диагностики |
|  | Отдельная утилизация для электрического и электронного оборудования |

Символы на внутренней упаковке:

|  | Этой стороной вверх. Для обозначения правильного вертикального положения транспортной упаковки. |
| --- | --- |
|  | Хрупкий, обращаться с ним осторожно. Для указания, что содержимое транспортного пакета является хрупким и с ним следует обращаться осторожно. |

Технические и Операционные Характеристики

Измерительная система

- Мин.реакционный объем		500 мкл на тест

- Инкубационное время		0 - 999 секунд

- Время считывания			2 - 999 секунд

- Опции холостой пробы 		Бланк пробы, бланк реагента, воздух и  дистиллированная вода

- Методы калькуляции 			Абсорбция, конечная точка, две точки, кинетический, бихроматический

- Методы калибровки			Использование калибратора, стандарта или фактора

Одноточечная или многоточечная калибровка

- Выбор температуры			25°C, 30°C or 37°C (по умолчанию: 37°C)

Оптическая система

- Источник света			Светоизлучающие диоды (светодиоды)

- Фотодетектор				Детектор на основе кремния (диапазон 300 - 900 нм)

- Проточная ячейка			Кварцевое стекло, 32 мкл, 10 мм оптического пути

Температурный контроллер(PID)+/-0.5°C,точность +/- 1°C

- Диапазон измерения			0,000 Abs – 3,000 Abs

- Длина волны				340, 405, 450, 510, 546, 578, 620 и 670 нм

- Выбор длины волны			Светодиоды с малой полосой пропускания + Фильтр

- Оптическая воспроизводимость (CV)	 ≤ 2%

Гидравлическая система

- Кассета перистальтического насоса		Удобная картриджная система

- Трубки						Ультракороткий, прямой доступ

- Бутылка для отходов в комплекте

Программное обеспечение

- Референсные диапазоны		По возрасту (взрослый-ребенок), по образцу (сыворотка,      					плазма, моча, …), по полу (мужчина, женщина,

ветеринарный режим) и по  видам (только в

ветеринарном режиме)

- Контроль качества			Автоматический импорт значения (QR код)

Возможность программирования нескольких контролей

Отдельное меню результатов КК с графиками Леви- Дженнингса

- Калибровка				Автоматический импорт значение (QR код)

Separate calibration menu

- Обслуживание			Электронный журнал

- Методы				100 закрытых (предварительно запрограммированные

методы Cypress)

100 открытых

- Память				100 000 результатов

- Обмен данными			Экспорт данных и копирование системы на USB

LIS: HL7 двунаправленное подключение

Ethernet (RJ45) подключение

- Языки					Английский, Французский, Русский, Испанский и

Португальский

Интерфейс пользователя

- Связь					USB: Внешняя клавиатура, мышь, сканер штрих-кодов,

QR код

Считыватель (не включен)

HDMI: HD экран или HD сенсорный экран (не включен)

- Принтер				Встроенный термопринтер

Автоматическая печать или печать по запросу

24 символа в строке

Печать графиков

Питание

- Внешнее питание 			Автоматический выбор диапазона 100 - 240В AC,50/60 Гц

Требуется заземление

Рекомендовано: регулятор напряжения & UPS

- Анализатор				Энергосберегающий / Режим ожидания

Входное напряжение 24 V DC, 2,5 A, 60 Вт макс

Вес и габариты

- Инструмент				4 кг

23,5 x 13,0 x 17,0 см (ДxШxВ)

Требования к окружающей среде

- Оптимальная рабочая температура				25 °C

- Рабочая температура						18 °C - 30 °C

- Относительная влажность при эксплуатации		30% - 70%

- Эксплуатационная макс. высота				2000 м

Ограничения использования

- После включения прибора следите за тем, чтобы не пролить жидкость на поверхность вокруг прибора. Храните инструмент в недоступном для детей месте.

- Работайте с прибором на ровной устойчивой поверхности вдали от чрезмерной влажности.

Яркий солнечный свет или сильный свет лампы накаливания могут уменьшить линейный рабочий диапазон инструмента.

- На результаты измерений могут влиять посторонние частицы (например, пыль) в проточной ячейке. Чистая рабочая зона необходима для обеспечения точных показаний.

- При эксплуатации в безопасной среде в соответствии с инструкциями, данными в этом документе, все известные опасности, связанные с прибором, отсутствуют. Однако оператор должен знать об определенных ситуациях, которые могут привести к серьезным травмам; они различаются в зависимости от типа инструмента. См. Опасности и меры предосторожности.

- Клинический диагноз пациента не должен ставиться на основании одного результата теста. Он должен включать клинические и другие лабораторные данные.

- Дальтоники (дальтоники) не могут работать на данном аппарате.

Нормативные Стандарты

На основании тестирования, описанного ниже, и информации, содержащейся в настоящем документе, этот прибор имеет маркировку CE.

• См. Дополнительную информацию в Декларации соответствия.

Директива 2004/108/EC: Электромагнитная Совместимость

Выбросы - класс A

- Это оборудование было разработано и протестировано независимой аккредитованной испытательной лабораторией и признано соответствующим требованиям стандарта EN61326-1: класс A для излучаемых и линейных выбросов. Проверка соответствия проводилась к ограничениям и методам EN 55011 - CISPR 11, класс A. В домашних условиях он может вызывать радиопомехи, и в этом случае вам может потребоваться принять меры для уменьшения помех.

Иммунитет

- Этот прибор прошел типовые испытания в независимой аккредитованной испытательной лаборатории и признан соответствующим требованиям стандартов EN 61326-1 и EN61326-2-6 по помехоустойчивости. Проверка соответствия проводилась по лимитам и методам следующих стандартов:

- EN 61000-4-2, Электростатический разряд

- EN61000-4-3, Устойчивость к излучению

- EN61000-4-4, Взрыв                           - EN 61000-4-6, Устойчивость к синфазным помехам

Директива 2006/95/EC: Низкое напряжение (Безопасность)

Эта система прошла типовые испытания в независимой испытательной лаборатории и признана соответствующей требованиям данной директивы. Проверка соответствия проводилась по ограничениям и методам следующих стандартов:

- EN 61010-1; «Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, контроля и лабораторного использования. Часть 1. Общие требования ».

- EN 61010-2-101: «Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, контроля и лабораторного использования - Частные требования к медицинскому оборудованию для диагностики in vitro (IVD)»

Директива 2012/19/EU: Отходы Электрического и Электронного Оборудования

Этот прибор содержит печатные платы и проводку со свинцовым припоем. Утилизируйте прибор в соответствии с Директивой 2012/19 / ЕС «Об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)» или местными постановлениями, обратитесь к своему дилеру или поставщику для получения дополнительной информации.

Для утилизации в странах за пределами Европейского Союза: этот символ действителен только в Европейском Союзе (ЕС). Если вы хотите утилизировать этот продукт, обратитесь в местные органы власти или к дилеру и узнайте, как правильно утилизировать его.

Директива 98/79/CE для устройств In Vitro Диагностики (если промаркировано ля данного использования)

- Регистрация продукта в компетентных органах (в настоящее время ожидается)

- EN61010-2-101,«Особые требования к медицинскому оборудованию для диагностики in vitro (IVD)»

Предупреждения

Cypress Diagnostics

Nijverheidsstraat 8

2235 Hulshout, Belgium

Все права защищены

© 2020, Cypress Diagnostics. Ни одна часть данной публикации не может быть воспроизведена, переписана или передана в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование и запись, для любых целей, кроме использования покупателем, без письменного разрешения Cypress Diagnostics.

Ограничения и Обязательства

Информация в этом документе может быть изменена и не представляет собой обязательств Cypress Diagnostics. Изменения, внесенные в информацию в этом документе, будут включены в новые редакции публикации. Cypress Diagnostics не несет ответственности за использование или надежность программного обеспечения.

Расходные Материалы и Принадлежности, подлежащие Износу и Использованию

Эти расходные материалы и принадлежности не включены в гарантию:

| Код | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| CY014-S02 | Впускная трубка проточной ячейки (включая коннектор) | 1 |
| CY014-S03 | Выходной Коннектор проточной ячейки | 1 |
| CY014-S04 | Аспирационный вход с внешней защитой | 1 |
| CY014-S05 | Трубка от проточной ячейки к перистальтическому насосу | 1 |
| CY014-S06 | Впускной коннектор перистальтического насоса | 1 |
| CY014-S08 | Кассета перистальтического насоса | 1 |
| CY014-S09 | Выходной коннектор перистальтического насоса | 1 |
| CY014-S10 | Трубка для отходов | 1 |
| CY014-S11 | Бутылка для отходов | 1 |

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Эта информация резюмирует установленные руководящие принципы по обращению с лабораторными биологически опасными материалами. Используйте это резюме только для общей информации. Оно не предназначено для замены или дополнения процедур контроля биологической опасности в вашей лаборатории или больнице.

По определению, состояние биологической опасности - это ситуация, связанная с биологическими по своей природе инфекционными агентами, такими как вирус гепатита В, вирус иммунодефицита человека и бактерия туберкулеза. Эти инфекционные агенты могут присутствовать в крови человека, продуктах крови и других жидкостях организма.

Ниже перечислены основные источники загрязнения при работе с потенциально инфекционными агентами:

- Иглы.

- Контакт руки-в- рот.

- Прямой контакт с глазами.

- Прямой контакт с поверхностными порезами, открытыми ранами и другими кожными заболеваниями может привести к адсорбции в подкожные слои кожи.

- Попадание брызг или аэрозоля на кожу и в глаза.

Чтобы предотвратить случайное заражение в клинической лаборатории, строго соблюдайте следующие процедуры:

• Надевайте перчатки при обслуживании частей системы, которые контактировали с биологическими жидкостями, такими как сыворотка, плазма, моча или цельная кровь.

• Мойте руки перед тем, как перейти из зараженной области в незараженную, а также при снятии или смене перчаток.

• Выполняйте процедуры осторожно, чтобы свести к минимуму образование аэрозолей.

• Используйте средства защиты лица, если возможно образование брызг или аэрозоля.

• Надевайте средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, перчатки, лабораторные халаты или фартуки при работе с возможными биологически опасными загрязнителями.

• Держите руки подальше от лица.

• Перед началом работы закройте все поверхностные порезы и раны.

• Утилизируйте зараженные материалы в соответствии с процедурами контроля биологической опасности в вашей лаборатории.

• Следите за дезинфекцией рабочего места.

• Продезинфицируйте инструменты и другие предметы, которые находились рядом с любой частью системы отбора проб или зоной отходов, с помощью 10 % раствора хлорной извести.

• Не ешьте, не пейте, не курите, не используйте косметику или контактные линзы в лаборатории.

• Не набирайте жидкость из пипетки, включая воду.

• Не кладите в рот инструменты или другие предметы.

• Не используйте биологически опасную раковину для личных целей, таких как ополаскивание кофейных чашек или мытье рук.

• Запрещается повторять, намеренно сгибать, разрезать, ломать, вынимать из одноразовых шприцев и иным образом манипулировать иглами вручную.

Опасности

Чтобы избежать травм, приведены следующие предупреждения об опасности:

Предупреждение! Номинальная мощность. Источник питания прибора должен быть подключен к розетке питания, обеспечивающей напряжение и ток в пределах номинальных значений для системы. Использование несовместимой сетевой розетки может привести к поражению электрическим током и возгоранию.

Предупреждение! Сервис. Только квалифицированный технический персонал должен выполнять процедуры обслуживания внутренних компонентов.

Предупреждение! Аксессуары. С прибором должны использоваться только аксессуары, соответствующие спецификациям производителя.

Предупреждение! Жидкости. Избегайте проливания жидкостей на инструмент; просачивание жидкости во внутренние компоненты может привести к поражению электрическим током или повреждению инструмента. Если разлив произошел во время работы программы, прервите программу и выключите прибор. Немедленно вытрите все пролитые вещества. Не работайте с прибором, если внутренние компоненты подверглись воздействию жидкости.

Предупреждение! Неуказанное использование. Несоблюдение правил эксплуатации данного оборудования в соответствии с указаниями и мерами безопасности, указанными в данном руководстве, может привести к возникновению опасной ситуации.

Предупреждение! Параметры тестирования программного обеспечения. Оператор должен следовать инструкциям производителя набора реагентов при изменении параметров программного обеспечения и установке параметров теста (методы и программы).

Предупреждение! Сокращение данных программного обеспечения и контроль качества Встроенное программное обеспечение будет отмечать правильно определенные контроли качества, когда они выходят за пределы допустимого диапазона. Невыполнение проверок контроля качества может привести к получению ошибочных данных теста. Программное обеспечение отобразит данные с флагом ошибки, чтобы оператор мог проверить результат. Ответственность за правильную интерпретацию этих флагов лежит на пользователе.

Предупреждение! Соединение с хостом. Вся информация, экспортируемая в соединение с хостом, должна быть тщательно проанализирована оператором на анализаторе перед отправкой на хост. Если требуется повторный запуск или другая проверка, это следует выполнить перед отправкой результата на хост.

Предупреждение: Внутренняя батарея: Этот продукт содержит батарейку типа монета/ кнопка. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. Если вы считаете, что батарея могла быть проглочена или помещена в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Перед утилизацией всегда закрывайте батарею пластиковой лентой, чтобы избежать возможного короткого замыкания. батарейный отсек не закрывается надежно, прекратите использование продукта и храните его в недоступном для детей месте.

Предупреждение! Потенциальная биологическая опасность. Тщательно обращайтесь со всеми расходными материалами и отходами, образующимися во время процедур анализа. Всегда используйте соответствующие средства защиты, такие как химически стойкие резиновые перчатки и фартук. Утилизация отходов должна производиться в соответствии с местными нормативными актами. Рекомендуется периодически / ежедневно проверять уровень в контейнере для отходов, чтобы избежать переполнения.

Меры предосторожности

Следующие меры предосторожности помогут избежать повреждения инструмента:

Осторожно: Сервис. Инструмент должен обслуживаться авторизованным сервисным персоналом Cypress Diagnostics. Только квалифицированный технический персонал должен выполнять поиск и устранение неисправностей и процедуры обслуживания внутренних компонентов.

Осторожно: запасные части. Для обслуживания следует использовать только одобренные запасные части. Использование неутвержденных запасных частей и принадлежностей может привести к потере гарантии и потенциально ухудшить работу прибора или вызвать его повреждение.

Осторожно: условия окружающей среды. Не подвергайте инструмент воздействию экстремальных температур. Для правильной работы температура окружающей среды должна оставаться в пределах диапазона, указанного в разделе «Технические характеристики». Если температура колеблется выше или ниже этого диапазона, производительность может ухудшиться. Пределы температуры хранения шире.

Осторожно: гипохлорит натрия. Не подвергайте никакую часть инструмента воздействию рекомендованного разбавленного раствора гипохлорита натрия (хлорки) более чем на 10 минут. Продолжительный контакт может повредить поверхности инструмента. Обязательно промойте и тщательно протрите все поверхности.

Осторожно: источник питания. Используйте только блок питания, поставляемый с прибором. Используйте этот источник питания в пределах указанного на нем диапазона линейных напряжений.

Осторожно: утилизация. Этот прибор содержит печатные платы и проводку со свинцовым припоем. Утилизируйте прибор в соответствии с Директивой 2002/96 / EC «Об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)» или местными постановлениями.

Осторожно: Гарантия. Несоблюдение протоколов профилактического обслуживания может привести к аннулированию гарантии.

Осторожно: электромагнитная среда. В соответствии с IEC 61326-2-6 пользователь несет ответственность за обеспечение и поддержание совместимой электромагнитной среды для данного прибора, чтобы устройство работало должным образом.

Осторожно: электромагнитная совместимость. Не используйте это устройство в непосредственной близости от источников сильного электромагнитного излучения (например, преднамеренных неэкранированных источников радиочастотного излучения), так как они могут помешать правильной ориентации.

Осторожно: Внутренняя батарея: существует риск взрыва, если батарея заменена на батарею неправильного типа, бросание батареи в огонь или горячую духовку, механическое раздавливание или разрезание может привести к взрыву батареи. Оставление аккумулятора в окружающей среде с очень высокой температурой может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа из аккумулятора. Если аккумулятор подвергается воздействию очень низкого давления воздуха, это может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа из аккумулятора.

УСТАНОВКА

Please carefully read and follow all the instructions described below to ensure the correct installation and functioning of the CYANVision semi-automatic biochemistry analyzer.

Transport and Storage

Упаковка была специально изучена и разработана для обеспечения максимальной защиты содержимого во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы при доставке коробка была тщательно проверена, чтобы гарантировать целостность. Все видимые внешние повреждения (например, отверстия, вмятины, разрывы, водяные знаки и т. д.) должны быть отмечены в накладной. Пожалуйста, сфотографируйте повреждения. Это упростит дело в случае любых будущих требований о возмещении ущерба.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После того, как перевозчик получит систему для транспортировки с завода, перевозчик принимает на себя полную ответственность до момента доставки. Все претензии по возмещению ущерба, причиненного транспортировкой, должны быть предъявлены перевозчику, как только эти повреждения будут обнаружены.

С анализатором CYANVision всегда следует обращаться осторожно! Падение или другое неправильное обращение с прибором вызовет нарушение откалиброванных механических и электронных компонентов и/или вызовет повреждение. Храните анализатор в оригинальной упаковке в помещении с температурным диапазоном от 5 до 50 ° C, относительной влажностью не более 70%, хорошо вентилируемым и закрытым. Хранить вдали от токсичных, вредных и коррозионных веществ. Убедитесь, что коробка находится в вертикальном положении (стрелки на коробке).

Распаковка/Упаковочный Лист

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ выбрасывайте картонную коробку или защитный материал! Если вам необходимо отправить прибор (например, для обслуживания), обязательно используйте оригинальные упаковочные материалы. Другие формы имеющейся в продаже упаковки не рекомендуются и могут привести к аннулированию гарантии.

Откройте коробку и осторожно достаньте анализатор и принадлежности:

- Убедитесь, что серийный номер (SN на задней этикетке) соответствует накладной.

- Убедитесь, что все элементы из следующего списка не повреждены и находятся в картонной коробке. Если прибор поврежден или какие-либо детали отсутствуют, немедленно обратитесь за помощью к местному дистрибьютору/импортеру. Обязательно задокументируйте фотографиями.

| Код | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| CY014 | Анализатор CYANVision | 1 |
| - | Руководство по эксплуатации, включая адаптационные приложения | 1 |
| CY014-S11 | Бутылка для отходов | 1 |
| CY014-S40 | Источник питания (включая европейский шнур питания) | 1 |
| CY001-S01 | Бумага для термопринтера (ширина 57 мм) | 5 |

Руководство по Установке

CYANVision - это простой в использовании прибор со встроенным удобным для пользователя программным обеспечением. Чтобы полностью гарантировать работоспособность CYANVision, чрезвычайно важно, чтобы он был правильно установлен.

Если инструкции по установке, использованию и обслуживанию, приведенные в данном руководстве, не соблюдаются должным образом и / или не соблюдаются указания по безопасности, Cypress Diagnostics не может гарантировать правильное функционирование прибора. Неправильное использование может поставить под угрозу безопасность оператора и его окружения и аннулировать гарантию. На расходные материалы гарантия не распространяется.

При установке настоятельно рекомендуем заполнить форму установки (прилагается к прибору). Она

содержит важную информацию и предоставляет краткий контрольный список всех требований к установке.

Процедура:

- Проверьте спецификации местоположения.

- Установите любое периферийное устройство.

- Установите сливную трубку и емкость для отходов.

- Установите бумагу для печати.

- Подключите шнур питания к подходящему источнику питания.

- Включите прибор.

- Проверьте прибор.

- Адаптация системы под конечного потребителя.

3.3.1 Требования к расположению

Важно установить прибор в подходящем месте. Неудачное расположение может отрицательно сказаться на его работе. Обратите внимание на следующие условия, необходимые для места установки:

- Размещать на устойчивой горизонтальной поверхности, не подверженной вибрациям.

- Чистая среда, без пыли.

- Температура в помещении от 18 до 30 ° C. Оптимальная рабочая температура: 25 ° C.

- Вдали от прямых солнечных лучей, это может повлиять на рабочую температуру и количество света, измеряемое прибором.

- Избегайте сквозняков и не размещайте под / над / рядом с кондиционером или источниками тепла.

- Не используйте это устройство вблизи источников сильного электромагнитного излучения (например, преднамеренных неэкранированных источников радиочастотного излучения), так как они могут помешать правильной работе.

- Выберите место рядом с подходящим источником питания.

- Оставьте 10 см вокруг и сзади прибора для циркуляции воздуха и охлаждения.

- Влажность от 30 до 70%.

- Максимальная высота над уровнем моря 2000м.

- Атмосферное давление между 860кПа – 1060 кПа.

    - Установка периферических устройств

CYANVision предлагает 3 разъема USB (2 на задней панели, 1 на боковой панели), 1 порт HDMI и 1 порт Ethernet для подключения дополнительных внешних периферийных устройств (не входят в комплект поставки анализатора).

Примечание:

Перед подключением убедитесь, что питание выключено (анализатор, принтер, внешний

клавиатура / мышь). Внимательно прочтите всю литературу, прилагаемую к периферийному прибору и его аксессуарам. Обратите внимание на порядок работы с внешним принтером.

Внешний HDMI экран (не включен)

- Можно подключить экран Full HD или сенсорный экран HD с помощью кабеля HDMI к порту HDMI на задней панели прибора.

Примечание:

- Внешний экран должен иметь порт HDMI или подходящий адаптер.

- Внешний экран должен иметь минимальное разрешение 1920 x 1080 (Full HD).

- Кабель HDMI может иметь максимальную длину 1,8 м. Более длинные кабели не поддерживаются.

      - Подключение клавиатуры или USB подключение сенсорного экрана (дополнительно)

- CYANVision поддерживает подключение внешней USB-клавиатуры (или внешнего сенсорного экрана с USB-адаптером) для облегчения ввода данных. Снимите защиту с порта USB A на задней панели прибора, чтобы иметь возможность подсоединения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ выбрасывайте защитный колпачок! Если клавиатура снята, колпачок необходимо переместить на USB-соединение из соображений безопасности.

Примечание:

- Внешняя клавиатура должна иметь порт USB или подходящий адаптер.

- Если используется сенсорный экран HDMI, можно включить экранную клавиатуру в программном обеспечении (см. Главу 4.7.2: Региональные настройки).

- 3.3.2.3 Мышь (дополнительно)

- USB-мышь можно подключить к одному из портов USB A на задней панели прибора. Сначала снимите защиту с порта USB A.

Предупреждение! НЕ выбрасывайте защитный колпачок! Если мышь удалена, из соображений безопасности следует переместить колпачок на разъем USB.

Примечание:

- Внешняя мышь должна иметь порт USB или подходящий адаптер.

- 3.3.2.4 Ethernet (соединение LIS)

- Анализатор может быть подключен к локальной сети с помощью кабеля Ethernet (не входит комплект). Снимите защиту с разъема Ethernet (RJ45) на задней панели прибора, чтобы подсоединить кабель Ethernet.

- Предупреждение! НЕ выбрасывайте защитный колпачок! Если кабель Ethernet удален, из соображений безопасности следует переместить колпачок на соединение Ethernet.

Примечание:

- Кабель Ethernet должен иметь соединение RJ45 или подходящий адаптер.

- Кабель Ethernet может иметь максимальную длину 30 м.

- 3.3.2.5Сканер штрих-кодов (дополнительно)

- К анализатору CYANVision можно подключить USB-считыватель штрих-кода. Снимите защиту с USB-разъема на боковой стороне прибора, чтобы подключить USB-разъем считывателя штрих-кода.

- Предупреждение! НЕ выбрасывайте защитный колпачок! Если USB-считыватель штрих-кода удален, из соображений безопасности необходимо переместить колпачок на USB-соединение.

      - USB флешка (дополнительно)

- USB-накопитель можно подключить для сохранения отчетов, базы данных или системного содержимого. Снимите защиту с разъема USB на боковой стороне прибора, чтобы можно было вставить флэш-накопитель USB.

- Предупреждение! НЕ выбрасывайте защитный колпачок! Если флеш-накопитель USB удален, из соображений безопасности необходимо переместить колпачок на разъем USB.

    - Установка сливной трубки и бутылки для отходов

Отходы необходимо собирать в отдельный контейнер, который поставляется вместе с прибором.

Процедура:

1. Поднимите крышку гидравлической системы.

2. Пропустите сливную трубку через прорезь на задней стороне прибора.

Подсоедините сливную трубку к выходному коннектору перистальтического насоса.

Снимите крышку емкости для отходов и удалите внутреннюю крышку.

Снова закрутите внешнюю крышку емкости для отходов. Сохраните внутреннюю крышку, ее можно использовать для удаления отходов и очистки бутылки, чтобы предотвратить разлив жидкости.

Проденьте сливную трубку через отверстие в емкости для отходов.

ВНИМАНИЕ:

Поместите сливную трубку достаточно глубоко, чтобы она не выскользнула во время измерений, но не вставляйте ее слишком глубоко, чтобы она не доходила до уровня отработанной жидкости. Это может вызвать плохой слив и увеличить риск загрязнения трубки!

Уровень отходов

Граница конца трубки

Предупреждение! Потенциальная биологическая опасность. Тщательно обращайтесь со всеми расходными материалами и отходами, образующимися во время процедур анализа. Всегда используйте соответствующие средства защиты, такие как химически стойкие резиновые перчатки и фартук. Утилизация отходов должна производиться в соответствии с местными нормативными актами. Рекомендуется периодически/ежедневно проверять уровень в контейнере для отходов, чтобы избежать переполнения.

Установка печатной бумаги

- Для правильной установки печатной бумаги, следуйте процедуре, описанной ниже.

- Процедура:

- Откройте крышку принтера (потяните крышку вверх за ручку).

- Удалите все остатки старого рулона бумаги для печати.

- Возьмите новый рулон бумаги и поместите его в правильном направлении (см. пункты внимания ниже) в прорезь для бумаги.

- Сверните бумагу для печати так, чтобы «начальный край» шел к вам снизу.

- Закройте крышку, убедившись, что бумага зажата между крышкой и передней частью принтера.

ВНИМАНИЕ:

Для печати можно использовать только сторону с покрытием. Если бумага установлена в неправильном направлении, она будет проходить через принтер, но ничего не будет напечатано. Чтобы проверить пригодную для печати сторону бумаги, оператор может поцарапать бумагу. Только одна сторона станет слегка сероватой (см. Рисунок выше), это та сторона, которую можно использовать для печати, и поэтому она должна касаться полосы печати.

Подключение Шнура Питания к Подходящему Источнику Питания

CYANVision поставляется с утвержденным блоком питания и шнуром питания. Правильное использование мощности шнура обеспечивает надлежащее заземление системы. Электромагнитная среда должна быть оценена до начала эксплуатации устройства. Подключение к розетке питания ДОЛЖНО быть заземлено. Экологические и электрические характеристики обеспечивают точность и воспроизводимость работы прибора и обеспечивают высокий уровень эксплуатационной безопасности для персонала лаборатории.

Это оборудование было разработано и протестировано в соответствии со стандартом CISPR 11, класс A. В домашних условиях оно может вызывать радиопомехи, и в этом случае вам может потребоваться принять меры для их уменьшения.

Процедура:

- Поместите инструмент на ровную поверхность в специально отведенном для этого месте рядом с соответствующей розеткой переменного тока.

- Перед подключением шнура питания убедитесь, что настенная розетка переменного тока соответствует значению, указанному на блоке питания.

- Подключите вилку кабеля питания к заземленной розетке переменного тока, желательно к розетке, не используемой совместно с другими электрическими приборами, и с малыми колебаниями сетевого напряжения.

- Убедитесь, что ваша магистраль переменного тока имеет эффективную линию заземления. Если настенная розетка переменного тока не заземлена должным образом, подключите заземляющий провод к внешнему заземляющему разъему на задней панели анализатора.

- Держите инструмент вдали от других устройств, которые генерируют высокочастотные электрические шумы (например, радиологических инструментов). Для обеспечения правильной работы инструмента производитель настоятельно рекомендует использовать розетки с нестабильным напряжением питания (± 10%). Если это не может быть гарантировано, необходимо использовать следующие дополнительные устройства:

  - Электронный Стабилизатор

- Он используется для стабилизации электрического напряжения в лаборатории. Можно использовать любой стабилизатор, имеющийся в настоящее время на рынке, с потенциалом мощности не менее 0,2 кВт.

  - Модуль бесперебойного питания UPS (источник бесперебойного питания).

- тот модуль предоставляет две важные функции:

- o Стабилизирует сетевое питание

- o Подает ток к прибору в случае сбоя в электросети.

Примечания:

- Неправильное заземление анализатора обходит важные функции безопасности, ставит под угрозу результаты анализа и повреждает прибор.

- Перед вводом в эксплуатацию дайте прибору прогреться до комнатной температуры (примерно два часа). Резкие перепады температуры в рабочем блоке могут привести к конденсации воды, которая может повредить электронные детали и вызвать неисправность.

- Блок питания и внутренние электронные платы ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать или обслуживать пользователем!

Включение анализатора

При запуске прибор выполнит инициализацию, после чего появится экран входа в систему.

Процедура:

1. Нажмите переключатель «ВКЛ / ВЫКЛ» на боковой стороне анализатора.

- Выберите соответствующее имя пользователя из раскрывающегося меню и введите соответствующий пароль.

- Игнорируйте следующее всплывающее окно «Действия сервиса», необходимые действия будут выполнены при проверке прибора (глава 3.3.7).

- Нажмите кнопку «Продолжить», появится главное меню.

Проверка прибора

Перед использованием прибора для измерения образцов проверьте его работоспособность, выполнив указанные ниже действия.

Процедура:

1. Во время запуска, прибор автоматически выполнит инициализацию.

2. Выполните мойку и чистку внешней поверхности.

Во время упаковки и транспортировки грязь может попасть в трубки и на прибор. Таким образом, рекомендуется выполнить промывку трубок (см. 7.2.1, пункт b) и очистить прибор снаружи (см. 7.2.2).

3. Выполните калибровку насоса, чтобы проверить аспирационную и гидравлическую систему (см. 4.5.3).

4. Выполните автоматическое обнуление для проверки оптической системы (см. 4.5.2).

5. Сбросьте таймер для действий по техническому обслуживанию, чтобы можно было выдавать предупреждения, начиная с первого использования прибора:

а. Перейдите к «Техническое обслуживание - Обзор».

Из-за заводских настроек по умолчанию некоторые действия по обслуживанию будут показаны по мере необходимости.

  - Сбросьте действия пользователя по обслуживанию, последовательно выполнив «Очистку» и «Дезинфекцию». Установите флажки, нажмите «Продолжить» и выполните описанные в программе шаги.

  - Сбросьте действия по обслуживанию один за другим, установив соответствующие флажки, нажав «Продолжить» и подтвердив замену трубок и соединителей (без фактического изменения элементов).

  - Когда все действия будут выполнены, действия по обслуживанию будут показаны как действительные.

Предупреждения теперь будут отображаться после того, как действия по техническому обслуживанию будут выполняться в соответствии с определенным графиком (см. Подробности в главе 7: Техническое обслуживание).

Персонализация системы.

После установки анализатора CYANVision, измените настройки системы и настройте программы в соответствии с потребностями конечного пользователя.

Процедура:

1. Измените информацию о системе:

а. Отрегулируйте региональные настройки, такие как язык, формат даты и установите дату и время (см. 4.7.2).

б. Задайте настройки отчета в соответствии с потребностями клиента (см. 4.7.3).

c. Введите название больницы или лаборатории, где установлен прибор, а также имя дистрибьютора, ответственного за техническое обслуживание анализатора (см. 4.8.1).

d. Создайте учетные записи пользователей (см. 4.8.4).

2. Настройте программы:

а. Название отчета (см. 4.7.3.1).

б. Выберите желаемую единицу измерения (см. 4.6.5).

c. При необходимости отрегулируйте нормальные диапазоны для каждого профиля для вашего региона (см. 4.6.6).

d. Создайте тестовые профили (см. 4.6.7).

Дайте Расширенное Пояснение Пользователю

Подробно объясните процедуру рутинного анализа (записи пациентов, результаты пациентов, калибровка, измерения контроля качества). Научите проводить тесты, используя адаптационные листы и проверяйте результаты. Всегда выполняйте некоторые тесты вместе с пользователем (см. Главу 5: Распорядок дня).

Также объясните пользовательское обслуживание (см. Главу 7: Техническое обслуживание) и назначьте встречу для сервисного обслуживания. Оставьте руководство пользователя в лаборатории. Оно содержит важные ежедневные инструкции по выполнению тестов.

Подготовка cyanvision для отправки

Если вам необходимо отправить CYANVision для обслуживания или ремонта, используйте оригинальные упаковочные материалы. Другие формы имеющихся в продаже упаковочных материалов не рекомендуются и могут привести к аннулированию гарантии. Если оригинальные материалы были повреждены или утеряны, обратитесь в Cypress Diagnostics или к местному дистрибьютору для замены.

Примечание:

Неправильная упаковка анализатора увеличивает вероятность повреждения анализатора во время транспортировки. Система упаковки стабилизирует механические компоненты CYANVision, которые в противном случае могли бы свободно перемещаться во время транспортировки.

Процедура:

1. Запустите процедуру «Дезинфекция» из меню «Обслуживание - Обзор» перед повторной упаковкой анализатора. См. Подробные инструкции в главе 7.2.1.

2. Выключите анализатор и отключите питание.

3. Снимите все установленные периферические устройства и емкость для отходов.

4. Положите анализатор на бок, поместите его в пластиковый пакет и наденьте защитные колпачки.

5. Плотно закройте коробку. Напишите на внешней стороне коробки номер жалобы, правильные координаты и адрес доставки.

Предупреждение! Если анализатор подвергся воздействию потенциально опасного материала, обеззаразьте его, чтобы свести к минимуму риск для всех, кто соприкасается с CYANVision во время транспортировки, обращения и обслуживания. Обеззараживание перед отправкой требуется местным законодательством.

Открытие прибора для Проверки

CYANVision - это высокоточный лабораторный анализатор. Внутри прибора нет деталей, обслуживаемых пользователем. Регулировка или ремонт внутренних компонентов должны выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом. Для сервисного обслуживания и в случае неисправности обратитесь к местному сертифицированному дистрибьютору.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Вход

Включите прибор с помощью выключателя питания, расположенного на правой стороне прибора. Во время запуска прибор выполнит инициализацию. После успешного выполнения теста системы запуска, появится экран входа в систему.

| Поле /кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Имя пользователя | Выберите имя пользователя для входа в раскрывающемся меню. Если при установке не было создано никаких учетных записей, выберите «Lab_Head». |
| Пароль | После выбора этого поля появится экранная клавиатура для ввода пароля выбранного пользователя (Lab_head: Cypress1). |
| Показать пароль | Для отображения введенного пароля. |
|  | Нажмите «Продолжить/Следующее» (“Continue/Next”) после заполнения «Имени пользователя» и «Пароля» для входа в главное меню. Примечание: Если пароль не соответствует имени пользователя, отобразится ошибка. |

Главное меню

Главное меню состоит из 6 специфических меню. Выберите одну из кнопок для перехода к конкретному меню.

Различные меню выполняют следующие функции:

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Выполнение теста: Для измерения образцов в конкретном методе. |
|  | Результаты: Для (повторного) просмотра, печати или удаления базы данных образцов и результатов контроля качества. Также для просмотра статистической информации QC. |
|  | Обслуживание: Для выполнения пунктуального и периодического обслуживания инструмента. |
|  | Параметры: Для установки параметров для каждого тестового метода. |
|  | Опции: Информация и программном обеспечении, региональные настройки, настройки отчетов, настройки температуры, тест фильтров, другие настройки. |
|  | Об: Содержит контактную информацию, счетчик тестов, диагностику инструмента и управление аккаунтом. |

В нижнем колонтитуле экрана отображаются следующие кнопки:

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Выход, для завершения сессии пользователя без выключения анализатора. Затем вновь появляется окно входа. |
|  | Промывка труб, для активации перистальтического насоса для промывки гидравлической системы (трубки + проточная ячейка). В качестве альтернативы можно использовать кнопку на передней панели устройства, чтобы активировать промывку трубок. |

Выполнение Теста

Меню «Выполнение теста (“Perform test”) состоит из двух подменю:

- Режим пациента: для управления рабочим списком, программирования личных данных пациента и необходимых тестов.

- Быстрый старт: чтобы сразу начать с определенного метода.

Примечание:

- После того, как вы вошли в эти подменю, кнопку аспирации можно использовать для быстрого перехода на следующую страницу в программном обеспечении.

- Вернуться в главное меню можно, нажав среднюю подчеркнутую кнопку в заголовке.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать реагенты Cypress Diagnostics. Анализатор поставляется со всеми запрограммированными биохимическими методами Cypress Diagnostics. Эти методы были тщательно проверены и оптимизированы. В адаптационных листах вы можете найти подробную информацию о подготовке образцов и выполнении тестов для всех наборов Cypress Diagnostics. Используя эти заранее запрограммированные методы и правильно следуя инструкциям по приготовлению, Cypress Diagnostics гарантирует точность и воспроизводимость, указанные во вкладыше к набору.

Для наилучшего использования наших наборов на анализаторе Cypress Diagnostics мы настоятельно рекомендуем следовать инструкциям по применению соответствующего анализатора (НЕ вкладышу в наборе). Регистрируясь на нашем сайте (www.diagnostics.be), вы можете найти самые свежие адаптационные приложения под анализаторами.

Режим Пациента

Это окно позволяет управлять рабочим списком с запрограммированными пациентами и запрошенными ими тестами. Для оптимального рабочего процесса этот этап программирования рекомендуется перед переходом к выполнению тестов.

| Поле/кнопка | Функция |
| --- | --- |
| REF | Уникальный идентификатор конкретного запроса. Это может быть уникальный идентификатор образца, идентификатор запроса или идентификатор пациента, в зависимости от внутреннего рабочего процесса лаборатории. |
| Имя | Имя пациента (введенное имя). |
| Фамилия | Фамилия пациента (фамилия). |
| Завершенные тесты | Количество выполненных программ для специфического запроса |
| Всего тестов | Общее количество требуемых тестов для специфического запроса |
|  | Возврат к главному меню. |
|  | Продолжить, чтобы перейти к выбору программы. В качестве альтернативы можно использовать кнопку на передней панели прибора. |
|  | Загрузить, эта команда позволяет активировать, а затем автоматически получать передачу данных от хоста. Рабочий список обновляется автоматически. (Если LIS-связь (соединение с хостом) разрешена, см. 4.7.6). |
|  | Удаление, чтобы удалить выбранные запросы. |
|  | Редактировать, чтобы отредактировать выбранный запрос. |
|  | Добавить, чтобы добавить новый запрос. |

Добавить или изменить пациента

Нажав «Добавить» или «Редактировать» позволяет управлять различными свойствами конкретного пациента. Это окно позволяет вводить данные о пациенте и запрошенных им тестах. Измените свойства, нажимая отдельные поля. Для оптимального рабочего процесса этот этап программирования рекомендуется перед переходом к выполнению тестов.

| Поле/кнопка | Функция |
| --- | --- |
| REF | Уникальный идентификатор конкретного запроса. Это может быть уникальный идентификатор образца, идентификатор запроса или идентификатор пациента, в зависимости от внутреннего рабочего процесса лаборатории. Примечание: Если REF полностью введен и соответствует существующему REF, должно появиться всплывающее окно для подтверждения автозаполнения имени, фамилии, даты рождения, пола и видового типа. Эту информацию можно изменить. |
| Видовой тип | Только если активировано использование для ветеринарии (см. 4.7.6) Тип вида используется для оценки результата пациента с правильными контрольными значениями. После прогона пробы изменить это свойство пациента невозможно. |
| Имя | Имя пациента (введенное имя). |
| Фамилия | Фамилия пациента (фамилия). |
| Пол | Пол пациента - это обязательное поле. Нажмите кнопку, чтобы переключиться между мужчиной и женщиной. Мужской - это настройка по умолчанию. Пол используется для оценки результата пациента с правильными контрольными значениями. После прогона пробы изменить это свойство пациента невозможно. |
| STAT | Аббревиатура для «Короткое время оборачиваемости». Это указывает на то, что проба срочная и будет выполнена в первую очередь. |
| DOB | Дата рождения пациента. Данные могут быть вставлены с помощью средства выбора календаря |
| Комментарии | Любая информация, которая считается важной или полезной (не более 200 знаков). |

| Поле/кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, чтобы вернуться к обзору рабочего списка. |
|  | Далее, приступаем к выбору конкретных программ. В качестве альтернативы можно использовать кнопку на передней панели прибора. |
|  | Чтобы распечатать конкретную информацию о пациенте. |

Выбор конкретных тестов для пациента

Нажатие кнопки «Продолжить» позволяет запрограммировать специфические тесты  или выбрать профиль пациента.

| Поле/кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Профиль | Когда выбран профиль в таблице профиля, все тесты, которые запрограммированы в этом профиле (см. 4.6.7), будут автоматически выбраны, а флажок станет синим в таблице программы. Когда профиль не выбран в таблице профилей, все тесты, относящиеся к конкретному профилю, автоматически отменяются. |
| Программа | Установите флажки, чтобы назначить запрашиваемую программу для этого пациента. Флажок будет отмечен синим. |
|  | Возврат, чтобы вернуться к предыдущему экрану. |
|  | Далее, чтобы сохранить изменения и вернуться к обзору записей рабочего списка. В качестве альтернативы можно использовать кнопку перед устройством. |
|  | Сохранить для, чтобы сохранить эту конкретную программу для более чем одного пациента. Появится следующее диалоговое окно: Введите количество пациентов, для которых должны быть запрограммированы данные, в пределах максимально доступного числа 99. Нажмите «Да», чтобы подтвердить и завершить операцию. Нажмите «Возврат», чтобы отменить операцию. Примечание: - - Если REF был вставлен, все пациенты получат один и тот же REF. - - После сохранения можно добавить личную информацию о конкретном пациенте. Выберите SID в списке позиций, добавьте личную информацию и снова сохраните. |
|  | Удаление, чтобы удалить отображаемый запрос. Появится следующее предупреждение: Нажмите «Да», чтобы подтвердить удаление. Нажмите «Вернуться», чтобы отменить запрос и вернуться к нему. Примечание: Если частично проанализированный образец удален, остальные тесты больше не выполняются. |

Выбор программы

После ввода рабочего списка или при нажатии кнопки «Выполнить тест - Быстрый запуск»( “Perform test - Quickstart”) на главном экране появится список с программами. Выберите нужную программу, установив соответствующий флажок. Программы с наибольшим количеством STAT (короткое время оборота, приоритетные образцы) отображаются выше всех других программ. Программа без запросов отображается под всеми остальными программами.

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, чтобы вернуться к предыдущему экрану. |
|  | Далее, переходите с выбранной программы к выбору набора. Примечание: По умолчанию всегда выбирается первая программа. |
|  | Печать, чтобы распечатать порядок рабочего списка. Если конкретный тест содержит образец STAT, REF помечается знаком «!». |

Примечание:

Если запрограммированная температура еще не достигнута, появится следующее предупреждение:

После запуска, прибор должен достичь температуры по умолчанию (37 °C) в течение 5 минут. Для точного измерения требуется стабильная температура. Поэтому настоятельно рекомендуется НЕ продолжать, если температура еще не достигла установленной температуры.

Следующие экраны проведут пользователя через процедуру тестирования. Программное обеспечение проинформирует оператора, что делать: автоматическое обнуление, бланк, стандарт, калибратор, контроль или измерение образца и укажет допустимый диапазон, чтобы облегчить принятие решений пользователем. Теперь различные меню будут объяснены с использованием теста по конечной точке Glucose Liquid. Если существуют различия для других типов методов, они объяснены в главе 6 - Конкретные инструкции и формулы программы.

Советы по эксплуатации: как аспирировать жидкость в проточную ячейку

Под впускным отверстием для аспирации находится кнопка аспирации. При нажатии кнопки аспирации (не более чем на полсекунды) включается перистальтический насос, и необходимое количество жидкости (в соответствии с настройками метода 500 - 1000 мкл) всасывается в проточную ячейку, где и будет измеряться.

Для уменьшения помех, переноса и риска загрязнения между образцами автоматически создается воздушный зазор.

Наконечник для аспирации

Пробирка

Инструкции для правильной аспирации:

- Подготовьте одноразовые пробирки с правильным количеством реагента и объемом образца в соответствии с методом.

- Поместите наконечник для аспирации внутрь пробирки, убедитесь, что наконечник для аспирации находится в нижнем углу пробирки (см. Рисунок).

- Нажмите кнопку аспирации, проба будет забираться автоматически.

- После завершения аспирации (отсутствие звука двигателя насоса), извлеките наконечник для аспирации из жидкости, чтобы можно было аспирировать воздух (= воздушный зазор).

Для обеспечения правильного измерения, проточная ячейка должна быть заполнена жидкостью и не содержать пузырьков воздуха. Это наполнение легко проверить, открыв крышку. Проверьте трубки, идущие к проточной ячейке и от нее:

- Аспирационная трубка должна быть полностью заполнена жидкостью и не должна содержать пузырьков воздуха от крепежного винта до проточной ячейки.

- Трубка от проточной ячейки к трубке насоса должна быть заполнена жидкостью и не содержать пузырьков воздуха до разъема трубки перистальтического насоса.

Если эти трубки заполнены жидкостью до указанных ниже пределов и не содержат пузырьков воздуха, проточная ячейка заполнена правильно. В противном случае, проверьте 4.5.3: Калибровка насоса.

ВНИМАНИЕ:

Закройте оптическую крышку для дальнейших измерений. Фоновый свет может мешать измерениям!

Трубка от проточной ячейки к насосу, пузырьки воздуха видны только после предела 5 см

Аспирационная трубка полностью заполнена жидкостью, без пузырьков воздуха

Выбор набора

Первым шагом в процедуре тестирования является заполнение информации о наборе реагентов. Отобразится информация о последнем использованном наборе реагентов. Отрегулируйте информацию, когда используется новый флакон с реагентом или новая партия реагента. Это можно сделать вручную или отсканировав штрих-код на комплекте. При использовании платформы штрих-кода проверьте, совпадает ли выбранная программа с используемым набором реагентов и используется ли самая последняя программа, если не появляется предупреждение. В случае добавления новой партии реагента оператор должен будет выполнить новое холостое измерение.

| Поле/Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Ref. Код | Контрольный код набора реагентов (см. Этикетку набора). |
| Лот | Номер партии набора реагентов (см. Этикетку набора). |
| Срок годности | Срок годности выбранного набора (см. Этикетку набора). Примечание: Если срок годности набора истек, появится предупреждение. |
| Перове использование | Дата, когда этот конкретный набор был использован в первый раз. |
|  | Возврат, чтобы вернуться к предыдущему экрану. |
|  | Далее, переходите к выбранному набору реагента и выполните автообнуление. |
|  | Отсканируйте штрих-код на наборе реагентов, информация загрузится автоматически. Примечание: Это применимо только для поддерживаемых наборов реагентов Cypress Diagnostics. |

Автообнуление

Перед началом измерений выполняется автоматическое обнуление для инициализации оптической системы. Это измерение всегда выполняется с дистиллированной водой.

Примечание:

Для получения правильного эталонного измерения важно, чтобы гидравлическая система (трубки и проточная ячейка) была чистой. Ознакомьтесь с обзором технического обслуживания (см. 4.5.1) и убедитесь, что выполняются необходимое очищение.

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, чтобы вернуться к предыдущему экрану. |
|  | Промывка, для активации насоса и промывки проточной ячейки. |
|  | Пропустить, чтобы пропустить измерение автоматического обнуления. Примечание: Кнопка пропуска недоступна, если: - Последнее автоматическое обнуление выполнено более 4 часов назад. - После запуска или ожидания. |
|  | Печать, для распечатки результатов AD Автообнуления. |
|  | Аспирация, чтобы активировать насос. Измерение начинается автоматически после всасывания пробы. |

- Процедура:

- Поместите дистиллированную воду под аспирационное отверстие и нажмите кнопку «Аспирировать».

- Дистиллированная вода будет всасываться в проточную ячейку, и прибор выполнит автоматические измерения нуля.

Когда измерение будет завершено, будет отображено полное измерение сигнала (и распечатано, если нажата кнопка печати).

Полное значение сигнала должно быть выше 50 000.

- а. Если полный сигнал превышает 50 000, ошибка не отображается. Для продолжения, нажмите «Далее».

- б. Если полный сигнал ниже 50 000, после значения будет отображаться ошибка «». Нажмите «Повторить», чтобы повторить измерение. НЕ продолжайте измерения, если значение AD выходит за пределы допустимого диапазона!

ВНИМАНИЕ!

Если после 2х повторных запусков значение все еще находится за пределами допустимого диапазона, выполните следующие проверки:

- Промывание 15 мл дистиллированной воды (см. 7.2.1).

- Очистка моющим средством и / или 5% гипохлоритом (см. 7.2.1).

- Выполните калибровку насоса и убедитесь, что проточная ячейка заполнена дистиллированной водой и не содержит пузырьков воздуха (см. 4.5.3).

Бланк Реагента

Измерение бланка реагента (RBL) имеет важное значение при расчете конечных результатов тестов, а также дает указание на порчу реагента или чистоту прибора. Изучите адаптационные листы, чтобы определить, какие реагенты необходимо измерить, а также количество холостых измерений, которые рекомендуется выполнить. Последние 20 измерений для конкретной программы отображаются на графике с указанием верхнего и нижнего пределов.

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, чтобы вернуться к предыдущему экрану. |
|  | Продолжить, для перехода к измерению RBL. |
|  | Пропустить, чтобы пропустить измерение Бланка Реагента. Примечание: Кнопка пропуска не применяется, когда: - Используется новый лот реагента. - Используется новый рабочий реагент. - Когда программа выполняется в первый раз. - Когда бланк реагента является обязательным при программировании. |
|  | Обновите рабочий реагент, нажмите, когда будет приготовлен новый рабочий реагент. Возраст реагента будет сброшен (только для рабочих реагентов). |

- Процедура:

- На первом экране отображается значение OD RBL, полученное во время последнего холостого измерения.

- Нажмите «Далее», чтобы выполнить новое измерение бланка. Настоятельно рекомендуется измерять новый бланк каждый раз при выполнении теста.

- Если нажать «Пропустить», прибор будет использовать (и распечатывать) последнее значение бланка для расчета результата измерений.

- Поместите пробирку с бланком (реагент, дистиллированная вода или воздух) под впускным отверстием для аспирации и нажмите кнопку аспирации. «Число повторов осталось» показывает, сколько раз нужно измерить бланк реагента.

- Бланк будет аспирирован в проточную ячейку, и прибор выполнит измерение.

- По окончании измерения абсорбция холостого образца (значение OD) будет отображаться с его диапазонами.

- Примечание: Для некоторых программ рекомендуется выполнить несколько измерений бланка. Запрос на аспирацию будет появляться снова, пока не будет измерено запрограммированное количество бланков. После этого, будут отображены (и распечатаны) все (до 3) результатов измерений.

Пустое значение OD должно быть между диапазоном, указанным для «LimitLow» и «Limit High».

- а. Если значение OD находится в пределах допустимого диапазона, нажмите «Продолжить», чтобы перейти к следующему экрану.

- б. Если значение OD выходит за пределы допустимого диапазона, сзади значения будет отображаться ошибка «» или «».

- НЕ продолжайте измерения, если значение OD выходит за допустимые пределы!

- Нажмите «Повторить» , чтобы повторить измерение.

- ВНИМАНИЕ!

- Если после 2 повторных запусков значение все еще находится за пределами допустимого диапазона, выполните следующие проверки:

- Вода как бланк:

- - Очистите, а затем тщательно промойте инструмент дистиллированной водой и перезапустите тест.

- Реагент как пустой:

- - Проверить приготовление (рабочего) реагента.

- - Если реагент испортился, проверьте условия хранения (срок годности и дату открытия), откройте новый набор или флакон и перезапустите тест.

Стандарт/Калибратор Теста

Измерение стандарта или калибратора важно для определения фактора и, следовательно, для расчета всех результатов испытаний образцов. Проверьте адаптационные листы, если следует использовать стандарт, калибратор или коэффициент. Отображается только калибратор, срок действия которого не истек, и значение которого определено для конкретного используемого метода. Если тест допускает калибровку по коэффициенту, программное обеспечение не будет запрашивать измерение стандарта или калибратора и немедленно приступит к измерениям контроля качества (QC).

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, чтобы вернуться к предыдущему экрану. |
|  | Продолжить, для перехода к измерению стандарта/калибратора. В качестве альтернативы можно использовать кнопку на передней панели устройства. |
|  | Пропустить, чтобы пропустить измерение калибратора. Примечание: Кнопка пропуска не доступна, когда: - Используется новый лот реагента или новый рабочий реагент. - Когда программа выполняется в первый раз. - Когда калибровка обязательна для программирования. |
|  | Для отображения калибровочного графика. При нажатии появляется калибровочная кривая, для возврата нажмите значок таблицы [Эта функция будет включена в следующих выпусках программного обеспечения]. |

Процедура:

- Первый экран показывает фактор, полученный во время последней калибровки этого метода.

- Нажмите «Продолжить» (“Continue”) для выполнения нового стандартного измерения. Новая калибровка должна выполняться:

- Во время первого выполнения тестового метода.

- При использовании нового лота реагента или нового рабочего раствора.

- Когда измерение QC находится вне диапазона.

Нажмите «Пропустить» (“Skip”) для сохранения (и печати) этого фактора и немедленно переходите к измерениям QC.

- Выберите метод калибровки нажатием «Тип» (“Type”) в раскрывающемся меню.

  - В случае калибратора, выберите лот специфического калибратора. Если нет действующего калибратора, вначале введите значения калибратора для нового калибратора (see4.6.3).

  - В случае стандарта,  будут использоваться значения концентрации, установленные в программе. (see4.6.2). I В случае переменного стандарта, концентрацию можно настроить прямо в этом окне.

  - При калибровке по фактору используется коэффициент, определенный при программировании. Этот тип калибровки доступен в раскрывающемся меню только в том случае, если это позволяет программирование.  (see4.6.2).

- Поместите пробирку со стандартом/калибратором под впускным отверстием для аспирации и нажмите кнопку аспирации.

- Стандарт или калибратор будет аспирирован в проточную ячейку, и прибор выполнит измерение.

- Когда измерение будет завершено, измеренное значение OD будет отображено (и напечатано). С учетом запрограммированной концентрации стандарта/калибратора прибор рассчитает, отобразит (и распечатает) новый коэффициент калибровки. Если остались повторы, продолжайте эти измерения.

- Нажмите «Продолжить» для перехода к новому экрану. Отображается обзор калибровки.

- Когда флажки не отображаются, нажмите «Продолжить».

- Нажмите «Перезапуск» («Rerun»), чтобы повторить измерение в случае, если концентрация ниже «» или выше «», чем указано (что указывает на ошибку в программировании или ошибку во время ручного ввода значения) или когда CV% выше «» чем указано.

Примечание:

- Некоторые стандарты и (почти) все калибраторы имеют много лотозависимых концентраций. Убедитесь, что в методах программируется правильная концентрация!

Для переменного стандарта:

Стандартную концентрацию можно изменить в самом окне калибровки.

Для калибратора:

Перейдите в «Параметры  Значения CAL  «Добавить или просмотреть» (см. 4.6.3.1).

- Некоторые методы не имеют стандарта, входящего в набор. Для этих методов заранее запрограммирован фактор.

Вы можете использовать этот фактор, если измерения контроля качества (QC) находятся в пределах допустимого диапазона. Однако для более точных результатов, рекомендуется использовать калибратор (см. адаптационные листы) (см. 4.6.4.1)

- Если после повторной калибровки со стандартом, входящим в набор, измерения QC остаются вне диапазона, рекомендуется использовать калибратор для выполнения более точной калибровки (см. адаптационные листы).

- В случае использования нескольких стандартов, выполните аспирацию стандартов от самой низкой до самой высокой концентрации. Это также должно быть запрограммировано в меню «Программирование». На экране результатов отобразится график, полученный для этих измерений вместо одного фактора.

Контроль Качества Теста

Выполнение измерений для контроля качества - единственный способ гарантировать точность получаемых результатов. Если измерения QC находятся в пределах допустимого диапазона, вы можете быть уверены, что используется правильная процедура (пипетирование, хранение, загрязнение и т. д.),  анализатор чистый и правильно функционирует, что реагент не испорчен и калибровка выполнена правильно. Это приведет к более точным результатам и, следовательно, к меньшему количеству ложноотрицательных и ложноположительных результатов и, следовательно, к исключению ложного диагноза. Это также избавит от необходимости дублировать тест, потому что вы не уверены в результате. Все преимущества для пациента, лаборатории и врача.

Настоятельно рекомендуется выполнять Контроль Качества (QC) путем измерения как нормальной контрольной, так и патологической контрольной сыворотки. Проверьте адаптационные листы, чтобы определить, какие контрольные сыворотки следует использовать.

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, чтобы вернуться к предыдущему экрану. |
|  | Продолжить, чтобы выполнить выбранное измерение контроля качества. |
|  | Пропустить, чтобы пропустить измерение контроля качества. Появится предупреждение, нажмите «Да» для подтверждения. Примечание: Измерения QC должны быть выполнены как минимум: - Когда используется новый лот реагентов или новый рабочий раствор. - Когда программа выполняется в первый раз. - Один раз в неделю. |
|  | Чтобы отобразить контрольную диаграмму Леви-Дженнингса, нажмите значок таблицы, чтобы выйти из контрольной диаграммы Леви-Дженнингса. |
|  | Для добавления нового контроля качества для этой специфической программы. |

Процедура:

- Выберите первый элемент контроля качества, который необходимо измерить, и нажмите «Далее». В идеале, 2 элемента (нормальный и патологический) измеряются каждый раз, когда вы выполняете тест. Таким образом, после выполнения одного контроля качества снова появится обзорный экран, чтобы вы могли выбрать и измерить второй контроль качества.

Измерения контроля качества должны выполняться как минимум:

- При первом выполнении тестового метода.

- При использовании нового лота реагента или нового рабочего раствора.

- Раз в неделю.

Нажмите «Пропустить» (“Skip”), когда невозможно выполнить измерения для контроля качества, чтобы немедленно приступить к измерениям образца пациента.

- Поместите пробирку с препаратом QC под впускное отверстие для аспирации и нажмите кнопку аспирации.

- Препарат для контроля качества будет аспирирован в проточную ячейку, и прибор выполнит измерение.

- По окончании измерения, рассчитанная концентрация отобразится (и распечатается).

- Убедитесь, что концентрация QC находится в пределах целевого контрольного диапазона.

а. Если концентрация находится в пределах допустимого диапазона, нажмите «Продолжить», чтобы перейти к следующему шагу.

Если концентрация НЕ в пределах диапазона, после значения будет отображаться ошибка «» или «». НЕ продолжайте измерения, если концентрация находится за пределами допустимого диапазона!

Нажмите «Повторить»( “Rerun”), чтобы повторить измерение.

Примечание:

- Концентрация контроля качества зависит от лота. Убедитесь, что в метода запрограммирован правильный диапазон! Проверьте или измените в «Параметры Значения контроля качества  Добавить или просмотреть» (см. 4.6.4.1).

- Если после повторной калибровки со стандартом, входящим в комплект, измерения QC остаются вне диапазона, рекомендуется использовать калибратор для выполнения более точной калибровки (см. адаптационные листы).

- Если был проведен только один контроль качества, следующий экран позволит вам повторить эти шаги для второго контроля качества (рекомендуется). Когда два контроля находятся в пределах допустимого диапазона, нажмите «Продолжить», чтобы перейти к измерениям образца пациента.

Внимание!

Если после повторного запуска значение все еще находится за пределами допустимого диапазона, выполните следующие проверки:

- Проверьте инструкции по приготовлению (адаптационные листы): необходимо строго соблюдать стабильность, объемы и время.

- Промыть 15 мл дистиллированной воды (см. 7.2.1).

- Очистка моющим средством и / или гипохлоритом (см. 7.2.1).

- Выполните калибровку перистальтического насоса и убедитесь, что проточная ячейка полностью заполнена дистиллированной водой и не содержит пузырьки воздуха (см. 4.5.3).

- Повторите измерение и сделайте новую калибровку!

Измерение образца

Если автоматическое обнуление, бланк реагента и контроль качества прошли успешно, вы можете продолжить измерения образца. Первый экран «Выбор образца» (“Sample selection”) покажет обзор образцов, которые необходимо выполнить для конкретной программы. Можно измерить конкретный образец, выбрав образец, добавив новые образцы для конкретной программы или продолжить выбор программы.

| Поле или кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Nr | Уникальный (неизменяемый) порядковый номер измерений образца. |
| ! | Это указывает на то, что образец является срочным (образец STAT) и его рекомендуется выполнить в первую очередь. |
| Ref | Справочное имя/номер для образца. |
| Имя | Имя пациенте (заданное имя). |
| Фамилия | Фамилия пациента. |
|  | Возврат, чтобы вернуться к предыдущему экрану. |
|  | Продолжить, для перехода к анализу образца. |
|  | Пропустить эту программу, для перехода к выбору программы (см.4.3.2). |
|  | Добавить образец, для добавления образца в специфическую программу (см4.3.1.1) |

Процедура:

- Сначала назначьте тип образца и коэффициент разведения, сделайте выбор в раскрывающемся меню.

| Поле или кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Программа | Название программы |
| ID Программы | ID выбранной программы |
| Ref | Справочное название/номер образца. |
| Имя | Имя пациента (заданное имя). |
| Фамилия | Фамилия пациента. |
|  | Возврат, чтобы вернуться к предыдущему экрану. |
|  | Аспирация, для запуска измерения и аспирации образца. В качестве альтернативы, можно нажать кнопку на передней панели инструмента. |
|  | Промывка, для активации перистальтического насоса. Примечание: Нет необходимости промывать инструмент между разными образцами для одного и того же метода. Тем не менее: • В случае высокого риска перекрестного загрязнения, вы можете предварительно промыть проточную ячейку путем аспирации дистиллированной воды, а затем воздуха (во избежание разбавления) между образцами. • В случае сильно окрашенного реагента может потребоваться предварительная промывка проточной ячейки (рабочим) реагентом перед аспирацией первого образца. В противном случае, на первое измерение может повлиять дистиллированная вода, использованная для обнуления прибора. |

- Поместите пробирку, содержащую выбранную пробу пациента, под впускное отверстие для аспирации и нажмите кнопку аспирации. Она будет аспирирована в проточную ячейку и прибор выполнит измерение.

- По окончании измерения, отобразятся значение ОП и рассчитанная концентрация.

| Поле или кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Программа | Название программы. |
| Осталось | Количество оставшихся образцов для конкретной программы. |
| STAT | Количество оставшихся образцов STAT для конкретной программы. |
| Ref | Справочное название/номер для образца. |
| Имя | Имя пациента (заданное имя). |
| Фамилия | Фамилия пациента. |
|  | Продолжить, чтобы подготовить следующее измерение образца или программу. |
|  | Продолжите с пациентом для изменения программы, чтобы придерживаться запрошенных тестов для этого пациента. Примечание. Это рекомендуется в случае STAT, чтобы гарантировать выполнение всех STAT тестов для конкретной программы. |
|  | Повторить, чтобы повторно измерить конкретный образец. |
|  | Распечатать, чтобы распечатать результат пробы (см 4.7.3). |

- Оцените результат измерения.

а. Если за результатом не отображается флажок, нажмите «Продолжить», чтобы перейти к следующему измерению пробы или программе.

б. Флаг «» или «» будет отображаться после значения в случае, если рассчитанная концентрация выходит за пределы нормального справочного диапазона (ниже или выше, соответственно). Настройте нормальные диапазоны для каждого типа пациента (см. 4.6.6), чтобы разрешить появление этих флагов.

- Флаги «» или «» будут отображаться, когда будет превышено запрограммированное значение linearity_min или linearity_max.

Нажимайте «Rerun», чтобы повторить измерение только в том случае, если есть подозрения, что во время измерения что-то пошло не так (пузырьки воздуха, недостаточный объем пробы,…), или когда отображается ошибка направления или посадки «».

- Нажмите «Продолжить», чтобы перейти к следующему образцу, пока все образцы не будут проанализированы.

Инструкции для специфических программ и формулы

В адаптационных приложениях вы можете найти подробную информацию о подготовке образцов и выполнении тестов для всех наборов Cypress Diagnostics.

В этой главе рассматривается практическое значение выполнения теста, более подробное теоретическое обоснование методологий можно найти в главе 6 «Методы».

Методы конечной точки

После определенного времени инкубации этот тип реакции достигает абсорбции, которая остается стабильной в течение определенного периода. В течение этого стабильного периода (в момент времени t1) выполняется измерение образца. Перед добавлением образца (в момент времени t0) реагент уже имеет определенную оптическую плотность. Чтобы скорректировать эту оптическую плотность, реагент измеряется как холостая проба и рассчитывается разница в оптической плотности между образцом и холостой пробой.

Формула вычисления:

Конц обр =F*AbsT1-RBL

С фактором F:F=Конц КалAbsкал-RBL

Последствия для выполнения тестов по конечным точкам:

-    Время инкубации выполняется вне прибора.

- Вы можете приготовить несколько образцов одновременно. Перемешайте и инкубируйте указанное время при указанной температуре. По истечении времени инкубации, аспирируйте и измерьте все образцы в течение указанного периода стабильности после приготовления.

- Для некоторых тестов на конечных точках время инкубации должно быть точным. Специальная временная схема может быть использована для подготовки нескольких образцов «одновременно», если вы соблюдаете указанное время!

Например. Билирубин прямой и общий, холестерин ЛПНП, HbA1c, гемоглобин, фосфор…

- Правильное измерение бланка (реагента) очень важно!

Примечание:

Для теста конечной точки, где поглощение самого образца может повлиять на результат анализа, необходимо измерить и скорректировать холостую пробу. Эту поправку можно сделать, выбрав одну из следующих методик в соответствии с конкретными потребностями:

•  Бланк образца: абсолютная поправка

• Бихроматический: частичная коррекция.

Бланк образца

Формула для вычисления:

Концобр  =F*Absобразца-RBL-VCF*ABSБланк Обр-RBLБланк

С фактором F:  F=Конц КАЛAbsКАЛ-RBL-VCF*ABSКалБланк-RBLБланк

- Последствия для выполнения корректировки бланка образца:

- -	Для каждого измерения, Вам нужно приготовить 2 тестовые пробирки: одну для измерения бланка образца (задняя абсорбция) и одну для измерения реальной абсорбции образца. Оба измерения проводятся при одной и той же длине волны.

- -	Вышеуказанное действительно для образцов пациентов, а также для приготовления стандарта/калибратора и контроля.

- -	Когда активирована коррекция бланка образца, бланк измеряется перед каждым образцом.

- Обратите внимание: Бланк измерения перед каждой пробой определяет расчет результатов, а НЕ аспирацию бланка в меню выполнения теста!

- Процедура:

  - Аспирируйте дистиллированную воду для настройки инструмента на ноль (значение AD).

  - В меню бланка аспирируйте (рабочий) реагент (см. адаптационные приложения):

    - Используется для измерения бланка образца (Бланк Образца) RBL_Blank

    - Используется для измерения образца RBL

  - В меню стандарт/образец:

    - Первое: «Аспирировать Стандарт/Калибратор/Бланк Образца» (“Aspirate Standard/Calibrator/Sample Blank”) Abs_Standard/Calibrator/Sample_Blank

    - Второе: «Аспирировать Стандарт/Калибратор/Образец» (“Aspirate Standard/Calibrator/Sample”) Abs_Standard/Calibrator/Sample

Бихроматический

Этот тип методологии применим к реакциям по конечной точке, которые требуют корректировки из-за свойств биологической жидкости образца (мутность, желтушность и гемолиз). Поправка на матрицу не абсолютная, а относительная. Для бихроматического расчета требуются измерения на двух длинах волн: основной фильтр и вспомогательный фильтр.

Формула для вычисления:

Конц обр  =F x AbsF1-RBLF1-Bic. Fact. x ABSF2-RBLF2

С фактором F:  F=КонцКАЛAbsКАЛF1-RBLF1-(Bic. Fact. x ABSКАЛF2-RBLF2)

Последствия выполнения бихроматической коррекции:

Для каждого измерения (значение AD, холостая проба, стандарт, контроль качества и образцы) прибор будет выполнять измерения как с основным, так и со вспомогательным фильтром и отображать результаты (OD1 = основной и OD2 = вспомогательный).

Метод по двум точкам (фиксированное время)

По прошествии определенного времени инкубации, этот тип реакции имеет линейный прогресс. Для каждого измерения/аспирации прибор выполнит два измерения в течение этого линейного периода времени, соответственно, в моменты времени t1 и t2. Аналитический результат можно рассчитать, используя Δ Abs (дельта) = разность оптической плотности в моменты времени t2 и t1.

Во время измерения RBL отслеживается и рассчитывается подвижность реагента, скорость RGT. Это можно использовать при вычислении калибровочного коэффициента и концентрации образца.

RGTR=ABSRBLT2-ABSRBLT1

Формула вычисления:

Конц обр =F*AbsОбрT2-ABSОбрT1 ±RGTR

С фактором F:  F=Конц КалAbsКал   T2-ABSКал T1 ±RGTR

Последствия применения методов по двум точкам:

- Время инкубации выполняется внутри прибора.

- Вам нужно готовить, смешивать и измерять по одному образцу за раз. Аспирируйте смесь в CYANVision сразу после добавления (рабочего) реагента к образцу/стандарту/контролю.

- Таким образом, важно, чтобы CYANVision был готов к работе. Это когда CYANVision отображает символ «аспирации». Нажмите кнопку «Аспирировать» или кнопку на передней панели анализатора.

- Подождите с приготовлением следующего образца, пока CYANVision не закончит измерение предыдущего.

- Вышесказанное действительно для образцов пациентов, а также для приготовления стандарта/калибратора и контроля качества.

- Правильная температура очень важна, поскольку температура влияет на скорость реакции.

Кинетические методы

Этот тип методологии используется для определения активности ферментов. Для каждого измерения / аспирации система выполняет несколько измерений. Из всех точек считывания, взятых во время считывания, определяется наклон теоретической прямой линии с использованием критерия минимальных квадратов. Наклон используется для расчета аналитического результата. Кроме того, для каждого измерения прибор будет отображать коэффициент линейной корреляции (COR). Это может быть использовано в качестве контрольного параметра кинетических реакций. Чем ближе к единице, тем идеальнее крой напоминает прямую линию. COR должен быть ≥ 0,95.

Во время измерения RBL отслеживается и рассчитывается подвижность реагента, скорость RGT. Это используется при вычислении калибровочного коэффициента и концентрации образца.

RGTR=△Absреагента∆мин=наклон реагента

Формула для вычисления:

Конц Обр  =F* △AbsКАЛмин ±RGTR

С 	F = фиксированный фактор или  F=КонцКАЛ△AbsКАЛмин ±RGTR

Последствия для выполнения кинетических методов:

-  Время инкубации выполняется внутри прибора.

- Вам нужно готовить, смешивать и измерять по одному образцу за раз. Аспирируйте смесь в CYANVision сразу после добавления (рабочего) реагента к образцу/калибратору/контролю.

- Таким образом, важно, чтобы CYANVision был готов к работе. Когда CYANVision отображает символ «аспирация», нажмите кнопку «аспирация» или кнопку на передней панели анализатора.

- Подождите с приготовлением следующего образца, пока CYANVision не закончит измерение предыдущего.

- Вышесказанное действительно для образцов пациентов, а также для приготовления стандарта / калибратора и контроля качества.

- Правильная температура очень важна, поскольку температура влияет на скорость реакции и активность (фактор).

Процедура:

- Нажмите  кнопку аспирации для аспирации образца.

- CYANVision отобразит результаты измерения и кривую реакции, выраженную как абсорбционную способность в реальном времени во время испытания.

- По окончании измерения будут отображаться скорость поглощения, корреляция и концентрация, а результаты будут распечатаны.

Результаты

После выбора кнопки «Результаты» в главном меню, пользователь может просмотреть результаты пробы, составить отчет о пациенте или управлять данными (удалить, экспортировать,…). Также доступны специальные подменю со всеми результатами контроля качества и калибровки.

Результаты образцов

Нажатие кнопки результатов проб покажет вам список всех сохраненных результатов проб. В приборе может храниться до 100 000 результатов испытаний. Все результаты получают уникальный порядковый номер и хранятся в хронологическом порядке. Как только память заполнится (> 100 000 результатов тестирования или менее 50 МБ свободной памяти), система выдаст предупреждение. Распечатайте или экспортируйте требуемые результаты и удалите результаты, чтобы очистить память.

Примечание: Имена программ могут иметь префикс «D-», указывающий, что эта программа удалена или больше не активна.

| Поле или кнопка | Функция |
| --- | --- |
| ID | Автоматическое увеличение номера ID. |
| Time | Дата и время исполнения. |
| Ref | Присвоенное справочное имя или номер для образца. |
| Program | Название программы. |
| Result | Измеренный результат теста. |
| Unit | Единицы измерения результата. |
|  | Возврат, для возврата к предыдущему экрану. |
|  | Удаление, для удаления выбранного результата. Нажмите “Да” для подтверждения действия. |
|  | Загрузите в LIS, см. 4.7.6 - Подключение к хосту для получения дополнительной информации [Эта функция будет включена в следующих выпусках программного обеспечения] |
|  | Печать, для для распечатки результатов пробы (см 4.7.3). |
|  | Для просмотра деталей измерения.urement. Возврат, для возврата к результатам образца.. Удаление, для удаления результата из базы данных.. Редактирование, для изменения Справочного номера, Имени и фамилии пациента с данным результатом образца.. Печать, для распечатки результатов пробы (см 4.7.3).. Просмотр дополнительных сведений о результате, таких как дата рождения, пол, тип образца, тип вида и диапазон измерения.. |
|  | Чтобы отфильтровать все записи, соответствующие вашим критериям поиска, и вернуться в таблицу. В табличном представлении теперь будут отображаться только те записи, которые соответствуют критериям поиска. Внизу экрана будет указано, что фильтр включен. |

Отчет Пациента

Эта функция позволяет распечатать отчет пациента, который включает в себя результаты тестирования определенного справочного (имени/номера), выполненного в определенную дату. При входе в это меню отображается обзор доступных пациентов.

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, для возврата к предыдущему экрану. |
|  | Продолжить, чтобы просмотреть подробную информацию о результатах выбранного пациента. |
|  | Фильтр, чтобы ограничить просмотр диапазоном результатов пациентов. Или установите флажок «Показывать только пациентов за последние 24 часа» (“Only show patients of the last 24h”), чтобы иметь только обзор тестов, выполненных для пациентов за последние 24 часа. |

Отфильтруйте и выберите правильного пациента, нажмите «Продолжить», и результаты теста отобразятся. Нажмите «Печать», чтобы создать распечатку.

Флаг ““или “” будет отображаться позади значения в случае, если вычисленная концентрация находится вне пределов нормального справочного диапазона (ниже или выше соответственно).Флаги “” или “” будут отображаться, когда будет превышено запрограммированное значение linearity_min или linearity_max.

Контроль качества

В этом меню вы можете просмотреть результаты и статистику измерений контроля качества. При входе в это меню необходимо будет выполнить фильтрацию по определенным датам (От - По) и определить, для каких контролей качества или программ вы хотите просмотреть дополнительную информацию.

Подтвердите, и система выполнит поиск в памяти, а затем отобразит все соответствующие элементы контролей качества (разные виды в зависимости от выбора контроля качества или программы).

Статистика включает название программы, нормальный диапазон для контроля, количество выполненных измерений (Tot), среднее значение (Mean) измерений, стандартное отклонение (SD) и коэффициент вариации (CV%).

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, для возврата к предыдущему экрану. |
|  | Отображает диаграмму Леви-Дженнингса с данными контроля качества, чтобы наглядно показать, хорошо ли работает лабораторный тест. Лимиты контроля качества обозначены красным цветом. |
|  | Для просмотра деталей выбранной программы и контроля. Отображаются требуемый диапазон, единица измерения, значение поглощения и рассчитанная концентрация. |

Результаты калибровки

Выберите «Результаты» и из перечисленных опций «Результаты калибровки». Это окно позволяет просматривать данные ранее выполненных калибровок. При входе в это меню необходимо указать определенный диапазон дат (С - По). Нажмите «ОК», чтобы подтвердить выбор. Программа отфильтрует все данные, содержащиеся в базе данных результатов, которые соответствуют введенным критериям. Для отмены выбора нажмите «Возврат».

Информация о запросе сортируется программой. Выберите программу и нажмите «Продолжить», чтобы отобразить детали калибровки для конкретной программы.

Отображаются сведения о калибровке для конкретной программы. Флаги линейности «» или «» будут отображаться при превышении запрограммированных концентраций.

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, для возврата к предыдущему экрану. |
|  | Для просмотра сведений о выбранном измерении. Можно сделать распечатку этого единственного результата. |
|  | Печать, чтобы распечатать результат калибровки (см 4.7.3). |

Управление

Подменю управления позволяет пользователю выполнять следующие действия:

- Сделать резервную копию результатов измерений.

- Сделать резервную копию всего устройства.

- Импорт данных с внешнего устройства хранения данных в архив прибора.

- Удалить все результаты из памяти

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, для возврата к главному меню. |
|  | Резервное копирование результатов, чтобы сделать копию результатов на внешнем устройстве хранения данных. Не извлекайте внешнее устройство хранения данных, пока не появится следующее сообщение: На внешнем устройстве хранения данных будет сохранена заархивированная папка, содержащая записи в формате .backup и .header, которые могут быть прочитаны только анализатором CYANVision. |
|  | Устройство резервного копирования, чтобы сделать копию всего устройства на внешнем устройстве хранения данных. Не извлекайте внешнее устройство хранения данных, пока не появится следующее сообщение: На внешнем устройстве хранения данных будет сохранена заархивированная папка, содержащая записи в формате .backup и .header, которые могут быть прочитаны только анализатором CYANVision. |
|  | Импорт, чтобы вернуть данные в архив с внешнего устройства хранения данных. Выберите конкретную информацию, которую необходимо импортировать: результаты RBL, CAL или информацию о пациенте. Примечание: Всегда указывайте конфигурацию прибора. Подтвердите дважды, нажав «ОК». |
|  | Удалить, чтобы удалить все результаты в архиве. Появится предупреждение, нажмите «Да» для подтверждения. |

Техническое Обслуживание

После выбора кнопки «Техническое обслуживание» в главном меню пользователь может получить обзор состояния технического обслуживания CYANVision, выполнить автоматическое обнуление AD и выполнить калибровку насоса.

Обзор

В этом окне можно ознакомиться с обзором необходимых действий по техническому обслуживанию.

| Поле или кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Статус | Статус технического обслуживания: - Требуется: чтобы гарантировать точные и воспроизводимые результаты, необходимо выполнить это специальное техническое обслуживание. - Рекомендовано: пользователь может продолжить работу, хотя рекомендуется выполнить специальное техническое обслуживание. - Действительно: никаких действий по техническому обслуживанию не требуется. |
| Действие | Описание конкретных действий по техническому обслуживанию см. В разделе 7.3. Выберите действие, чтобы продолжить. |
| Тип | Лицо, которому разрешено выполнять конкретное техническое обслуживание: - Пользователь лаборатории: может выполнять только действия по техническому обслуживанию пользователя, но не действия по обслуживанию. А предупреждение выдается, когда выбрано Сервисное действие. - Руководитель лаборатории: может выполнять все действия по обслуживанию, но предупреждение выдается для Мероприятий по сервисному обслуживанию, с рекомендацией обращаться к дистрибьютору (дополнительную информацию см. в 7.3). Подтвердите регистрацию действия, которое все равно было выполнено. - Сервисный инженер: может выполнять все действия по техническому обслуживанию без предупреждения. Подтвердите регистрацию, что действие было выполнено. |
|  | Возврат, для возврата к главному меню. |
|  | Далее, чтобы перейти к следующему шагу после выбора определенного действия по обслуживанию. |

Автообнуление

Перед началом измерений необходимо выполнить автоматическое обнуление для инициализации оптической системы. Это измерение всегда выполняется с дистиллированной водой.

Примечание: Для получения правильного справочного измерения важно, чтобы гидравлическая система (трубки и проточная ячейка) была чистой и выполнялось необходимое техническое обслуживание. Ознакомьтесь с обзором технического обслуживания (см. 4.5.1) и убедитесь, что выполняются необходимые чистки.

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, чтобы вернуться в главное меню. |
|  | Мойка, чтобы активировать насос и промыть проточную ячейку. |
|  | Печать, чтобы распечатать результат автоматического обнуления AD. |
|  | Аспирация, чтобы активировать насос, измерение запускается автоматически после взятия пробы. |

- Процедура:

- Поместите дистиллированную воду под впускной трубой и нажмите кнопку «Аспирировать».

Дистиллированная вода будет всасываться в проточную ячейку, и прибор выполнит автоматические измерения нуля.

Когда измерение будет завершено, будет отображено полное измерение сигнала (и распечатано, если нажата кнопка печати).

Полное значение сигнала должно быть выше 50 000.

- а. Если полный сигнал превышает 50 000, ошибка отображаться не будет. Нажмите «Далее», чтобы вернуться в главное меню.

- б. Если полный сигнал ниже 50 000, позади значения будет отображаться ошибка ““. Нажмите «Повторить», чтобы повторить измерение. НЕ продолжайте измерения, если значение AD выходит за пределы допустимого диапазона!

ВНИМАНИЕ! Если после 2 повторных запусков значение все еще ниже допустимого предела, выполните следующие действия:

Промывание 15 мл дистиллированной воды (см. 7.2.1).

• Очистка моющим средством и/или 5% гипохлоритом (см. 7.2.1).

Выполните калибровку насоса и убедитесь, что проточная ячейка заполнена дистиллированной водой и не содержит пузырьков воздуха (см. 4.5.3).

Калибровка насоса

Трубка перистальтического насоса находится под крышкой и приводится в действие двигателем постоянного тока. Это меню позволяет пользователю откалибровать перистальтический насос, чтобы определить, как долго двигатель должен быть включен для аспирации определенного объема. Для обеспечения точной и точной аспирации образцов настоятельно рекомендуется калибровать насос один раз в неделю.

Перед выполнением калибровки насоса необходимо убедиться, что:

• В гидравлической системе (проточная ячейка + трубки) нет утечек или засоров.

- Гидравлическая система (проточная ячейка + трубки) чистая и промывается дистиллированной водой (см. 7.3.2).

- Трубка насоса установлена и правильно подсоединена (см. 7.3.4)

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, чтобы вернуться в главное меню. |
|  | Промывка, чтобы активировать насос и промыть гидравлическую систему. Примечание: после включения насоса и забора 3 мл дистиллированной воды дайте системе всосать воздух (автоматически) перед тем, как продолжить со следующей пробиркой! |
|  | Чтобы удалить одну выбранную калибровку насоса, выполните калибровку. Примечание. Рекомендуется сохранять калибровку насоса на основе трех успешных выполнений. Если одно выполнение удалено, выполните дополнительное исполнение. |
|  | Сохранить, чтобы сохранить полученные результаты калибровки насоса. |

Процедура:

- Выберите меню «Калибровка насоса». Отображается количество времени, в течение которого насос был включен во время последней калибровки насоса.

- Внесите пипеткой ровно 3 мл дистиллированной воды в пробирку.

- Поместите впускное отверстие для аспирации внутри пробирки, убедитесь, что наконечник для аспирации находится в нижнем углу пробирки (см. Рисунок), чтобы можно было аспирировать всю жидкость.

- Нажмите кнопку аспирации в программном обеспечении, чтобы начать аспирацию.

- Немедленно и точно, когда трубка опустеет, снова отпустите кнопку, чтобы остановить аспирацию.

- Отображается количество шагов, выполненных двигателем. Значение должно быть между 3500 и 9000.

- Примечание: Настоятельно рекомендуется выполнить эту процедуру не менее 3 раз. Все полученные значения должны находиться в этом диапазоне, а разница между полученными значениями не должна превышать 1000 шагов.

- После трех запусков появится кнопка сохранения. При нажатии кнопки «Сохранить». программа выйдет из подменю. Программа спросит: «Вы уверены, что хотите сохранить?» Нажмите «Да», чтобы сохранить и использовать эту калибровку в качестве справочной информации для отбора любого количества пробы. Щелкните «Нет», чтобы отменить эту калибровку.

Если полученные значения выходят за пределы диапазона или разница между повторами более 1000 шагов:

- Проверьте используемую пипетку и ее точность/воспроизводимость. При необходимости выполните калибровку дозатора.

- Примечание: для более высокой точности мы рекомендуем использовать пипетки CYANPipettes. Обратитесь к своему дистрибьютору за дополнительной информацией об ассортименте продукции CYAN.

- Убедитесь, что после аспирации дистиллированной воды на кончике аспирационной трубки нет больших капель. Образование капель указывает на наличие утечки или засорения в гидравлической системе (трубках или проточной ячейке):

- Утечка в одной из трубок или проточной ячейке:

    - Необходима замена, обратитесь к сервисному инженеру.

- Закупорка одной из трубок может быть вызвана:

    - Сдавливанием трубки, например, корпусом, замените трубку, если она повреждена, обратитесь к сервисному инженеру.

    - Склеивание трубки насоса. Чтобы предотвратить это, рекомендуется отсоединить трубку помпы, если инструмент не используется более одной недели.

    - Скопление грязи в трубках. Выполните очистку гипохлоритом (7.2.1), замените, если очистки недостаточно, обратитесь к сервисному инженеру.

- бедитесь, что на оси ротора нет смазки. Смазка может вызвать проскальзывание роликов кассеты и увеличить время включения насоса. Очистите и удалите смазку при необходимости.

- Если после этих проверок значения остаются за пределами диапазона, обратитесь к сервисному инженеру. НЕ продолжайте измерения с прибором, если значения автообнуления AD выходят за пределы допустимого диапазона!

Параметры

В меню «Параметры» можно найти 7 подменю со следующими функциями:

- Настройка метода: для настройки доступных методов, которые определяют контроли качества и калибраторы.

- Программирование: для настройки детального программирования для различных методов.

- Значения CAL: для программирования калибраторов вместе с соответствующими тестами.

- Значения QC: для программирования контроля качества и соответствующих тестов.

- Единицы: чтобы запрограммировать единицы для доступных программ.

- Контрольные диапазоны: чтобы запрограммировать контрольные диапазоны для доступных программ.

- Профили: для настройки профилей с соответствующими тестами.

Настройка метода

Выбрав «Настройка метода», вы можете добавить или изменить метод. Методы используются для определения калибраторов и контролей качества, а также для группового программирования тестов, в которых используются одни и те же калибраторы и контрольные значения.

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, для возврата в главное меню. |
|  | Редактирование, для редактирования выбранного метода. |
|  | Для удаления выбранного метода. |
|  | Добавить, для создания нового метода. Появится следующий экран. ID метода автоматически появится, присвойте название метода. Нажмите «Сохранить» для сохранения. |

    - Программирование

Прибор поставляется со всеми биохимическими программами Cypress Diagnostics, которые уже запрограммированы и готовы к использованию. Они содержат оптимизированные параметры, которые всегда можно просмотреть с помощью адаптационного приложения. По вашему выбору, можно добавить до 100 других методов. Всего в приборе может храниться до 200 программ.

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, для возврата к предыдущему экрану. |
|  | Экспорт, чтобы создать резервную копию текущей программы и перенести ее на внешний USB-накопитель. |
|  | Редактировать, чтобы отредактировать выбранный метод (см. 4.6.2.1.) |
|  | Добавить, чтобы создать новую программу. |
|  | Импорт, чтобы восстановить резервную копию программы с внешнего USB. |

Редактирование программы

В меню программирования установите флажок позади одной из программ и нажмите кнопку «Редактировать». Появится следующий экран с параметрами, зависящими от лаборатории. Заведующий лабораторией может изменять эти параметры.

| Поле или Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| ID Программы | Номер программы, автоматически присваиваемый программным обеспечением. |
| Имя программы | Используйте клавиатуру, чтобы ввести желаемое имя. |
| ID Метода | Уникальный номер для идентификации метода, который автоматически появляется при назначении метода. |
| Метод | В раскрывающемся меню выберите требуемый метод. Если правильный метод недоступен, сначала определите метод в «Настройках метода» (см. 4.6.1). |
| Название Отчета | Имя, которое должно появиться в отчете (автоматическое заполнение из названия Метода). |
| Подкатегория | С помощью клавиатуры введите категорию, в которой должен появиться тест. Пример: Печень, Липиды,… |
| Версия | Версия специального программирования. Автоматически назначается для закрытых программ. Для открытых программ это число автоматически увеличивается при применении изменений. |
| Единицы измерения программы | Выберите единицы измерения программы в раскрывающемся меню. Эта единица измерения автоматически появится во всех полях параметров со значениями, зависящими от единицы измерения. Примечание: Если значение в отчете пациента должно отображаться в другом блоке, измените блок отображения! |
| Конв.Фактор | Используйте цифровую клавиатуру, чтобы ввести коэффициент преобразования для единицы измерения. Например. при программировании (Линейные пределы, Контрольные значения) указаны в мг/мл, но ммоль/л является желаемой/выбранной единицей измерения. |
| Единицы измерения Экрана | Выберите единицу измерения экрана в раскрывающемся меню. Единица измерения экрана соответствует единице, отображаемой в отчете. |
|  | Возврат, чтобы вернуться к предыдущему экрану. |
|  | Удалить, чтобы удалить программирование. |
|  | Сканирование, чтобы автоматически обновить программу, отсканировав QR-код, указанный в адаптационных листах. Примечание: • Платформа штрих-кодов поддерживает только наборы Cypress Diagnostics. • После регистрации на нашем веб-сайте (www.diagnostics.be) вы можете найти последние версии адаптационных приложений под продуктом CYANVision. |
|  | Параметры тестирования, чтобы управлять подробными параметрами тестирования конкретного программирования. |
|  | Сохранить, чтобы применить изменения. |

При нажатии на «Параметры теста» (“Test parameters”) откроется первая страница папки установки программы. Заполните все поля вручную или используйте раскрывающиеся меню.

| Поле | Функция |
| --- | --- |
| Тип Метода | Выберите требуемый метод тестирования: конечная точка, двухточечный или кинетический. |
| Главный Фильтр | В раскрывающемся меню выберите нужный фильтр. |
| Субфильтр | Этот параметр доступен только при выборе метода конечной точки. В противном случае, поле не отображается. Выберите требуемый справочный фильтр. Если выбран фильтр, отличный от “-none-“, используется бихроматическая модель расчета Bichromatic (см. 6.3.3). |
| Бихроматический фактор | Двухцветный коэффициент позволяет пользователю соотнести показание оптической плотности образца с субфильтром (Фильтр 2) и основным фильтром (Фильтр 1) (см. 6.3.3). Этот параметр доступен только для метода конечной точки с двумя определенными фильтрами (= бихроматическая методология). |
| Десятичные | Количество десятичных знаков, выраженное в результатах и отчете пациента. Введите значение от 0 до 4 с помощью цифровой клавиатуры. |
| Объем аспирации (мкл) | Вставьте требуемый объем с помощью цифровой клавиатуры. |
| Время задержки (с) | Это время инкубации внутри проточной кюветы. Введите необходимое время с помощью цифровой клавиатуры. Пределы 0-999 секунд. |
| Время тестирования (с) | Это время измерения. Введите необходимое время с помощью цифровой клавиатуры. Пределы составляют 3-999 секунд. |

Нажмите «Продолжить», чтобы перейти на вторую страницу.

| Поле | Функция |
| --- | --- |
| Фактор разбавления | Если образцы разбавляются вручную перед измерением, здесь можно указать коэффициент разбавления. Затем этот фактор будет учтен при вычислении результата. По умолчанию 1 (без разбавления). |
| Мин Линейность | Нижний предел линейности, выраженный в концентрации. Если результат пациента ниже этого диапазона, результат будет отмечен знаком «». Измерение следует повторить с новым или более концентрированным образцом. Внимание! Вставьте значение, соответствующее единицам измерения программы! |
| Макс Линейность | Верхний предел линейности, выраженный в концентрации. Если результат пациента превышает этот диапазон, результат будет отмечен знаком «». Измерение следует повторить с разбавленным образцом. Внимание! Вставьте значение, соответствующее единицам измерения программы! |
| Соответствие | Значение, введенное в это поле, указывает предел изменения точек считывания по сравнению с рассчитанной линией регрессии, в пределах которого реакция считается стабильной. Если значение находится за пределами этого параметра, даже только по одной точке считывания, оно будет помечено. Этот конкретный параметр применим только при использовании методологии «Кинетика». |
| Направление | Определяет направление реакции: увеличение поглощения = направление «Вверх» или уменьшение поглощения = направление «Вниз». В раскрывающемся меню выберите необходимое направление. |
| Рабочий Реагент | Определяет восстановление реагента, если используется рабочий реагент = «Да», если нет - выберите «Нет». Это позволит контролировать возможность пропуска измерения бланка. Пропуск измерения бланка для новых рабочих реагентов не допускается. |
| Бланк Образца | Этот выбор позволяет системе вычесть значение оптической плотности образца. (матричный эффект). Этот конкретный параметр применим только при использовании «Конечной точки». Методология. Нажмите стрелку, чтобы выбрать правильное свойство. |
| VCF | Коэффициенты поправки на объем. Этот коэффициент автоматически рассчитывается системой и вводится для компенсации степени разбавления, возникающей в результате добавления второго реагента. Введите значение с помощью цифровой клавиатуры. |

Нажмите “Продолжить” для перехода на следующую страницу.

| Поле | Функция |
| --- | --- |
| Тип Бланка | Нажмите стрелку и выберите требуемый метод бланка: вода (дважды дистиллированная), воздух, реагент или без бланка. Измерение бланка можно выполнить только для метода конечной точки. |
| Вычитание Бланка | Выберите, требуется ли вычитание Блнка («Да») или нет («Нет»). |
| Кол-во Бланков | Вставьте необходимое количество повторов. Пределы - 1-3. |
| CV% бланка | Только если Кол-во Бланков больше 1. Значение, введенное в это поле, указывает максимально допустимый процент вариации (CV%) среди повторений измерений RBL. Результаты, выходящие за рамки этого значения, будут автоматически помечены и исключены из вычислений, если имеется более двух измерений. Введите значение с помощью цифровой клавиатуры. |
| Бланк Низкий | Наименьшее приемлемое значение абсорбции для измерения бланка. Измерения бланка ниже этого значения автоматически помечаются флажком «». Если реагент измеряется как бланк, значение ниже этого предела может указывать на порчу реагента (особенно для нисходящих реакций). |
| Бланк Высокий | Наивысшее приемлемое значение абсорбции для измерения бланка. Измерения бланка выше этого значения автоматически помечаются флажком «». Если вода измеряется как бланк, значение выше этого предела может указывать на загрязнение воды или гидравлической системы прибора. Если реагент измеряется как бланк, значение выше этого предела может указывать на порчу реагента (особенно для восходящих реакций). |
| Бланк Обязателен | Выберите, разрешен ли пропуск Бланка: пропуск не разрешен = Бланк Обязателен «Да», пропуск Бланка разрешен = Бланк Обязателен «Нет». |
| Фактор | В этой области можно ввести калибровочный коэффициент, если расчетная модель определена как «Фактор». Комбинирование фактора с другой моделью расчета неприменимо и приведет к ошибкам в результатах выборки. Введите значение с помощью цифровой клавиатуры. |

Нажмите “Продолжить” для перехода к следующей странице.

| Поле | Функция |
| --- | --- |
| Калибровка фактором | Выберите, разрешена ли калибровка по коэффициенту. |
| Кол-во СТД | Введите номера стандартов с помощью цифровой клавиатуры. В случае калибровки с помощью коэффициента вставьте 0 и продолжайте вводить коэффициент. Введите значение от 1 до 8 в случае одноточечной или многоточечной калибровки. |
| Стандартная переменная | Выберите, является ли стандарт переменной величиной «Да» или не переменной «Нет». Если стандарт является переменным и меняется от лота к лоту, оператор может изменять стандартные концентрации непосредственно в процессе калибровочного измерения. |
| Конц.Стандарта # (единицы) | Концентрация стандарта, соответствующая числу, отображаемому в STD. Введите концентрацию с помощью цифровой клавиатуры. В случае многократной калибровки стандартные концентрации должны вводиться от наименьшего до наибольшего значения. Внимание! Введите значение, соответствующее единицам программирования этого метода! Для некоторых стандартов значение зависит от лота, поэтому еего необходимо скорректировать для нового номера лота. |

Нажмите “Продолжить” для перехода к следующей странице.

| Поле | Функция |
| --- | --- |
| Конц.Стандарта # (единицы) | Концентрация стандарта, соответствующая числу, отображаемому в STD. Введите концентрацию с помощью цифровой клавиатуры. В случае многократной калибровки стандартные концентрации должны вводиться от наименьшего до наибольшего значения. Внимание! Введите значение, соответствующее единицам программирования этого метода! Для некоторых стандартов значение зависит от лота, поэтому еего необходимо скорректировать для нового номера лота. |
| Повторы калибровки | Это поле позволяет определить количество требуемых калибровок от 1 (одиночная) до 10. Введите значение с помощью цифровой клавиатуры. |
| CAL CV% | Значение, введенное в это поле, указывает максимально допустимый процент вариации (CV%) среди повторений калибровочных измерений. Результаты за пределами этого значения будут автоматически отмечены. Введите значение с помощью цифровой клавиатуры. |
| Темп Кюветы | Нажмите стрелку и выберите необходимую температуру проточной ячейки: 25 ° C, 30 ° C или 37 ° C. [Эта функция будет включена в следующих выпусках программного обеспечения] Для всех методов Cypress Diagnostics , должна быть выбрана температура 37 °C. Примечание:Температура проточной ячейки должна быть выше комнатной температуры (° C). |
| Обязательный Контроль | Чтобы определить, разрешен ли пропуск измерения QC: пропуск не разрешен = Контроль обязательный «Да», пропуск разрешен = Контроль обязательный «Нет». |
| Обязательная Калибровка | Чтобы определить, разрешен ли пропуск измерения калибровки: пропуск не разрешен = обязательная калибровка “Да”, пропуск разрешен = обязательная калибровка “Нет”. |

Нажмите “Продолжить” для перехода к следующей странице.

| Поле | Функция |
| --- | --- |
| Порядок программы | Значение, введенное в это поле, указывает порядок выборки тестов, которые необходимо выполнить. По умолчанию программы получают 0 (= без приоритета). 1 - наивысшее число (= приоритет). Введите значение с помощью цифровой клавиатуры. Примечание: Программы со STAT (приоритетные образцы) всегда будут иметь более высокий приоритет, чем программы без STAT. |
|  | Печать, чтобы создать распечатку всего программирования. |
|  | Сохранить, чтобы сохранить примененные изменения и вернуться к списку программ. Если вы покинете страницу, нажав кнопку заголовка, появится предупреждение о том, что изменения не будут сохранены. |

    - Значения CAL

Это меню позволяет пользователю программировать калибраторы вместе с соответствующими методами.

Выберите «Параметры» и из перечисленных опций щелкните «Значения CAL». Появится обзор доступных калибраторов.

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | - Возврат, чтобы вернуться к предыдущему экрану. |
|  | - Удалить, чтобы удалить выбранный калибратор.. |
|  | Просмотр сведений для управления запрограммированными значениями для выбранного калибратора. Появится следующий экран. Нажмите кнопку «Редактировать», чтобы изменить, удалить или добавить программы в калибратор. |
|  | Добавить, чтобы добавить новый калибратор в список калибраторов. Появится следующий экран. Поле; Функция. Ref; Справочный номер калибратора. Название; - Название калибратора. Лот; - Номер лота калибратора. Срок годности; - Срок годности калибратора.. # точек; - Количество точек калибратора (от 1 до 8). Используйте функцию «Сканировать», чтобы отсканировать QR-код на вкладыше калибратора, чтобы автоматически загрузить информацию о калибраторе. Примечание: Функция сканирования применима только для поддерживаемых наборов реагентов Cypress Diagnostics. |

Управление калибраторов

Чтобы отредактировать конкретный калибратор, выберите его из обзорного списка и нажмите «Просмотреть подробности  Редактировать».

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат. Чтобы вернуться к предыдущему экрану. |
|  | Удаление, для удаления выбранного метода. |
|  | Редактировать, чтобы отредактировать запрограммированные значения для выбранного калибратора. |
|  | Добавить, чтобы добавить методы в калибратор. При нажатии кнопки «Добавить» появится следующий экран. Выберите требуемые методы и нажмите «Подтвердить». К программированию будут добавлены различные «Методы». |

Значения QC

Это меню позволяет пользователю программировать контроль качества вместе с соответствующими методами.

Выберите «Параметры» и из перечисленных опций щелкните «Значения контроля качества». Появится обзор доступных средств контроля качества.

| Кнопка | - Функция |
| --- | --- |
|  | - Возврат, чтобы вернуться в главное меню. |
|  | - Удалить, чтобы удалить выбранный контроль качества. |
|  | Просмотр сведений для управления запрограммированными значениями для выбранного контроля качества. Появится следующий экран. Нажмите кнопку «Редактировать», чтобы изменить, удалить или добавить программы в систему контроля качества. |
|  | Добавить, чтобы добавить новый контроль качества в список контролей качества. Поле; Функция. Ref; Справочный номер контроля качества. Название; - Название контроля качества. Лот; - Номер лота контроля качества. Уровень; - Уровень контроля качества. Срок годности; - Срок годности контроля качества.. Используйте функцию «Сканировать», чтобы отсканировать QR-код на вкладыше для контроля качества, чтобы автоматически загрузить информацию о контроле качества. Примечание: Эта функция сканирования применима только для поддерживаемых наборов реагентов Cypress Diagnostics. |

Управление контролем качества

Чтобы отредактировать конкретный контроль качества, выберите его из обзорного списка и нажмите «Просмотреть подробности  Редактировать».

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, чтобы вернуться к предыдущему экрану. |
|  | Удаление чтобы удалить выбранный метод. |
|  | Редактировать, чтобы редактировать запрограммированные значения для выбранной программы. |
|  | Добавить методы контроля качества. При нажатии кнопки «Добавить» появится следующий экран. Выберите требуемые методы и нажмите «Подтвердить». К программированию будут добавлены различные «Методы». |

Единицы измерения

Это меню настроек единиц измерения позволяет нам настраивать единицы отображаемых или распечатываемых параметров. Выберите «Параметры» и из перечисленных опций нажмите «Единицы измерения» (“Units”). Появится список доступных программ. Выберите нужную программу и нажмите «Редактировать». Появится следующий экран.

| Поле или Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Десятичные | Количество десятичных знаков. Введите значение с помощью цифровой клавиатуры. |
| Конв.Фактор | Конверсионный фактор между единицами измерения программы и экрана. Введите значение с помощью цифровой клавиатуры. Примеры: - Перевод мг/дл в моль/л Нужный фактор конверсии можно найти во вкладыше. Это значение различно для каждого метода! Glucose liquid: метод оригинально запрограммирован в мг/дл, желаемая единица измерения ммоль/л. Фактор конверсии (указанный во вкладыше): мг/дл x 0,0555 = ммоль/л. Перевод мг/дл в г/л Сначала, Вы должны рассчитать / найти фактор конверсии 1 мг = 0,001 г и 1 дл = 0,1 л 1 мг/дл = 0,001/0,1 г/л = 0,01 г/л. Конверсионный фактор: мг/дл * 0,01 = г/л Примечание: - Для ферментативных реакций, таких как GOT или GPT, концентрации всегда будут указываться в «Ед/л». Поэтому менять единицы измерения не рекомендуется. - Рекомендуется оставить единицы измерения программы в качестве единиц отображения для реагентов Cypress Diagnostics. |
| Единицы отображения | Выберите единицу отображения в раскрывающемся меню. Единица отображения соответствует единице, отображаемой в отчете. Если выбран –free text-, можно вручную ввести желаемую единицу в поле комментария [Эта функция будет включена в следующих выпусках программного обеспечения]. |
|  | Возврат, для возврата к предыдущему экрану. |
|  | Сохранить, для применения изменений и возврата к списку программ в подменю “Единицы измерения’. |

Справочные диапазоны

Это меню используется для программирования пределов нормального диапазона или справочного диапазона для каждой программы, типа образца, образца и каждого профиля (для Мужчин, Женщин и Детей) отдельно. В меню выполнения теста тип образца и образец могут быть установлены для каждого отдельного образца (см. 4.3.1.1 и 4.3.8). Когда результат измерения выходит за эти пределы, флаг «» или «» указывает на то, что параметр соответственно выше или ниже диапазона.

Выберите «Параметры» и из перечисленных опций нажмите «Контрольные диапазоны», появится список доступных программ. Выберите нужную программу и нажмите «Редактировать». Появится следующий экран.

Примечание: При поставке, в приборе предварительно запрограммированы значения. Это для ориентации. Каждая лаборатория должна установить свой собственный референсный диапазон.

| Поле или Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| Тип Образца | В раскрывающемся меню выберите тип образца, для которого необходимо определить контрольные значения. |
| Тип вида | Нажмите стрелку и выберите тип вида, чтобы определить контрольные значения. |
| Десятичные | Количество десятичных знаков. Вставьте значение с помощью цифровой клавиатуры. |
|  | Возврат, чтобы вернуться к списку программ. |
|  | Редактировать, чтобы изменить выбранные эталонные диапазоны. |
|  | Сохранить, чтобы сохранить примененные изменения. |

Профили

Эта функция позволяет программировать профили тестов (т. е. заранее заданную группу тестов, которые должны выполняться вместе). Нет ограничений на количество профилей, которые может определить пользователь.

Выберите «Параметры» и из перечисленных опций нажмите «Профили». Появится обзор определенных профилей.

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Возврат, чтобы вернуться в главное меню. |
|  | Изменить, чтобы изменить выбранный профиль. |
|  | Добавить, чтобы создать новый профиль в списке профилей. Примечание: Пользователь лаборатории не может редактировать или изменять профили, для выполнения этих действий необходима учетная запись руководителя лаборатории. |

Управление профилем

Каждый раз, когда руководитель лаборатории выбирает профиль из «Списка профилей» и нажимает «Редактировать», появляется следующий экран. Имя профиля может быть изменено, и можно выбрать различные программы для этого профиля. Другие действия включают сохранение изменений или удаление выбранного профиля.

Опции

В меню “Опции”,  можно найти 6 подменю со следующими функциями:

Программное обеспечение: Для управления установленной версией программного обечпечения.

Региональные настройки:Для управления настройками, зависящими oт региона.

Настройки отчета: Для определения названия отчета и опций отчета.

Настройки температуры: Для управления настройками температуры.

Фильтр тест:	Для выполнения OD теста или измерениями абсорбции.

Другие настройки: Настройки, зарезервированные для руководителя лаборатории или сервисного инженера во время установки.

Программное обеспечение

Выберите «Параметры» и из перечисленного списка щелкните «Программное обеспечение». Версию программного обеспечения CYANVision можно найти здесь. Это полезная информация для сервисного инженера или технической службы поддержки, и ее следует включить в отчет о ремонте.

Обновления программного обеспечения (на внешнем устройстве хранения данных) можно запустить с помощью кнопки обновления.

Нажмите кнопку «Возврат», чтобы выйти из меню.

Региональные настройки

Выберите «Параметры» и из перечисленного списка выберите «Региональные настройки». Региональные настройки CYANVision можно найти здесь. Эта информация должна быть настроена сервисным инженером во время установки. Нажмите кнопку «Возврат», чтобы выйти из меню.

| Кнопка или поле | Функция |
| --- | --- |
| Язык | - Текущая версия программного обеспечения CYANVision доступна на английском и французском языках. Выберите нужный язык из раскрывающегося меню. |
| Макет | Эта функция позволит вам выбрать желаемый формат раскладки клавиатуры: Qwerty, Qwertz или Azerty. |
| Десятичный формат | Эта функция позволяет вам выбрать желаемый десятичный формат: «,» или «.». |
| Клавиатура | To activate the on-screen keyboard layout format, choose ‘On screen’ from the drop-down menu. |
| Формат Даты | - Выберите желаемый формат даты: ГГ-ММ-ДД или ММ-ДД-ГГ. |
| Дата /Время | - Эта функция позволяет вам ввести правильное время и дату в соответствии с форматом, выбранным в меню «Формат даты». Установка правильной даты и времени необходима, если вы хотите повторно найти результаты в архивах, поскольку данные хранятся в хронологическом порядке. |
|  | Возврат, чтобы вернуться в главное меню. |
|  | Сохранить, чтобы сохранить примененные изменения. |

Настройка Отчетов

Эта функция позволяет настраивать параметры встроенного принтера. Выберите «Параметры» и из перечисленного списка выберите «Параметры отчета». Первый экран позволяет пользователю выбирать между «Названиями клинических тестов» и «Настройками отчета».

Выберите «Названия клинических тестов», чтобы изменить названия программ, отображаемых в отчете.

Выберите «Настройки отчета», чтобы управлять различными настройками встроенного принтера.

Названия клинических тестов

Выберите программу, для которой необходимо изменить название отчета и нажмите “Редактировать” для присвоения нового названия.

| Кнопка или Поле | Функция |
| --- | --- |
| Оригинальное название | Отображает название программы. |
| Название отчета | Специфическое название, которое появляется на отчете пациента. |
| Категория отчета | Название группы тестов, в соответствии с которой конкретная программа должна отображаться в отчете о пациенте. Пример: Печень, Электролиты, Ферменты… |
|  | Возврат, чтобы вернуться в предыдущее меню. |
|  | Редактирование, для изменения присвоенного названия отчета и категории отчета. |

Распечатка Отчета

Это меню позволяет установить различные свойства печати встроенного принтера.

| Кнопка или Поле | Функция |
| --- | --- |
| Автоматическая печать | В раскрывающемся меню выберите «Да» или «Нет». Если этот параметр включен, прибор автоматически распечатает все результаты по окончании измерения. Выбор этой опции не влияет на печать «по запросу» в меню «Программирование», «Результаты» или «AD Zero». |
| Единичный результат теста | Распечатайте результаты одиночного теста в нормальном или расширенном режиме (выберите из раскрывающегося списка). Обычный режим печати является более экономичным и использует меньше бумаги, чем расширенный режим [Эта функция будет включена в следующих версиях программного обеспечения]. |
| Печать кривой | В раскрывающемся меню выберите «Да» или «Нет». Когда этот параметр включен, кривые, полученные во время выполнения кинетического теста, будут распечатаны [Эта функция будет включена в следующих выпусках программного обеспечения]. |
| Отчет пациента | Распечатайте отчеты пациентов в обычном или расширенном режиме (выберите из раскрывающегося меню). Обычный режим печати более экономичен и требует меньше бумаги, чем расширенный режим. |
| Заголовок отчета | Это меню позволяет пользователю добавлять персонализированный заголовок (название больницы или лаборатории) в отчеты для печати. |
| Лимит детского возраста | Вставьте возрастное ограничение в это поле, чтобы определить, с какого возраста пациент будет взрослым или ребенком. Это ограничение будет использоваться программой при интерпретации диапазона нормальных значений. |
|  | Вернуться, чтобы вернуться к предыдущему экрану. |
|  | Сохранить, чтобы сохранить примененные изменения. |

Настройки температуры

Это меню позволяет проверить, соответствует ли температура проточной ячейки (кюветы), измеренная прибором, заданной температуре. Выберите «Параметры» и из перечисленных параметров нажмите «Настройки температуры». Температура выражается в градусах Цельсия (° C). Нажмите кнопку «Возврат», чтобы выйти из меню.

| Кнопка или Поле | Функция |
| --- | --- |
| Установка | Для проточной ячейки / кюветы можно установить различные температуры по умолчанию. Выберите желаемую температуру из раскрывающегося списка: 25 ° C, 30 ° C и 37 ° C. Дайте прибору от 5 до 10 минут для достижения требуемой температуры [Эта функция будет включена в следующих версиях программного обеспечения]. |
| Измерено | К текущей измеренной температуре в проточной ячейке. Измеренная температура должна соответствовать установленной температуре ± 0,5 ° C. Если нет, см. Главу 8– Устранение неполадок и ошибки. |
|  | Вернитесь, чтобы вернуться в главное меню. |
|  | Выполнить калибровку температуры. Это меню используется сервисным инженером для повторной калибровки настроек температуры проточной ячейки и инкубатора. При необходимости обратитесь к сервисному инженеру. |

Примечание:

- После запуска, прибор должен достичь температуры по умолчанию (37 ° C) в течение 5 минут.

- Если при входе в меню выполнения теста, запрограммированная температура для проточной ячейки еще не достигнута, прибор отобразит предупреждение, чтобы проинформировать пользователя об этом несоответствии.

Тест Фильтра

Это меню можно использовать для выполнения теста OD или измерения оптической плотности. Оно также используется сервисным инженером во время проверки отдельных длин волн и оптического датчика.

Перед выполнением теста фильтра необходимо убедиться, что:

а) Гидравлическая система (проточная ячейка + трубки) чистая и промывается дистиллированной водой.

б) Проточная ячейка заполнена дистиллированной водой без пузырьков воздуха.

c) Прибор включен как минимум на 5 минут, это время необходимо для того, чтобы проточная ячейка достигла правильной температуры.

г) AD Zero выполнен и находится в допустимых пределах.

| Кнопка или Поле | Функция |
| --- | --- |
| Фильтр | Выпадающее меню со всеми доступными фильтрами с определенной длиной волны (нм). |
| Сигнал Воды (I0) | Количество, если начальный свет (100% передача сигнала) |
| Сигнал Образца (I) | Количество света, пропущенного образцом. |
| Результат (A, в AU) | Значение поглощения A, которое измеряет способность среды поглощать проходящий через нее свет. Формула расчета: A=I0I |
|  | Возврат, чтобы вернуться в главное меню. |
|  | Подтвердите измерение, чтобы зафиксировать значение водного бланка. |
|  | Назначить на позицию фильтр с определенной длиной волны (нм). Изменения может вносить только сервисный инженер. |
|  | Аспирируйте, чтобы активировать насос, измерение запускается автоматически после взятия пробы. |

Другие настройки

В этом подменю можно найти свойства, связанные с платформой штрих-кода, LIS и сетевым подключением, ветеринарным режимом, временем ожидания и настройками воздушного зазора.

| Кнопка или Поле | Функция |
| --- | --- |
| Платформа штрих-кода | Эта функция позволяет вам активировать режим штрих-кода, она позволит вам добавить калибратор и информацию о контроле качества путем сканирования штрих-кода QR на соответствующем комплекте. Выберите «Да» или «Нет», чтобы (де) активировать платформу штрих-кодов. |
| Подключение к хосту | Эта функция включает соединение с хостом. За дополнительной информацией обращайтесь к своему сервисному инженеру [Эта функция будет включена в следующих выпусках программного обеспечения]. |
| Использование в ветеринарии | Для активации ветеринарного режима CYANVision. Помимо человеческого вида, для каждой выборки можно назначить тип вида и присвоить референсные значения видов. Выберите «Да», чтобы активировать этот режим, или выберите «Нет», чтобы оставить его неактивным. |
| Режим ожидания (мин) | В этом меню, Вы можете выбрать желаемое время (в минутах), по истечении которого прибор перейдет в режим ожидания. В этом режиме ожидания внешний экран гаснет для снижения энергопотребления [Эта функция будет включена в следующих версиях программного обеспечения]. |
| Воздушный зазор (мкл) | Во время цикла аспирации запрограммированный объем пробы отсасывается в проточной ячейке и измеряется. Когда измерение закончено, воздушный зазор отсасывается для предотвращения перекрестного загрязнения со следующей пробой / следующей пробы. Затем прибор покажет, что готов к аспирации следующего образца. Эта функция позволяет вам ввести воздушный зазор. С помощью клавиатуры введите воздушный зазор в мкл. Рекомендуемый объем - 750 мкл. Внимание! Если воздушный зазор слишком велик, пузырьки воздуха будут попадать в проточную ячейку во время измерения из-за ложных результатов, а если воздушный зазор слишком мал, увеличивается риск перекрестного загрязнения. |
|  | Вовзрат, чтобы вернуться в главное меню. |
|  | Сохранить, чтобы сохранить примененные изменения. |

О программе

Это меню содержит общую информацию об анализаторе CYANVision, разделенную на 4 подменю:

- Контактная информация

- Счетчик тестов

- Инструмент

- Управление аккаунтом

Контактная информация

- Выберите «О программе» и из перечисленных опций нажмите «Контактная информация». Это меню дает вам обзор контактных данных ответственного дистрибьютора и координаты места установки.

- Информация заполняется сервисным инженером при установке.

Счетчик тестов

- Выберите «О программе» и из перечисленных опций нажмите «Проверить счетчик». В отображаемой таблице представлена информация относительно всех проведенных тестов, разделенных на группы (RBL, CAL, CTRL и Samples). Это представляет собой сумму всех тестов, выполненных за указанный диапазон дат. Нажмите «Удалить», чтобы удалить все записи..

Инструмент

Выберите «О программе» и из перечисленных опций нажмите «Инструмент», чтобы войти в меню информации о приборе.

Используйте кнопку экспорта диагноза, чтобы скопировать результаты и диагностическую информацию на внешнее устройство хранения данных (USB-накопитель). Отправьте эту информацию своему местному дистрибьютору для поддержки (контактную информацию см. В 4.8.1).

Управление Аккаунтом

Инструмент можно использовать в многопользовательской среде, где разные пользователи могут входить в систему со своим собственным паролем и иметь разные уровни доступа. Как пользователь лаборатории, у вас есть доступ только для изменения пароля. Введите свой старый пароль, затем новый пароль и подтвердите новый. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить изменения.

Только руководители лабораторий (с учётной записью) и сервисный инженер (ваш дистрибьютор) имеют полный доступ ко всем меню.

Чтобы добавить новые учетные записи пользователей или изменить настройки входа в систему, обратитесь к своему дистрибьютору или руководителю лаборатории.

Изменение аккаунта

Для просмотра или редактирования профиля любого пользователя. Войдя в систему в качестве руководителя лаборатории или службы, вы можете просматривать и редактировать все запрограммированные профили пользователей. Щелкните любое поле, чтобы отредактировать информацию. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить изменения.

Добавление аккаунта

Используйте это меню для добавления нового пользователя.

| Кнопка или поле | Функция |
| --- | --- |
| Имя пользователя | Имя пользователя. Это обязательное поле. |
| Профиль пользователя | В раскрывающемся меню выберите нужный тип пользователя: пользователь или руководитель лаборатории. • Пользователь: основной тип пользователя не имеет доступа к меню настроек. • Руководитель лаборатории имеет полный доступ ко всем меню. Примечание: Это поле не может быть изменено лабораторным пользователем. Только руководитель лаборатории или сервисный инженер может изменить это поле. |
| Новый пароль | Введите пароль. Пользователь всегда может изменить свой пароль после входа в систему. |
| Подтверждение пароля | Введите пароль еще раз. Если пароль не такой же, как в поле выше, будет отображаться ошибка. |
| Доступ пациента | Чтобы разрешить доступ пользователя и пациента. Для создания пользователя необходимо предоставить доступ пациенту. Если пользователю не разрешен доступ к данным пациента, невозможно создать учетную запись для этого конкретного пользователя. |
|  | Возврат, чтобы вернуться к предыдущему экрану без сохранения изменений. |
|  | Сохранить, чтобы подтвердить и создать профиль пользователя с запрограммированными настройками и вернуться в предыдущее меню. |

Удаление аккаунта

Чтобы удалить существующего пользователя. В раскрывающемся меню выберите удаляемое имя пользователя и подтвердите действие.

Ежедневное обслуживание

Ежедневное обслуживание было разработано, чтобы помочь оператору узнать, какие задачи нужно выполнять ежедневно и в каком порядке. Это обеспечит максимальную производительность анализатора и даст наиболее точные результаты.

Схема ежедневного обслуживания

ПОДГОТОВКА  АНАЛИЗАТОРА

- Программирование пациентов

- Проверка уровня отходов

- Предпромывка дист.водой

- Выполнение AD Zero

ПРИГОТОВЛЕНИЕ (РАБОЧЕГО) РЕАГЕНТА

ПОДГОТОВКА БЛАНКА/СТД/КК/ ОБРАЗЦОВ

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТА – ВЫБОР МЕТОДА

АВТООБНУЛЕНИЕ AD ZERO

ОК?

- ОЧИСТКА

- АВТООБНУЛЕНИЕ

- КАЛИБРОВКА НАСОСА

НЕТ

НОВЫЙ НАБОР И ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ

ДА

ИЗМЕРЕНИЕ БЛАНКА

ОК?

НЕТ

ПОРЧА РЕАГЕНТА

ДА

(ИЗМЕРЕНИЕ СТД/КАЛ)

ВКЛЮЧЕНО

ИЗМЕРЕНИЕ КОНТРОЛЯ

ПРОВЕРКА ПРИГОТОВЛЕНИЙ

ОК?

НЕТ

ДА

ИЗМЕРЕНИЕ ОБРАЗЦА

КОНЕЦ ДНЯ						КОНЕЦ НЕДЕЛИ

ОЧИСТКА МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ

ОЧИСТКА МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ

ОЧИСТКА 5% Р-РОМ ГИПОХЛОРИТА

ПРОМЫВКА ДИСТ ВОДОЙ

ПРОМЫВКА ДИСТ ВОДОЙ

ВОЗДУШНАЯ СУШКА

ВОЗДУШНАЯ СУШКА

Подготовительная работа

Подготовка Анализатора

- Включите CYANVision. После короткой инициализации системы отображается экран входа в систему.

- Введите имя пользователя и соответствующий пароль, чтобы войти в главное меню.

- Подождите около 5 минут, чтобы прибор достиг оптимальной рабочей температуры, прежде чем приступать к тестовым измерениям. А пока можно проводить подготовительные работы.

- Проверьте уровень жидкости в контейнере для отходов (при необходимости опорожните).

Предупреждение! Потенциальная биологическая опасность. Осторожно обращайтесь со всеми расходными материалами и отходами, образующимися во время процедур анализа. Всегда используйте соответствующие средства защиты, такие как химически стойкие резиновые перчатки и фартук. Утилизация отходов должна производиться в соответствии с местными нормативными актами. Рекомендуется периодически / ежедневно проверять уровень в контейнере для отходов, чтобы избежать переполнения.

- Выполните промывку гидравлических трубок анализатора (см. 7.2.1).

Выполнение Автообнуления AD zero

Автоматическое обнуление выполняется для инициализации оптической системы. Это измерение всегда выполняется с дистиллированной водой.

Внимание! При выполнении автоматического обнуления AD убедитесь, что:

• Проточная ячейка промывается и ополаскивается дистиллированной водой.

• Проточная ячейка полностью заполнена дистиллированной водой и не содержит пузырьков воздуха (~ калибровка насоса).

• Полученные значения находятся в пределах допустимого диапазона.

Процедура:

- Поместите дистиллированную воду под впускное отверстие для аспирации и нажмите кнопку «Аспирация» в программном обеспечении или нажмите кнопку аспирации перед анализатором.

- Дистиллированная вода будет всасываться в проточную ячейку, и прибор выполнит автоматические измерения нуля.

- После измерения результаты появятся автоматически. Полное значение сигнала должно быть выше 50 000.

а. Если полный сигнал превышает 50 000, ошибка отображаться не будет. Нажмите «Продолжить», чтобы вернуться в главное меню.

- Дистиллированная вода будет всасываться в проточную ячейку, и прибор выполнит автоматические измерения нуля.

- После измерения результаты появятся автоматически. Полное значение сигнала должно быть выше 50 000.

а. Если полный сигнал превышает 50 000, ошибка отображаться не будет. Нажмите «Продолжить», чтобы вернуться в главное меню.

б. Если полный сигнал ниже 50 000, после значения будет отображаться ошибка «». Нажмите «Повторить», чтобы перезапустить измерение. НЕ продолжайте измерения, если значение AD выходит за пределы допустимого диапазона!

Внимание!  Если после 2-х повторных запусков значение все еще ниже предела, выполните следующие действия:

• Промывание 15 мл дистиллированной воды (см. 7.2.1).

• Очистка моющим средством и / или 5% гипохлоритом (см. 7.2.1).

• Выполните калибровку насоса и убедитесь, что проточная ячейка заполнена дистиллированной водой и не содержит пузырьков воздуха (см. 4.5.3).

Приготовление реагента

Для определенных методов необходимо приготовить рабочий раствор. Ознакомьтесь с адаптационными приложениями в конце руководства пользователя, чтобы узнать о конкретных требованиях для каждого реагента. Если готовится новый рабочий реагент, нажмите кнопку «Сброс» во время измерения бланка реагента (см. 4.3.5).

Подготовка образцов

- Подготовьте бланк, как описано в адаптационных приложениях.

- Подготовьте стандарт / калибратор и образец (ы), как описано в адаптационных приложениях.

- Подготовьте контроли качества так же, как и образцы:

а. Возьмите такое же количество контрольной сыворотки, как указано для образца.

б. Соблюдайте время инкубации и используйте ту же процедуру измерения.

Ввод информации пациента

- Перейдите к «Выполнению теста», нажмите «Режим пациента».

- Нажмите «Добавить» пациента и введите информацию о пациенте (см. 4.3.1.1), нажмите «Продолжить».

- Выберите требуемый анализ, отметив необходимые профили или программы, нажмите «Продолжить».

- Добавьте второго пациента, нажав кнопку «Добавить» или нажав «Продолжить», чтобы перейти к выбору программы.

Начало анализа образца

- Нажмите «Продолжить» в рабочем списке пациентов или перейдите к «Выполнению теста» и выберите «Быстрый запуск», отобразится обзор необходимых тестов.

- Выберите нужный тест из списка программ.

- Следуйте рабочему процессу, отображаемому на экране и в схемах распорядка дня: если запрограммированная температура еще не достигнута, сообщение «Устройство выдержано. Пожалуйста, подождите» появится при открытии метода. НЕ продолжайте, если температура не достигла 37 ° C!

Информация о наборе реагента

- Отсканируйте или вручную введите информацию о наборе реагентов (справочный код, номер лота, срок годности, первое использование).

- Нажмите «Продолжить», чтобы перейти к автоматическому обнулению.

Значение полного сигнала (Автонуль)

Перед началом измерений выполняется автоматическое обнуление для инициализации оптической системы. Это измерение всегда выполняется с дистиллированной водой.

Примечание. Выполнение автоматического обнуления требуется каждые 4 часа или после запуска / режима ожидания. Если предыдущее автоматическое обнуление было выполнено менее 4 часов назад, этот шаг можно пропустить.

Процедура:

- Поместите дистиллированную воду под впускной трубой и нажмите кнопку «Аспирация» в программном обеспечении или нажмите кнопку аспирации перед анализатором.

- Дистиллированная вода будет всасываться в проточную ячейку, и прибор выполнит автоматические измерения нуля.

- После измерений результаты появятся автоматически. Полное значение сигнала должно быть выше 50 000.

а. Если полный сигнал превышает 50 000, ошибка отображаться не будет. Нажмите «Продолжить», чтобы продолжить измерение бланка.

б. Если полный сигнал ниже 50 000, сзади значения будет отображаться ошибка «». Нажмите «Повторить», чтобы повторить измерение. НЕ продолжайте измерения, если значение AD выходит за пределы допустимого диапазона!

Внимание! Если после 2-х повторных запусков значение все еще ниже предела, выполните следующие действия:

• Промывание 15 мл дистиллированной воды (см. 7.2.1).

• Очистка моющим средством и / или 5% гипохлоритом (см. 7.2.1).

• Выполните калибровку насоса и убедитесь, что проточная ячейка заполнена дистиллированной водой и не содержит пузырьков воздуха (см. 4.5.3).

• Если после нескольких процедур мытья и очистки значения остаются вне допустимого диапазона, см. Главу 8 «Руководство по поиску и устранению неисправностей».

Измерение Бланка

Измерение бланка реагента (RBL) имеет важное значение при расчете результатов тестов, но оно также дает указание на порчу реагента или чистоту прибора. Проверьте адаптационные приложения, если необходимо измерить дистиллированную воду или реагент.

Примечание: Выполнение измерения Бланка требуется:

• С новой партией реагента,

• С новым рабочим реагентом,

• При первом запуске программы,

•Когда пропуск измерения бланка не допускается программированием.

Процедура:

- Первый экран покажет обзор истории значений RBL с верхним и нижним пределом.

- Выберите «Продолжить», чтобы продолжить измерение бланка. Настоятельно рекомендуется измерять новый бланк каждый раз при выполнении теста.

- Поместите пробирку с бланком под впускное отверстие для аспирации и нажмите кнопку аспирации.

- Образец будет аспирирован в проточную ячейку, и измерение начнется автоматически.

- Пустое значение OD должно находиться между диапазоном, указанным для «нижнего предела» и «верхнего предела».

а. Если значение OD находится в пределах допустимого диапазона, нажмите «Продолжить», чтобы перейти к следующему экрану.

б. Если значение OD НЕ находится в пределах диапазона, за значением будет отображаться ошибка «» или «». Нажмите «Rerun», чтобы повторить измерение. НЕ продолжайте измерения, если значение OD выходит за допустимые пределы!

Внимание! Если после двух повторных запусков значение все еще находится за пределами допустимого диапазона, выполните следующие действия.

Вода как бланк:

- Очистите, а затем тщательно промойте инструмент дистиллированной водой и перезапустите тест.

Реагент как бланк:

- Проверить приготовление (рабочего) реагента.

- Реагент испортился - проверьте условия хранения (срок годности и дату открытия),

откройте новый набор или флакон и перезапустите тест.

Измерение Стандарта/калибратора

Измерение стандарта или калибратора важно для определения фактора и, следовательно, для расчета всех результатов испытаний образцов.

Примечание: выполнение калибровки требуется:

• При первом выполнении метода тестирования,

• При использовании нового лота реагента или нового рабочего раствора,

• Когда измерение QC выходит за пределы допустимого диапазона (см. Следующий пункт),

• Когда пропуск калибровочного измерения не допускается программированием.

- Процедура:

- Проверьте адаптационные приложения, если следует использовать стандарт, калибратор или коэффициент. Если выбран Калибратор, выберите номер партии используемого калибратора. Если тест допускает калибровку по коэффициенту, программное обеспечение не будет запрашивать измерение стандарта или калибратора и немедленно приступит к измерениям контроля качества (QC).

- Поместите пробирку со стандартом/калибратором под впускную трубу и нажмите кнопку аспирации.

- Измерение начнется автоматически после забора препарата в проточную ячейку. После этого новый коэффициент будет автоматически рассчитан и сохранен в программе метода.

Примечание:

- В случае, если стандартная концентрация зависит от партии и потому это переменная величина,  разрешено изменять концентрацию стандарта в меню калибровки.

- Некоторые методы не имеют стандарта, включенного в набор. Для этих методов заранее запрограммирован коэффициент. Вы можете использовать этот коэффициент, если измерения QC находятся в пределах допустимого диапазона. Однако для получения наиболее точных результатов рекомендуется использовать калибратор (см. Листы приложений) для расчета коэффициента. См. Инструкции по добавлению нового калибратора в 4.6.3.1.

Измерение контроля качества

Выполнение измерений для контроля качества - единственный способ гарантировать точность получаемых результатов. Если измерения QC находятся в пределах диапазона, вы можете быть уверены, что используется правильная процедура (пипетирование, хранение, загрязнение ...), что анализатор чистый и правильно функционирует, что реагент не испорчен и калибровка выполнена правильно. Это приведет к более точным результатам, а значит, к меньшему количеству ложноотрицательных и положительных результатов и, следовательно, к исключению ложного диагноза. Это также избавит от необходимости дублировать тест, потому что вы не уверены в результате. Все преимущества для пациента, лаборатории и врача.

Настоятельно рекомендуется выполнять контроль качества (КК) путем измерения как нормальной контрольной, так и патологической контрольной сыворотки.

Примечание: Измерения контроля качества должны выполняться:

•  Когда используется новая партия реагента или новый рабочий реагент,

•  Когда программа выполняется впервые,

•  Рекомендуется каждый раз при выполнении этого метода или не реже одного раза в неделю.

Процедура:

- Проверьте адаптационные приложения, чтобы определить, какие контрольные сыворотки следует использовать. Для оптимальной гарантии результатов всегда измеряйте как нормальную контрольную, так и патологическую контрольную сыворотку.

- Выберите доступный КК (если КК недоступен, добавьте сначала КК, см 4.6.4), нажмите “Continue”.

- Поместите пробирку с приготовленным КК под впускную трубку и нажмите кнопку аспирации.

- Препарат аспирируется в проточную ячейку и начнется измерение.

- После этого, проверьте, чтобы  концентрация была в пределах допустимого диапазона.

  - Если концентрация в пределах допустимого диапазона, нажмите “Continue” для перехода к следующему экрану.

  - Если концентрация не в пределах допустимого диапазона, отобразится ошибка ““или “” позади значения. Нажмите “Rerun” для повторного измерения. Не продолжайте измерение, если концентрация находится вне пределов допустимого диапазона!

Внимание! Если поле повторного прогона значение все еще вне пределов допустимого диапазона, выполните следующие проверки:

- Инструкции по приготовлению (адаптационные приложения): стабильность, объемы и время должны быть строго соблюдены.

- Контроли качества имеют лотозависимые концентрации. Убедитесь, что запрограммированный диапазон правильный в подменю значений КК (см 4.6.4)!

- Промойте 10 раз с 15 мл дистиллированной воды (см 7.2.1).

- Очистите моющим средством и/или гипохлоритом (см 7.2.1).

- Выполните калибровку насоса и убедитесь, что проточная кювета полностью заполнена дистиллированной водой и не содержит пузырьков воздуха (см 4.5.3).

- Перезапустите измерение и включите новую калибровку!

- Если после повторной калибровки со стандартом, входящим в комплект, измерения КК остаются за пределами диапазона, рекомендуется использовать калибратор для выполнения более точной калибровки (см. Адаптационные приложения).

Измерение образца

Если значения AD, бланк и КК в порядке, вы можете продолжить измерения образца:

- Выберите образец пациента и нажмите “Continue”.

- Если необходимо, выберите тип образца и/или коэффициент разведения.

- Поместите пробирку с препаратом для первого образца под впускным отверстием для аспирации и нажмите кнопку аспирации.

- Измерение начнется автоматически после того, как образец будет аспирирован в проточную ячейку.

- Нажмите «Продолжить», чтобы перейти к следующему образцу, и продолжайте так, пока все образцы не будут проанализированы.

Конец тестирования

- Нажмите заголовок, чтобы выйти из метода тестирования и подтвердить.

- Перейдите в “Maintenance Overview” («Обзор технического обслуживания»), выберите “Washing” («Промывка») и выполните необходимые действия, чтобы промыть 15 мл дистиллированной воды.

Оценка Результатов

- Результаты (OD и значение концентрации) можно распечатать с помощью встроенного термопринтера.

- В меню результатов просмотрите результаты образцов, которые можно просмотреть, отредактировать (добавить справочный диапазон), распечатать или удалить, а также можно сделать отчет о пациенте для печати.

- Результаты калибровки и контроля (и соответствующая статистика) хранятся в отдельных меню  Results  Quality Controls or Calibration(Результаты  Контроль качества или Калибровка).

Флаги

CYANVision может различными способами указать на отклонения в измерениях.

| Параметр | Оценка или Флаг | Какое измерение? |
| --- | --- | --- |
| Линейность_мин или макс | Концентрация ниже “” или выше “” , чем ожидаемая | Калибровка, КК и образцы пациентов |
| Соответствие | Соответствие ниже, чем указанное “” | Калибровка, КК и образцы пациентов (только с кинетическими тестами) |
| Направление | Направление отличное от указанного “” | Калибровка, КК и образцы пациентов (только с 2-точечными и кинетическими тестами) |
| CV% | CV% выше, чем указанный “” | Бланк или калибровка с повторениями |
| Оптическая плотность | Оптическая плотность (значение OD) ниже ““ или выше “” , чем указанное | Только измерения бланка |
| Концентрация | Концентрация ниже ““или выше “” , чем указанная | КК и образцы пациентов |

Отключение – Конец Дня

- Промойте инструмент с моющим средством (CYAN Washing Solution CY001-WS или 5% Твин 20).

  - Выберите “Maintenance” («Обслуживание»), “Overview” («Обзор») и из пречисленных опций, кликните на “Cleaning” («Очистка»).

  - Поместите раствор моющего средства под впускной трубой и нажмите «Аспирировать».

  - Повторите эту операцию, используя воздух, чтобы образовался воздушный зазор между моющим средством и дистиллированной водой, нажмите «Аспирировать».

  - Повторите эту операцию, используя 15 мл дистиллированной воды, чтобы промыть систему.

  - Повторите эту операцию, используя воздух, чтобы высушить гидравлическую систему и избежать микробиологического загрязнения.

- Выключите CYANVision.

- Очистите внешнюю поверхность инструмента тканью с добавлением моющего средства.

Еженедельная Проверка

- Выполните калибровку насоса (Maintenance Pump  calibration) и убедитесь, что:

- Пипетировано точно 3 мл дистиллированной воды в каждую тестовую пробирку.

- Нажмите и удерживайте кнопку аспирации, а затем отпустите ее сразу же после того, как вся жидкость будет аспирирована.

- Выполните троекратно (3 повтора).

- Получите значения от 3500 до 9000 и разницу между повторениями <1000.

- Продезинфицируйте гидравлическую систему (трубки и проточную ячейку) 5% -ным Гипохлоритом (отбеливателем).

  - Перейдите в “Maintenance”( «Обслуживание»), выберите “Overview” («Обзор»), отметьте ”Disinfection” («Дезинфекция») и нажмите “Continue” («Продолжить»).

  - Поместите раствор моющего средства под впускной трубой и нажмите «Аспирировать».

  - Повторите эту операцию, используя воздух, чтобы образовался воздушный зазор между моющим средством и дистиллированной водой, нажмите «Аспирировать».

  - Повторите эту операцию, используя 15 мл дистиллированной воды.

  - Повторите эту операцию, используя воздух, чтобы создать воздушный зазор между дистиллированной водой и раствором гипохлорита.

  - Поместите раствор гипохлорита под впускной трубой и нажмите «Аспирировать».”

  - Инкубируйте гипохлорит в проточной кювете около 10 минут (не дольше!).

  - Повторите эту операцию, используя воздух, чтобы образовался воздушный зазор между моющим средством и дистиллированной водой, нажмите «Аспирировать».

  - Повторите эту операцию, используя 15 мл дистиллированной воды.

  - Повторите эту операцию, используя воздух для сушки гидравлической системы.

методы

Введение

Три основные группы анализа:

- Конечная точка

2-точечный (или фиксированное время)

Кинетический

Примечания:

•  Если коэффициент разбавления отличается от 1, полученные значения концентрации для образцов умножаются на коэффициент разбавления.

•  В случае, если результаты отображаются в другом блоке (блоке дисплея), тогда в программном блоке все значения концентрации (включая концентрацию стандарта и калибратора) умножаются на коэффициент преобразования единиц. Это приводит к другому коэффициенту концентрации, поскольку коэффициент концентрации зависит от единицы измерения.

• RBL: усреднение нескольких выполнений возможно, когда необходимо получить более высокую точность для RBL.

• Многоточечная калибровка: выполняется несколько калибровочных измерений на разных уровнях концентрации, если требуется многоточечная калибровка. Используемый коэффициент зависит от диапазона поглощения.

Инициализация

Чтобы получить правильное значение оптической плотности, цифровой сигнал (счетчики), полученный детектором, сравнивается с цифровым сигналом (счетчиками), полученным во время автоматического обнуления fastAD .

Abs=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениеRBL,STD,CAL или Образца

Конечная точка

Для каждого теста «Конечная точка» прибор выполняет одно считывание. Аналитический результат получается с использованием Abs (T1) - RBL значение. Значение RBL берется на этапе калибровки, а Abs (T1) - на этапе анализа. В методологиях «конечной точки» абсорбция пробы сама по себе может повлиять на результат анализа, всегда необходимо оценивать холостую пробу. Это исправление можно сделать, выбрав одно из следующих действий в зависимости от конкретных потребностей:

1. Классическое измерение RBL

2. Пробная корректировка бланка

3. Бихроматическая коррекция

Классическое измерение RBL

- Бланк Реагента

Бланк реагента измеряется сразу после аспирации в начале каждой калибровки метода.

RBL=ABSRBL=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениeRBL

- Калибровка

Этап калибровки используется для расчета коэффициента, необходимого для преобразования значений оптической плотности в значения концентрации. Поглощение смеси калибратор / стандарт - реагент измеряется сразу после аспирации.

Для одноточечной калибровки:

  - Только одно измерение (ConcCAL, AbsCAL)

F=ConCALAbsCAL-RBL

Для многоточечной калибровки:

  - Два измерения калибратора (C1, OD1) & (C2, OD2)

    - 2-точечный калибратор: линейная совместимость

    - Независимо, если ODx ниже OD1, ODx между OD1 и OD2 или ODx выше OD2, расчет должен быть линейным после следующего расчета:

Cx= C2-C1OD2-OD1ODx+C1*OD2-C2*OD1OD2-OD1

    - Пример:

- 2-точечная калибровка

3- или более измерений калибратора (Cal 0 (C0, OD0), CAL1 (C1, OD1), CAL2 (C2, OD2), CAL3 (C3, OD3), …):

  - 3 или более точек калибровки: совместимость от точки-к-точке

  - Расчет концентрации образца зависит от измерения оптической плотности образца.

Cx= Csi-1+Csi-Csi-1*Ax-Asi-1Asi-Asi-1

| Нижний предел диапазона OD | Верхний предел диапазона OD | Csi-1 | Csi | Asi-1 | Asi | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | OD0 | 0 | C0 | 0 | OD0 | Отметка результатов |
| OD0 | OD1 | C0 | C1 | OD0 | OD1 |  |
| OD1 | OD2 | C1 | C2 | OD1 | OD2 |  |
| OD2 | OD3 | C2 | C3 | OD2 | OD3 |  |
| OD3 | OD4 | C3 | C4 | OD3 | OD4 |  |
| OD4 | Бесконечно | C3 | C4 | OD3 | OD4 | Отметка результатов |

    - Пример :

Многоточечная Калибровка

Примечание:

RBL вычитание (- RBL) необязательно

Коэффициент зависит от единицы измерения (см. Примечание Введение 6.1)

- Образцы

После этапа калибровки образцы КК или человеческие образцы измеряются и сравниваются с целевым или референсным диапазоном. Оптическая плотность смеси образец - реагент измеряется сразу после аспирации.

Для одноточечной калибровки:

Аналитический Результат =F*AbsT1-RBL

Для многоточечной калибровки:

  - 2-точечный калибратор: 	см пункт 2

  - 3 точечный или более калибратор: см пункт 2

- Примечание:

RBL вычитание (- RBL) необязательно

Коэффициент зависит от единицы измерения (см. Примечание Введение 6.1)

Коррекция Бланка Образца

Этот тип методологического подхода используется для решения проблем, связанных с «бланком реагента, и его можно использовать всегда. Что наиболее важно, это, безусловно, самый верный подход:

Однако операционные недостатки этого типа методологии следующие:

1. Вам необходимо подготовить две пробирки с образцом (используется больше образца).

2. Вам необходимо подготовить две пробирки с реагентом (используется больше реагента).

3. Для получения одного результата необходимо провести 2 измерения (уменьшение максимальной нагрузки).

- Бланк Реагента

Помимо обычного бланка реагента (смеси реагентов, которые вы добавляете в образец), вам также понадобится бланк реагента для вашего бланка образца. Это абсорбция реагента, который вы добавляете в образец во время измерения холостого опыта.

- Бланк РеагентаБланк Образца = RBLБланк(= реагент, используемый для измерения бланка образца)

RBLБланк=ABSRBLБланк=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениeRBLБланк

- БланкРеагента = RBL (= реагент, используемый для измерения образца)

RBL=ABSRBL=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениeRBL

- Калибровка

Этап калибровки используется для расчета коэффициента, необходимого для преобразования значений оптической плотности в значения концентрации. Поглощение смеси калибратор / стандарт (AbsCal) - реагент измеряется сразу после аспирации. Непосредственно перед этим измерением также измеряется бланк образца (AbsCAL_Blank).

- БланкОбразца измерение Калибровки

ABSCALБланк=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениeCALБланк

- Измерение калибровки

ABSCAL=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениeCAL

F=ConCALAbsCAL-RBL-VCF*ABSCALБланк-RBLБланк

VCF = Коэффициент Поправки на Объем. Этот фактор включается в программирование метода и вводится для компенсации коэффициента разбавления, вводимого при добавлении дополнительного реагента.

VCF = Общий объем во время измерения бланка образца / общий объем во время измерения образца .

Примечание:

RBL вычитание (-RBL & - RBLБланк) необязательно

Коэффициент зависит от единицы измерения (см. Примечание Введение6.1)

В случае многоточечной калибровки: см пункт 6.3.1 – Многоточечная калибровка с ODx замененная на ODx – VCF*ODx,blank

- Образцы

После этапа калибровки, образцы КК или образцы пациентов измеряются и сравниваются с целевым или референсным диапазоном. Оптическая плотность смеси образец – реагент измеряется сразу после аспирации (AbsОбразца), непосредственно перед этим измерением измеряется также образец бланка (AbsSБланк Образца).

- Измерение Бланка Образца

ABSБланк Образца=Log10 ADзначение автообнуленияADзначение Бланка Образца

- Измерение Образца

ABSОбразца=Log10 ADЗначение автообнуленияADЗначение Образца

Аналитический Результат =F*AbsОбразца-RBL-VCF*ABSБланк Образца-RBLБланка

VCF = Коэффициент поправки на объем. Этот фактор включается в программирование метода и вводится для компенсации коэффициента разбавления, вводимого при добавлении дополнительного реагента. VCF = общий объем во время измерения Бланка образца / общий объем во время измерения образца.

Примечание:

RBL вычитание (-RBL & - RBLБланк) необязательно

Коэффициент зависит от единицы измерения (см. Примечание Введение6.1)

В случае многоточечной калибровки: см пункт 6.3.1 – Многоточечная калибровка с ODx замененная на ODx – VCF*ODx,blank

Бихроматическое измерение

Этот тип методологии применим к реакциям конечной точки, которые требуют считывания «бланка образца». Поправка на матрицу не абсолютная, а относительная.

Для бихроматического метода требуется следующее:

1. Вторичная длина волны (фильтр 2), полезная для оценки оптической плотности, обусловленной только свойствами биологической жидкости (мутность, желтуха и гемолиз).

2. Бихроматический поправочный коэффициент (см. ниже).

Определение вторичного фильтра:

Поскольку спектр поглощения мешающего вещества меняется (помутнение, желтуха или гемолиз), лучший выбор второй длины волны будет варьироваться в зависимости от мешающего вещества, которое необходимо исправить.

Выбор вторичного фильтра осуществляется по следующим критериям:

1. Важное указание на мешающее поглощение, которое необходимо учитывать.

2. Минимальная оценка хромогенной абсорбции.

Выбор может быть сделан путем наблюдения за спектром поглощения хромогена мешающих веществ с помощью сканирующего спектрофотометра. Если невозможно использовать спектрофотометр, можно найти альтернативу, объединив следующие исторические признаки:

| Тип реакции | Мешающее влияние | F1 | F2 |
| --- | --- | --- | --- |
| НАДН-зависимые реакции | Мутность | 340 | 380 |
| 405 нм + Хромоген Паранитрофенол, Паранитроанилин | Желтушность | 405 | 492 (460/500) |
| Триндер | Гемолиз | 510 | 578 (560/580) |
| Все реакции | Мутность | see note (*) | 620 (600/700) |

* Одна из 8 доступных длин волн, в зависимости от типа реакции.

Определение фактора бихроматической коррекции:

Предусмотрено в программе метода. По умолчанию, 1, необходимо определять на большом количестве различных матриц (30):

- AD Автообнуление

Чтобы получить правильное значение оптической плотности, цифровой сигнал (счетчик), полученный детектором, сравнивается с цифровым сигналом (счетчиками), полученным во время быстрой автоматической установки нуля. Поскольку при бихроматическом измерении измерения оптической плотности выполняются на двух разных длинах волн, вам необходимо выполнить инициализацию на этих двух длинах волн.

- Фильтр 1:		ADзначение автообнуления F1

- Фильтр 2:		ADзначение автообнуления F2

- Бланк Реагента:

- Фильтр 1:

RBLF1=ABSRBLF1=Log10 ADзначение автообнуления F1ADзначениеRBLF1

- Фильтр2:

RBLF2=ABSRBLF2=Log10 ADзначение автообнуления F2ADзначениeRBLF2

- Калибровка

Этап калибровки используется для расчета коэффициента, необходимого для преобразования значений оптической плотности в значения концентрации. Поглощение смеси калибратор / стандарт - реагент измеряется сразу после аспирации.

- Фильтр 1:

ABSCALF1=Log10 ADзначение автообнуления F1ADзначениeF1

- Фильтр 2:

ABSCALF2=Log10 ADзначение автообнуления F2ADзначениeF2

F=ConCALAbsCALF1-RBLF1-(Bic. Fact. x ABSCALF2-RBLF2)

- Примечание:

RBL вычитание (-RBLF1& - RBLF2) необязательно

Коэффициент зависит от единицы измерения (см примечание в главе Введение6.1)

В случае многоточечной калибровки: см пункт 6.3.1 – Многоточечная калибровка с ODx замененный на (ODx,F1 – RBLF1) – Bic. Fact *( ODx,F2 – RBLF2)

- Образцы

После этапа калибровки образцы КК или образцы пациента измеряются и сравниваются с целевым или референсным диапазоном. Поглощение смеси образец - реагент измеряется сразу после аспирации.

- Фильтр 1:

ABSF1=Log10 ADзначение автообнуления F1ADзначениeF1

- Фильтр 2 :

ABSF2=Log10 ADзначение автообнуления F2ADзачениeF2

Аналитический Результат =F x AbsF1-RBLF1-Bic. Fact. x ABSF2-RBLF2

- Примечание:

RBL вычитание (-RBLF1& - RBLF2) необязательно

Коэффициент зависит от единицы измерения (см примечание в главе Введение6.1)

В случае многоточечной калибровки: см пункт 6.3.1 – Многоточечная калибровка с ODx , замененным на (ODx,F1 – RBLF1) – Bic. Fact *( ODx,F2 – RBLF2)

2 – Точки (или Фиксированное время)

Этот тип методологии не требует какой-либо коррекции, связанной с возможным вмешательством из-за образца (матрицы), поскольку результаты рассчитываются с вариациями оптической плотности (∆Abs), а не с абсолютными значениями оптической плотности.

- Бланк Реагента

Бланк реагента измеряется сразу после аспирации в начале каждой калибровки метода. Значение RBL используется для оценки готовности реагента к использованию, но не используется при расчете реагента.

ABSRBLT1=Log10 ADЗначение автообнуленияADзначениeRBLT1

RBL=ABSRBLT2=Log10 ADЗначение автообнуленияADзначениeRBLT2

Во время измерения RBL отслеживается и рассчитывается подвижность реагента, скорость RGT. Это можно использовать при вычислении калибровочного коэффициента и концентрации образца.

RGTR=ABSRBLT2-ABSRBLT1

- Калибровка

Этап калибровки используется для расчета коэффициента, необходимого для преобразования значений оптической плотности в значения концентрации. Поглощение смеси калибратор / стандарт - реагент измеряется сразу после аспирации.

F=ConCALAbsCALT2-ABSCALT1 ±RGTR

Примечание:

Коррекция RGT Rate бывает отрицательной или положительной в зависимости от направления реакции, соответственно вверх или вниз.

RGTR вычитание необязательно

Коэффициент зависит от единицы измерения (см примечание в главе Введение6.1)

В случае многоточечной калибровки: см пункт 6.3.1 – Многоточечная калибровка с ODx , замененный на  (ODx,T2 - ODx,T1) ± RGTR

- Образцы

После этапа калибровки образцы QC или образцы пациента измеряются и сравниваются с целевым или референсным диапазоном. Поглощение смеси образец - реагент измеряется сразу после аспирации.

Аналитический результат =F*AbsSampleT2-ABSSampleT1 ±RGTR

Примечание:

Коррекция RGT Rate бывает отрицательной или положительной в зависимости от направления реакции, соответственно вверх или вниз.

RGTR вычитание необязательно

Коэффициент зависит от единицы измерения (см примечание в главе Введение6.1)

В случае многоточечной калибровки: см пункт 6.3.1 – Многоточечная калибровка с ODx , замененный на (ODx,T2 - ODx,T1) ± RGTR

Кинетика

Этот тип методологии используется для определения активности ферментов. Не требуется никакой коррекции возможной интерференции образца (матрицы), поскольку результаты рассчитываются с вариациями оптической плотности в минуту (∆Abs x мин), а не с абсолютными значениями оптической плотности.

- Бланк Реагента

Бланк реагента измеряется в начале каждой калибровки метода. Значение RBL реагента в конце цикла измерения используется для оценки того, готов ли реагент к использованию, но не используется при вычислении реагента.

RBL=ABSRBL=Log10 ADЗначение автообнуленияADзначениeRBLпоследнего измерения

Во время измерения RBL отслеживается и рассчитывается подвижность реагента, скорость RGT. Это используется при вычислении калибровочного коэффициента и концентрации образца.

RGTR=△AbsРеагента∆мин=отклонение реагента

- Калибровка

Этап калибровки используется для расчета коэффициента, необходимого для преобразования значений оптической плотности в значения концентрации. Поглощение смеси калибратор / стандарт - реагент измеряется сразу после аспирации..

F=ConCAL△AbsCALмин ±RGTR

Примечание:

Коррекция RGT Rate бывает отрицательной или положительной в зависимости от направления реакции, соответственно вверх или вниз.

RGTR вычитание необязательно

Коэффициент зависит от единицы измерения (см примечание в главе Введение6.1)

В случае многоточечной калибровки: см пункт 6.3.1 – Многоточечная калибровка с ODx , замененным на  (△Abs CAL/мин ± RGTR

- Образцы

После этапа калибровки образцы КК или образцы пациента измеряются и сравниваются с целевым или референсным диапазоном. Поглощение смеси образец - реагент измеряется сразу после аспирации.

Аналитический Результат =F* △AbsCALмин ±RGTR

Примечание:

Коррекция RGT Rate бывает отрицательной или положительной в зависимости от направления реакции, соответственно вверх или вниз.

RGTR вычитание необязательно

Коэффициент зависит от единицы измерения (см примечание в главе Введение6.1)

В случае многоточечной калибровки: см пункт 6.3.1 – Многоточечная калибровка с ODx , замененным на (△Abs CAL/min  ±RGTR

Примеры

Пример 1: Конечная точка с бланком реагента - Аспирация воды - Считывание счетчика значения AD (AD Value autozero) RBL: - Аспирация реагента - Немедленное считывание счетчика значения AD (AD Value RBL) - Вычисление Abs_RBL RBL=ABSRBL=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениeRBL Калибровка: - Аспирация смеси калибратор – реагент - Немедленное считывание счетчика значения AD (AD Value CAL) - Вычисление Abs_CAL& Factor ABSCAL=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениеCAL F=ConCALAbsCAL-RBL КК/Образец: - Аспирация смеси образец– реагент - Немедленное считывание счетчика значения AD - Вычисление аналитического результата в концентрации Аналитический Результат =F* AbsT1-RBL

Пример 2: Конечная точка с бланком образца - Аспирация воды - Считывание счетчика значения AD (AD Значение автообнуления) RBL: - Аспирация бланка реагента. Реагент используется во время измерения бланка образца. - Немедленное считывание счетчика значения AD (AD Value RBL Blank) - Вычисление Abs_RBL_Blank RBLБланк=ABSRBLБланк=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениeRBLБланк - Аспирация реагента - Немедленное считывание счетчика значения AD (AD Value RBL) - Вычисление Abs_RBL RBL=ABSRBL=Log10 ADVзначение автообнуленияADзначениeRBL Калибровка: - Аспирация калибратора – реагент бланка образца - Немедленное считывание счетчика значения AD (AD Value CAL_Blank) - Вычисление Abs_CAL_Blank ABSCALБланка=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениeCALБланка - Аспирация смеси калибратор – реагент - Немедленное считывание счетчика значения AD (AD Value CAL) - Вычисление Abs_CAL ABSCAL=Log10 ADзначение автообнуленияADvalueCAL - Вычисление фактора F=ConCALAbsCAL-RBL-VCF*(ABSCALБланка-RBLБланка) КК & Образцы: - Аспирация смеси образец – бланк реагента - Немедленное считывание счетчика значения AD (AD Value Sample_Blank) - Вычисление Abs_Sample_Blank ABSSampleБланка=Log10 ADзначение автообнуленияADvalueзначение Бланка - Аспирация смеси образец – реагент - Немедленное считывание счетчика значения AD (AD Value Sample) - Вычисление Abs_Sample ABSОбразца=Log10 ADзначение автообнуленияADзначение Образца - Вычисление аналитического результата в концентрации Аналитический Результат=F*AbsОбразца-RBL-VCF*ABSБланк Образца-RBLБланка

Пример 3: Конечная точка с бихроматической коррекцией - Аспирация воды - Считывание счетчика значения AD (AD Value autozero) at F1 ADзначение автообнуленияF1 - Считывание счетчика значения AD (AD Value autozero) at F2 ADзначение автообнуленияF2 RBL: - Аспирация Бланка Реагента. Реагент используется во время измерения бланка образца. - Немедленное считывание счетчика значения AD (AD Value RBL Blank) при F1 - Вычисление RBL при F1 RBLF1=ABSRBLF1=Log10 ADзначение автообнуленияF1ADзначениeRBLF1 - Немедленное считывание счетчика значения AD (AD value RBL Blank) при F2 - Вычисление RBL при F2 RBLF2=ABSRBLF2=Log10 ADзначение автообнуленияF2ADзначениeRBLF2 Калибровка: - Аспирация калибратор – реагент бланка образца - Немедленное считывание счетчика значения AD (AD Value CAL_F1) при F1 - Вычисление Abs_CAL_F1 ABSCALF1=Log10 ADзначение автообнуленияF1ADзначениeF1 - Немедленное считывание счетчика значения AD (AD Value CAL_F2) при F2 - Вычисление Abs_CAL_F2 ABSCALF2=Log10 ADзначение автообнуленияF2ADзначениeF2 - Вычисление фактора F=ConCALAbsCALF1-RBLF1-(Bic. Fact. x ABSCALF2-RBLF2) КК & Образцы: - Аспирация смеси образец-реагент - Немедленное считывание счетчика значения AD (AD Value Sample_F1) при F1 - Вычисление Abs_Sample_F1 ABSF1=Log10 ADзначение автообнуленияF1ADзначение F1 - Немедленное считывание счетчика значения AD (AD Value Sample_F2) при F2 - Вычисление Abs_Sample_F2 ABSF2=Log10 ADзначение автообнуленияF2ADзначениeF2 - Вычисление аналитического результата в концентрации Аналитический Результат=F x AbsF1-RBLF1-Bic. Fact. x ABSF1-RBLF2

Пример 4: две точки (Фиксированное время) - Аспирация воды - Считывание счетчика значения AD (AD Value autozero) RBL: - Аспирация реагента - Считывание счетчика значения AD (AD Value RBL_T1) ABSRBLT1=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениeRBL_T1 - Время инкубации истекло. Реагент остается в проточной ячейке. - Выполняется второе считывание счетчика значений AD (AD Value RBL_T2) RBL=ABSRBLT2=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениeRBL_T2 - Вычисление показателя RGT: RGTR=ABSRBLT2-ABSRBLT1 Калибровка: - Аспирация смеси калибратор-реагент - Считывание счетчика значения AD (AD Value CAL_T1) - Вычисление ABS_CAL_T1: ABSCALT1=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениeCALT1 - Время инкубации истекло. Реагент-CAL остается в проточной ячейке. - Выполняется второе считывание счетчика значений AD (AD Value CAL_T2) ABSCALT2=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениeCALT2 - Вычисление фактора F=ConCALAbsCALT2-AbsCALT1±RGTR КК/Образец: - Аспирация смеси образец-реагент - Немедленное считывание счетчика значения AD - Вычисление аналитического результата в концентрации Аналитический Результат =F*AbsОбразцаT2-ABSSОбразцаT1 ±RGTR

Пример 5: Кинетический тест - Аспирация воды - Считывание счетчика значения AD (AD Value autozero) RBL: - Аспирация реагента - Время инкубации истекло. Реагент остается в проточной ячейке. - Выполняется непрерывное считывание счетчика значений AD (Multiple AD Value’s) - Вычисление ABS_RBL RBL=ABSRBL=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениeПоследнего AD измерения - Вычисление показателя RGT : RGTR=△Absреагента∆мин=отклонение реагента Калибровка: - Аспирация смеси калибратор-реагент - Считывание счетчика значения AD (AD Value CAL) через некоторое время - Вычисление ABS: ABSCAL=Log10 ADзначение автообнуленияADзначениeCAL △Absреагента∆мин - Вычисление фактора F=ConcCAL△AbsCAL∆мин ±RGTR КК/Образец: - Аспирация смеси образец-реагент - Немедленное считывание подсчета значений AD с течением времени - Вычисление ABS ABSОбразца=Log10 ADзначение автообнуленияADзначение Образца △Absреагента∆мин Вычисление аналитического результата в концентрации Аналитический Результат =F* △Absreagent∆min ±RGTR

ОБСЛУЖИВАНИЕ

В этой главе описаны все рутинные операции по обслуживанию прибора. Процедуры, перечисленные и описанные ниже, должны тщательно соблюдаться, чтобы гарантировать спецификации качества производителя и идеальные условия работы прибора с течением времени.

CYANVision требует трех уровней обслуживания:

• Пунктуальное обслуживание: в особые моменты, например, при установке.

• Текущее обслуживание: для поддержания уровня точности изо дня в день.

• Специальное обслуживание: замена отдельных частей.

Пожалуйста, обратитесь к форме обслуживания для обзора различных действий по обслуживанию. В случае ремонта, пожалуйста, зарегистрируйте все предпринятые действия в форме ремонта, чтобы отслеживать вмешательства.

Осторожно: запасные части. Для обслуживания следует использовать только утвержденные запасные части. Использование неутвержденных запасных частей и принадлежностей может привести к потере гарантии и потенциально ухудшить работу прибора или вызвать его повреждение.

пунктуальное обслуживание

При установке, до или после длительного периода эксплуатации, следует проводить своевременное техническое обслуживание.

Следует обратить внимание на следующие моменты:

• Ознакомьтесь с инструкциями по установке.

• Визуально проверьте все трубки на предмет утечки или сдавливания. Обратите особое внимание на трубку насоса. При необходимости замените.

• Промойте проточную кювету моющим средством (CYAN Wash Solution CY001-WS или 5% Твином 20) и промойте проточную кювету дистиллированной водой.

• Продезинфицируйте проточную ячейку 5% раствором гипохлорита и промойте проточную ячейку дистиллированной водой.

• Проверьте калибровку насоса.

• Проверьте автоматическое обнуление AD.

• Если инструмент не будет использоваться в течение длительного периода, удалите всю жидкость из инструмента путем аспирации воздуха.

Текущее обслуживание

| Частота | Действие | Чистящий раствор |
| --- | --- | --- |
| Между методами | Мойка | Дистиллированная вода |
| Конец дня | Внутренняя чистка | Моющее средство + промывание дистиллированной водой + сушка воздухом |
|  | Очистка внешней поверхности | Моющее средство |
| Еженедельно | Дезинфекция | Моющее средство + натрия гипохлорит (разв. 5%) + промывание дистиллированной водой + сушка воздухом |
| Каждое утро | Проверка | Автообнуление |
| Еженедельно |  | Калибровка насоса |

Мойка

- Промывание (между тестами)

Нет необходимости промывать инструмент между разными образцами для одного и того же метода. Однако:

• В случае высокого риска перекрестного перехода, вы можете предварительно промыть проточную ячейку путем аспирации дистиллированной воды, а затем воздуха (во избежание разбавления) между образцами.

• В случае сильно окрашенного реагента, может потребоваться предварительная промывка проточной ячейки (рабочим) реагентом перед аспирацией первого измерения. В противном случае, на первое измерение может повлиять дистиллированная вода, использованная для обнуления прибора.

- Мойка (между методами)

Между методами всегда промывайте проточную ячейку дистиллированной водой, чтобы избежать проблем с загрязнением.

а. Выберите “Maintenance” («Обслуживание»), “Overview” («Обзор») и из перечисленных опций нажмите “Washing” («Мойка»).

б. Поместите дистиллированную воду под впускной трубой и нажмите “Aspirate” («Аспирировать»0.

c. Повторите эту операцию, используя воздух для сушки гидравлической системы, чтобы  осушить систему.

- Ежедневная внутренняя чистка.

В конце каждого рабочего дня мойте инструмент нейтральным моющим средством (CYAN Washing Solution CY001-WS или 5% Твин 20):

а. Выберите “Maintenance” («Обслуживание»), “Overview” («Обзор») и из перечисленных опций нажмите “Cleaning” («Очистка»).

b. Поместите моющий раствор под впускной трубоq и нажмите “Aspirate” («Аспирировать»).

c. Повторите эту операцию, используя воздух, чтобы образовался воздушный зазор между моющим средством и дистиллированной водой, нажмите “Aspirate” («Аспирировать»).

d. Повторите эту операцию, используя 15 мл дистиллированной воды, чтобы промыть систему.

е. Повторите эту операцию, используя воздух, чтобы высушить гидравлическую систему и избежать микробиологического загрязнения.

f. Очистите внешнюю поверхность инструмента салфеткой и моющим средством.

- Еженедельная дезинфекция

Через неделю работы продезинфицируйте гидравлическую систему (трубки и проточную ячейку) 5% -ным гипохлоритом (отбеливателем).

а. Выберите “Maintenance” («Обслуживание»), “Overview” («Обзор») и из перечисленных опций нажмите “Disinfection” («Дезинфекция»).

б. Поместите моющий раствор под впускной трубой и нажмите “Aspirate” («Аспирировать»0.

c. Повторите эту операцию, используя воздух, чтобы образовался воздушный зазор между моющим средством и дистиллированной водой, нажмите “Aspirate” («Аспирировать»).

d. Повторите эту операцию, используя 15 мл дистиллированной воды.

е. Повторите эту операцию, используя воздух, чтобы создать воздушный зазор между дистиллированной водой и раствором гипохлорита.

f. Поместите раствор гипохлорита под впускной трубоq и нажмите “Aspirate” («Аспирировать»).

g. Инкубируйте гипохлорит в проточной кювете около 10 минут (не дольше!).

h. Повторите эту операцию, используя воздух, чтобы образовался воздушный зазор между моющим средством и дистиллированной водой, нажмите “Aspirate” («Аспирировать»).

i. Повторите эту операцию, используя 15 мл дистиллированной воды.

j. Повторите эту операцию, используя воздух для сушки гидравлической системы.

Примечание:

- В случае появления пузырьков воздуха (видимых во время автоматического обнуления или выполнения теста) промойте разбавленным гипохлоритом натрия (от 5 до 10%), затем промойте большим количеством дистиллированной воды, после чего выполните несколько циклов промывки воздухом.

- Этот разбавленный гипохлорит натрия доступен на рынке. Пожалуйста, используйте только хорошие торговые марки. Дешевые содержат растворы загрязняющих веществ.

- Всегда разбавляйте гипохлорит натрия от 5 до 10%, никогда не используйте его в неразбавленном виде! Это повредит инструмент.

- Не используйте агрессивные моющие средства для мытья инструмента.

Очистка внешней поверхности

Обратите внимание на то, что прибор, особенно его оптическая система и электрическая цепь, чувствителен к пыли. Избегайте использования прибора в пыльных помещениях. Во время использования держите принтер и крышку проточной кюветы закрытыми.

В конце каждого рабочего сеанса смочите ткань неабразивным моющим средством и протрите инструмент снаружи.

Проверки

- Ежедневно

Выполняйте измерение Автообнуления (см.4.5.2).

- Еженедельно

Выполняйте калибровку насоса (см 4.5.3).

Замена специфических частей

Любой лабораторный инструмент, который использовался для исследований или клинического анализа, считается биологически опасным и требует дезактивации перед обращением с ним. Обеззараживание сводит к минимуму риск для всех, кто соприкасается с инструментом во время транспортировки, обращения и обслуживания. Лица, выполняющие процесс дезактивации, должны быть знакомы с основными настройками и работой прибора.

|  | Cypress Diagnostics рекомендует использовать следующие растворы и методы обеззараживания, основываясь на наших знаниях об устройстве и рекомендациях ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Ни Cypress Diagnostics, ни ВОЗ не несут ответственности за адекватность этих решений и методов. Каждая лаборатория должна гарантировать, что процедуры дезактивации соответствуют биологическим опасностям, с которыми они работают. |
| --- | --- |
|  | При работе с загрязненными инструментами надевайте защитные перчатки. Руки в перчатках всегда следует считать загрязненными; держите руки в перчатках подальше от глаз, рта, носа и ушей. Не рекомендуется есть и пить во время обеззараживания инструментов. Слизистые оболочки считаются основными путями проникновения инфекционных агентов. Если есть вероятность аэрозольного загрязнения, используйте защитные очки и хирургическую маску. Неповрежденная кожа обычно считается эффективным барьером против инфекционных организмов; однако небольшие ссадины и порезы не всегда видны. При проведении процедуры обеззараживания надевайте защитные перчатки. Отбеливающий раствор едкий; при работе с раствором надевайте перчатки и защитные очки. |

Очистка внешней поверхности

Используйте антибактериальное и антивирусное моющее средство.

Процедура:

- Распылите раствор по всему инструменту.

- Дайте раствору постоять примерно 30 минут.

- Вытрите раствор с инструмента тканью, смоченной дистиллированной водой.

Внутренняя мойка

Сначала промойте 15 мл моющего средства, а затем продезинфицируйте гидравлическую систему (трубки и проточную ячейку) 5% гипохлоритом (отбеливателем).

Процедура:

- Выберите “Maintenance” («Обслуживание»), “Overview” («Обзор») и из перечисленных опций щелкните “Disinfection” («Дезинфекция»).

- Поместите раствор моющего средства под впускной трубкой и нажмите “Aspirate” («Аспирация»).

- Повторите эту операцию, используя воздух, чтобы создать воздушный зазор между моющим средством и дистиллированной водой, нажмите  “Aspirate” («Аспирация»).

- Повторите эту операцию, используя 15 мл дистиллированной воды.

- Повторите эту операцию, используя воздух, чтобы создать воздушный зазор между дистиллированной водой и раствором гипохлорита.

- Поместите раствор гипохлорита под впускной трубкой и нажмите “Aspirate” («Аспирация»).

- Инкубируйте гипохлорит в проточной кювете около 10 минут (не дольше!).

- Повторите эту операцию, используя воздух, чтобы образовался воздушный зазор между моющим средством и дистиллированной водой, нажмите “Aspirate” («Аспирация»).

- Повторите эту операцию, используя 15 мл дистиллированной воды.

- Повторите эту операцию, используя воздух для сушки гидравлической системы.

График замены запчастей

Некоторые запасные части следует заменять по истечении определенного периода времени, чтобы обеспечить хорошую работу анализатора. Ниже приведена таблица:

| Частота | Действие | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 6 месяцев | Замена кассеты перистальтического насоса | Пользователь / Сервисный инженер |
| 1 год (или в случае протечки, непроходимости, изменении цвета) | Замена всех трубок гидравлической системы | Сервисный инженер |
| 3 года | Замена соединителей для трубок насоса | Сервисный инженер |

Замена кассеты перистальтического насоса

Каждые 6 месяцев кассету перистальтического насоса (CY014-S08) необходимо заменять. Это действие могут выполнять пользователи лаборатории или сервисный инженер по обслуживанию.

Процедура:

- Выполните аспирацию воздуха, чтобы убедиться, что все трубки сухие и не будут протекать при отсоединении.

- Выключите анализатор CYANVision.

- Поднимите крышку над гидравлическим контуром.

- Чтобы заменить кассету насоса, снимите ее с ротора перистальтического насоса, нажав на два зажима на боковой стороне ротора.

- Отсоедините трубку насоса от 2 разъемов (один прикреплен к сливной трубке, а другой прикреплен к трубке от проточной ячейки к трубке насоса), осторожно потянув их наружу.

- Снова прикрепите соединитель со сливной трубкой и соединитель с трубкой от проточной ячейки в правильном направлении. Трубку, выходящую из проточной ячейки, необходимо подсоединить к правой трубке кассеты насоса, а трубку, идущую к сливу, - к левой трубке кассеты насоса. Трубки не должны пересекаться!

OUT     -       IN

- Установите новый двигатель перистальтического насоса обратно на двигатель перистальтического насоса. Убедитесь, что он полностью нажат.

- Включите анализатор CYANVision и войдите в систему.

- Выберите “Maintenance” («Обслуживание») и из перечисленных опций нажмите “Overview” («Обзор»). Выберите “Replacement of pump cassette(6 months)” («Замена кассеты насоса (6 месяцев)»), нажмите “Next” («Далее») и нажмите “Confirm” («Подтвердить»). Действие обслуживания зарегистрировано.

Внимание!

- Убедитесь, что соединители трубки насоса полностью вставлены в новую трубку насоса.

- После замены любой части гидравлического контура необходимо повторно откалибровать объем аспирации перистальтического насоса! Выберите “Maintenance” («Обслуживание») и из перечисленных опций нажмите “Pump Calibration” («Калибровка насоса»).

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК & ОШИБКИ

Операционные

| Проблема | Диагностика и решение: |
| --- | --- |
| AD автообнуление вне диапазона для всех фильтров | Проверьте, что: - Проточная ячейка находится в правильном направлении (стекла переднее и заднее). - Проточная кювета полностью вставлена в нижнюю часть держателя проточной кюветы. - Оптическая крышка закрыта во время измерения. - Гидравлическая система (проточная ячейка + трубки) чистая и промывается дистиллированной водой. Выполните мойку и ополаскивание (см. 7.2). - Проверьте, чтобы стекла проточной ячейки были чистые (снаружи нет грязи / отпечатков пальцев). Протрите салфетками для очков. - Проточная ячейка заполнена дистиллированной водой без пузырьков воздуха. Проверьте калибровку насоса и отсутствие утечек, трещин в трубках и проточной ячейке. Если после этих проверок, проблема не исчезнет, обратитесь к сервисному инженеру. |
| AD автообнуление вне диапазона для одного из нескольких фильтров | Проверьте, что: - Гидравлическая система (проточная ячейка + трубки) чистая и промывается дистиллированной водой. Выполните мойку и ополаскивание (см. 7.2). - Проверьте, чтобы стекла проточной ячейки были чистые (снаружи нет грязи / отпечатков пальцев). Протрите салфетками для очков. - Еще раз более тщательно проверьте указанные выше 2 пункта, если (только) фильтр 340 нм выходит за пределы допустимого диапазона, поскольку этот фильтр наиболее чувствителен к загрязнениям при недостаточной промывке. - Проточная ячейка заполнена дистиллированной водой без пузырьков воздуха. - Проверьте калибровку насоса и отсутствие утечек, трещин в трубках и проточной ячейке. Если после этих проверок, проблема не исчезнет, обратитесь к сервисному инженеру. |
| Значения OD близки к нулю | Проверьте, что: - Проточная ячейка находится в правильном направлении (стекла переднее и заднее). - Проточная кювета полностью вставлена в нижнюю часть держателя проточной кюветы. - Гидравлическая система (проточная ячейка + трубки) чистая и промывается дистиллированной водой. Выполните мойку и ополаскивание (см. 7.2). - Проверьте, чтобы стекла проточной ячейки были чистые (снаружи нет грязи / отпечатков пальцев). - Протрите салфетками для очков. - Проточная ячейка заполнена дистиллированной водой без пузырьков воздуха. - Проверьте калибровку насоса и отсутствие утечек, трещин в трубках и проточной ячейке. - Реагенты испорчены (значения бланка реагента вне допустимого диапазона). - Приготовление (рабочего реагента) и проб. - Метод запрограммирован правильно. Если после этих проверок, проблема не исчезнет, обратитесь к сервисному инженеру. |
| Концентрации равны нулю | Проверьте, что: - Значения OD близки к нулю. - См пункт выше. - Перезапустите измерение и включите (новую) калибровку! - При первом выполнении метода важно выполнить калибровку, чтобы прибор мог определить фактор для расчета концентрации. - Проверьте адаптационные приложения, если должны быть использованы стандарт, калибратор или фактор. Некоторые стандартные и (почти) все калибраторы имеют лотозависимую концентрацию! Убедитесь, что в методах запрограммирована правильная концентрация!! |
| Значения Бланка вне диапазона | Проверьте, что: - Программирование метода соответствует последним адаптационным приложениям: дистиллированная вода или реагент, количество холостых измерений и пределы холостого опыта. - Проточная ячейка заполнена дистиллированной водой без пузырьков воздуха. - Проверьте калибровку насоса и отсутствие утечек, трещин в трубках и проточной ячейке. - Бланк - дистиллированная вода. Выполните мойку и ополаскивание (см. 7.2), затем перезапустите тест. - Бланк - реагент. - Проверьте приготовление (рабочего) реагента. - Реагент испортился, проверьте условия хранения (срок годности и дату открытия), откройте новый набор или флакон и перезапустите тест. Если после этих проверок, проблема не исчезнет, обратитесь к сервисному инженеру. |
| Значения КК вне диапазона или плохая воспроизводимость результатов | Проверьте, что: - Реагент испортился, проверьте условия хранения (срок годности и дату открытия) - Откройте новый набор или флакон. - Строго ли соблюдались инструкции по приготовлению (рабочего реагента), холостого опыта (стандарта) и контролей: стабильность, объемы, время (адаптационные приложения). - Методика программирования соответствует последним адаптационным приложениям. Контроли качества имеет лотозависимую концентрацию! Убедитесь, что в методах запрограммирован правильный диапазон! - Проточная ячейка заполнена дистиллированной водой без пузырьков воздуха. - Проверьте калибровку насоса и отсутствие утечек, трещин в трубках и проточной ячейке. - Перезапустите измерение и включите новую калибровку! - Проверьте адаптационные приложения, если следует использовать стандарт, калибратор или коэффициент. - Некоторые стандартные и (почти) все калибраторы имеют лотозависимые концентрации! Убедитесь, что в программах запрограммирована правильная концентрация! - Некоторые методы не имеют стандарта, включенного в комплект. Для этих методов заранее запрограммирован фактор. Вы можете использовать этот коэффициент, если измерения КК не находятся в пределах допустимого диапазона. Однако для получения наиболее точных результатов рекомендуется использовать калибратор (см. Адаптационные приложения) для расчета фактора. Если после этих проверок, проблема не исчезнет, обратитесь к сервисному инженеру. |
| Плохая повторяемость результатов | Проверьте, что: - Нет проблем с питанием (см ниже). - Оптическая крышка закрыта во время измерения. - Гидравлическая система (проточная ячейка + трубки) чистая и промывается дистиллированной водой. - Выполните мойку и ополаскивание (см. 7.2). - Проточная ячейка заполнена дистиллированной водой без пузырьков воздуха. - Проверьте калибровку насоса и отсутствие утечек. - Реагенты не испорчены. - Пипетка для ручного использования правильно откалибрована, наконечники совместимы. Если после этих проверок, проблема не исчезнет, обратитесь к сервисному инженеру. |

Технические

| Проблема | Диагностика и решение: |
| --- | --- |
| Проблема с питанием | Проверьте, что: - Используется оригинальный шнур питания, поставляемый с прибором. - Подключение питания правильное и надежное. - Размещать на устойчивой горизонтальной поверхности, не подверженной вибрациям. - Размещать вдали от других приборов, генерирующих электрические помехи или магнитные поля (например, радиологических инструментов, рентгеновских лучей, радио…). - Подключен к подходящей и заземленной розетке переменного тока, желательно к розетке, которая не используется совместно с другими электрическими приборами, и с небольшими колебаниями сетевого напряжения: От 90 до 264 В. - Если розетка переменного тока не заземлена должным образом, подключите заземляющий провод к нижней пластине анализатора. - Если отклонение составляет> 10%, настоятельно рекомендуется использовать следующие дополнительные устройства: - Электронный стабилизатор. - Модуль бесперебойного питания UPS - (Источник бесперебойного питания). Если после этих проверок проблема не исчезнет, обратитесь к сервисному инженеру. |
| Проблема с температурой | Проверьте, что: - Прибор находится не под прямыми солнечными лучами, это может повлиять на рабочую температуру. - Прибор находится не на сквозняке или под / вверху / рядом с кондиционером или источниками тепла. - Оставлено 10 см вокруг и сзади прибора для циркуляции воздуха и охлаждения. - Температура в помещении от 18 ° C до 30 ° C. - Инструмент включен не менее 5 минут. - На дисплее температуры (системные настройки, см. 4.7.4): измеренная температура проточной ячейки равна установленной температуре ± 0,5 ° C. Если после этих проверок, измеренные температуры не соответствуют этим характеристикам, обратитесь к сервисному инженеру. |
| Проблема с аспирацией | Проверьте, что: - Гидравлическая система (проточная ячейка + трубки) чистая и промывается дистиллированной водой (см. 7.2.1). - Убедитесь, что после аспирации дистиллированной воды на конце аспирационной трубки нет больших капель. Образование капель указывает на наличие утечки или засорения в гидравлической системе (трубках или проточной ячейке): - Утечка в одной из трубок или проточной ячейке: - Замена необходима, обратитесь к сервисному инженеру. - Засорение одной из трубок может быть вызвано: - Прижатие трубки, например, крышкой, замените трубку, если она повреждена, обратитесь к сервисному инженеру. - Скопление грязи в трубках Очистить гипохлоритом (см. 7.2.1), заменить, если очистки недостаточно. - Засорение проточной ячейки: - Накопление грязи в проточной ячейке выполните очистку гипохлоритом (см. 7.2.1), замените, если очистки недостаточно. - Трубка насоса установлена ​​и правильно подсоединена (см. 7.3.4). - Перистальтический насос правильно откалиброван. - Двигатель перистальтического насоса вращается плавно. Если после этих проверок проблема не исчезнет, обратитесь к сервисному инженеру. |
| Проблема печати | Проверьте, что (пользователь): - Вставлена термобумага. - Бумага вставлена в правильном направлении (печать только с одной стороны). - Результат печати включен в настройках печати. Если после этих проверок проблема не исчезнет, обратитесь к сервисному инженеру. |
| Экран не читабельный | Проверьте, что (пользователь): - К экрану поступает питание, и кабель HDMI подключен правильно - Замена экрана другим экраном решает проблему Если после этих проверок проблема не исчезнет, обратитесь к сервисному инженеру. |