Профессиональный микроскоп

для биологического и диагностического использования

CYANScope CM001

Руководство по использованию

- Примечания по безопасности..........................................................................................2

2.  Техническое обслуживание и уход……………………………………………………..3

3.   Компоненты……………………………………………………………………………..4

4.   Сборка……………………………………………………………………………………5

4.1. Диаграмма сборки………………………………………………………………….5

4.2. Процедура сборки…………………………………………………………………..6

4.2.1. Установка бинокуляра…………………………………………………………..6

4.2.2. Установка окуляра………………………………………………………………6

4.2.3. Установка объектива……………………………………………………………6

4.2.4.  Монтаж фильтров………………………………………………………………7

4.2.5.  Подключение шнура питания…………………………………………………7

4.2.6.  Установка и замена лампы накаливания……………………………………...8

5. Настройка и эксплуатация……………………………………………………………….9

5.1. Диаграмма настройки………………………………………………………………9

5.2. Настройка и эксплуатация………………………………………………………..11

5.2.1. Настройка яркости…………………………………………………………….11

5.2.2. Размещение образца…………………………………………………………...11

5.2.3. Фокусирование образца……………………………………………………….11

5.2.4. Настройка конденсора…………………………………………………………12

5.2.5. Настройка Ирис диафрагмы объектива…………………..…………………..12

5.2.6. Настройка межзрачкового расстояния……………………………………….13

5.2.7. Настройка диоптрия…………………………………………………………...13

5.2.8. Настройка напряженности окулярного кольца………………………………13

6. Технические спецификации……………………………………………………………..14

6.1. Общие спецификации……………………………………………………………….14

6.2. Окуляр и объективы………………………………………………………………...14

6.2.1. Объектив……………………………………………………………………….14

6.2.2. Окуляр………………………………………………………………………….14

7. Установка…………………………………………………………………………………15

Это руководство для биологического микроскопа Модель CYANScope CM-001. Для обеспечения безопасности, получения оптимальной производительности и полного ознакомления с использованием этого микроскопа, рекомендуется тщательно прочитать это руководство до эксплуатации микроскопа.

1. Примечания по безопасности

1.  Открывать коробку осторожно для того, чтобы избежать падения или порчи       принадлежностей.

2.   Предохранять прибор от попадания прямого солнечного света, высокой температуры  или влажности, пыльной и легко сотрясаемой поверхности. Убедитесь, что подставка целая, горизонтальная и достаточно твердая.

3.   При передвижении микроскопа, нести его осторожно, держась за ручку и основу.

4.   При работе лампа и соседние части могут сильно нагреться. Пожалуйста, убедитесь,                               чтобы комната для них была достаточно охлаждена.

5.   Убедитесь, что прибор заземлен для предотвращения замыкания света.

6.   Когда перемещаете лампу накаливания или предохранитель, пожалуйста убедитесь,      что главный выключатель выключен («О») и отрезан ток. Если вы перемещаете лампу накаливания во время использования или сразу после этого, дождитесь, пока лампа накаливания и ее абажур полностью охладятся перед прикосновением.

7.  Проверьте входящее напряжение: напряжение, указанное на задней стороне микроскопа, должно быть таким же как напряжение блока питания. Неследование этой мере предосторожности может привести к серьезной поломке прибора и опасности пожара. Поломка прибора может последовать при использовании ложного блока питания, на что гарантия не распространяется.

8.   Всегда используйте шнур питания .

ВНИМАНИЕ!!!  Рекомендовано использование стабилизатора или UPS.

2. Техническое обслуживание и уход

- Все линзы были скорректированы должным образом.

- Наконечник , шероховатые и конечные части очень деликатные.

- Храните прибор в чистоте и не повредите оптическую систему при очистке прибора от пыли.

- Загрязнения призмы такие как отпечатки пальцев и потеки масла, должны быть аккуратно стерты куском мягкой ткани или бумаги или марли, который был погружен в чистый спирт или эфир.

Предупреждение: алкоголь и эфир сильно воспламеняются. Держите их подальше от огня, источников тепла (лампочка), или потенциальных источников электрической искры, и 
использовать их в хорошо проветриваемом помещении.

5. Не используйте органические растворители для очистки стеклянных компонентов. 
6. Если на микроскоп попадет влага (брызги любой жидкости) в ходе использования, отключите прямой ток и очистите от жидкости.

7. Не разбирайте части микроскопа, так как это будет влиять на функцию или 
снизит эффективность микроскопа. 
8. Поместите прибор в прохладное, сухое место. Держите микроскопа покрытым, когда  не 
используете его, чтобы избежать попадания пыли. Убедитесь в том, что розетка лампы холодная перед покрытием  
микроскопа.

Поломка / замена  произошедшая вследствие демонтажа и / или неправильного использования оптической 
системы не распространяются на  гарантийные обязательства.

- Компоненты

4.   Сборка

4.1. Диаграмма сборки

Следующая схема показывает последовательность установки компонентов. Номера фигур соответствуют шагу установки.

Примечание:

- Перед установкой, пожалуйста, убедитесь в чистоте всех компонентов.

- Берегите от царапин составные части и стеклянные поверхности.

- Запаситесь шестиугольным ключом, предусмотренный с микроскопом вместе с составными частями.

Окуляр 10Х                           Корпус бинокуляра

Шнур питания

Объектив

Главный корпус

  - Процедура сборки

4.2.1. Установка бинокуляра

Вставьте бинокуляр в микроскоп и поверните его в соответствующую позицию, затем завинтите болт, чтобы зафиксировать его.

4.2.2. Установка окуляра

Вставьте окуляр в трубку окуляра до того, как они встанут друг напротив друга, как показано .

4.2.3. Установка объектива.

- Использовать шероховатую фокусирующую кнопку внизу механической подставки в самой низкой позиции до предела.

- Завинтите самое низкое увеличение объектива в насадку для объектива, затем вращайте насадку по часовой стрелке и установите другие объективы последовательно от низкого до высокого увеличения.

Примечание:

-Установка объективов последовательном повышении увеличения может привести к изменению увеличения, чтобы было легче во время пользования.

- Регулярно прочищайте объектив, так как линзы подвержены сбору пыли.

- Когда переставляете объектив, медленно поворачивайте насадку до того, как услышите щелчок, который означает, что объектив на месте.

4.2.4. Установка фильтров.

Поместите требующийся фильтр напротив конденсора.

4.2.5. Присоединение шнура питания.

1. Включите главный ключ 1 с положения «I» на «О» (выключить) перед тем, как присоединить шнур питания.

2. Вставьте разъем 2 в переключатель питания 3 микроскопа.

3. Подключите шнур питания 4 в отверстие  питания 5.

Примечание:

- Кабель и шнуры становятся уязвимыми, когда согнуты или скручены, никогда не прилагайте к шнуру питания чрезмерные усилия.

- Используйте прилагающийся шнур питания все время. Если он потеряется или повредится, выберите такой же подобный шнур.

- Микроскоп работает при 100V-240V.

-  6 – это предохранительное покрытие; 7 - - это предохранитель.

4.2.6. Установка и замена лампы накаливания.

- Передвиньте держатель конденсора как показано на рисунке.

- Заверните лампу накаливания 1 в марлю или другое защитный материал и затем вставьте ее штырек 2 глубоко в переключатель лампы.

- Поместите держатель конденсора назад.

Примечание:

- Во время использования микроскопа и сразу после выключения лампы , лампы накаливания , абажур лампы и близлежащие части могут быть очень горячими и могут причинить серьезные ранения. Когда переставляете лампу, поверните главный ключ на «О» (выключение), отсоедините разъем питания и убедитесь, чтобы у лампы накаливания, ламповой комнаты и периферии было время остудиться.

- Осторожно включите лампу накаливания. Слишком сильное сжатие может повредить лампу накаливания.

- Для предотвращения уменьшения работы лампы или трещин, не прикасайтесь к лампе голыми руками. Если отпечатки пальцев случайно остались на лампе, протрите лампу мягкой тканью.

- Использовать специфическую галогеновую лампу 6V20V.

5. Настройка и эксплуатация

5.1. Диаграмма настройки

1. Кнопка настройки яркости

2.Кнопка настройки изображения

3.Правая кнопка точного фокуса

4.Правая кнопка грубого фокуса

5. Настройка напряженности ворота

6. Главный переключатель

- Индикатор межзрачкового расстояния

- Кнопка фокуса конденсора

- Установка синхронизации

- Индикатор

- Кнопка точного левого фокуса

- Кнопка грубого левого фокуса

- Диафрагма объектива Ирис

5.2. Настройка и эксплуатация

5.2.1. Настройка яркости

1. Присоедините шнур питания и включите главный переключатель 1 в положении ON («I» положение).

2. Поверните кнопку настройки яркости 2 по часовой стрелке, возникает напряжение и яркость усиливается; тогда поверните по направлению против часовой стрелки, напряжение снизится и яркость ослабевает.

5.2.2. Размещение образца

1. Поместите образец 1 в центр механической подставки, используя клипсы подставки, чтобы зафиксировать образец.

2. Поверните стекло и боковой кнопкой настройки механического вращения 2, двигайте образец в требуемую позицию.

Примечание:

- Будьте осторожны, когда меняете объектив. Если вы закончили наблюдение с объективом короткой  рабочей дистанции, и захотели поменять объектив на другой, убедитесь, что объектив не дотрагивается до образца.

5.2.3. Фокусирование образца.

Сфокусируйте образец с объективом на 10Х. Для избежания прикосновения объектива к образцу во время фокусирования, вы должны поднять механическую подставку, чтобы закрыть образец от объектива вначале, затем медленно отделите их, чтобы поднести образец к фокусу.

При эксплуатации, используйте  10 × увеличения объектива с целью поиска и фокусирования образца в начале, во-первых, затем поменяйте на более высокое увеличение объектива, если это необходимо. Поверните кнопку настройки грубого фокуса 2 наоборот для снижения образца и поиска изображения в 10 × окуляре одновременно, и 
затем используйте кнопку точного фокуса 1. После этого, вы можете заменить его на другое увеличение объектива, и сфокусировать без риска повреждения образца.

Примечание:

- Чтобы исследование было более удобным, вы можете использовать установку блокировки 3 , чтобы зафиксировать подставку в вертикальном положении.

5.2.4. Настройка конденсора

Поверните кнопку фокуса конденсора для, чтобы повернуть конденсор вверх и вниз. Поднимите конденсор, когда используете высокое увеличение объектива, и спустите его при использовании низкого увеличения.

Примечание:

- Конденсор и объектив коаксиальные. Они были скорректированы на заводе, поэтому пользователю нет необходимости корректировать их. 
- Самая высокая позиция конденсора также была скорректирована.

5.2.5. Настройка Ирис диафрагмы объектива

Поверните воротник диафрагмы объектива 1 для настройки Ирис диафрагмы.

Примечание:

- Ирис диафрагма объектива разработана для настройки цифровой апертуры, не для яркости.

- Обычно, установка апертуры Ирис диафрагмы - 70-80% числовой апертуры объектива при использовании  даст изображение с хорошей контрастностью. Если вы хотите наблюдать изображение Ирис апертуры диафрагмы, удалите один окуляр 
и посмотрите через трубу. Вы увидите темный круг на дне трубки.

5.2.6. Настройка межзрачкового расстояния

Межзрачковое расстояние 55-75 мм. Пока вы смотрите в окуляры, сдвиньте оба окуляра до левого и правого поля зрения до полного совпадения.

5.2.7. Настройка диоптрия

Поверните окуляр 1 для настройки диоптрия, пока вы смотрите в него. Диапазон диоптрия окуляра ±5 диоптриев. Линия просмотра указывает на используемый диоптрий.

5.2.8. Настройка напряженности окулярного кольца

Пальцами поверните напряженность окулярного кольца 1 . Когда кольцо повернется по направлению стрелки, кнопка напряженности окулярного кольца 2 повышается. Поворот кольца в обратном направлении приведет к снижению напряженности.

Если наконечник спускается сам или, если образец получается в фокусе сразу, даже если он попал в фокус с помощью кнопки точной регулировки 3, это означает, что напряжение на ручке грубой настройки слишком низкое. Переверните кольцо в направлении стрелки на повышение.

6. Технические спецификации.

6.1. Общие спецификации.

| Оптическая система | Бесконечная оптическая система |
| --- | --- |
| Насадка | Бинокулярная, отклонение 30° |
| Окуляр | WF 10/18 |
| Тубусодержатель | Четырехугольный |
| Объектив | Объективы 4х, 10х, 40х, 100х |
| Фокусирование | Коаксиальный курс и точная регулировка, диапазон вращения 200мм, точность 0,002 мм |
| Конденсор | Конденсор Аббе , NA=1.25 |
| Предметный столик | Двухкоординатный металлический предметный столик 140х140 мм, диапазон вращения 75х50 мм. |
| Освещение | Галогеновая лампа 6V20W |

6.2.Окуляр и объектив.

6.2.1. Объектив

| Собственное увеличение | Числовая апертура | Фокусное расстояние (мм) | Рабочее расстояние (мм) | Объектив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4Х | 0,10 | 45,3 | 17 | Сухой |
| 10Х | 0,25 | 17,96 | 6 | Сухой |
| 40Х | 0,65 | 4,5 | 0,37 | Сухой |
| 100Х | 1,25 | 1,81 | 0,13 | Масло |

6.2.2. Окуляр

| Окуляр | Увеличение | Фокусное расстояние (мм) | Линейное поле зрения (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Поле окуляра | 10х | 25х | φ 22 |

7. Установка

| Главный корпус | Общий стандарт |
| --- | --- |
|  | Двухслойная механическая подставка |
|  | Держатель конденсора |
| Обзорная труба | Бинокуляр |
| Конденсор | Конденсор Аббе, NA=1,25 |
| Тубусодержатель | Четырехугольный |
| Освещение | Галогеновая лампа 6V20W |
|  | Запасная лампа накаливания |
| Окуляр | Окуляр 10Х широкого поля зрения |
| Объектив | Объектив 4Х |
|  | Объектив 10Х |
|  | Объектив 40Х |
|  | Объектив 100Х (масло) |
| Конденсор | Конденсор яркого поля с настроенной Ирис диафрагмой |
| Фильтр | Голубой, зеленый |